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Заявка на закупку
      Ультразвуковые диагностические аппараты для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ультразвуковой диагностический стационарный аппарат экспертного класса

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	150000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Новый ультразвуковой диагностический стационарный аппарат экспертного класса для общих, специальных исследований и инвазивных манипуляций
	

	1.2
	Конвексный датчик для абдоминальных, урологических исследований
	1 шт.

	1.3
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур, сосудов
	1 шт.

	1.4
	Конвексный трансректальный датчик для исследования предстательной железы с направляющими для прицельной биопсии
	1 шт.


	1.4.1
	Биопсийная насадка многоразовая стерилизуемая
	2 шт.

	1.5
	Черно-белый термопринтер
	1 шт.

	1.6
	Гель для исследований
	не менее 20 литров

	1.7
	Термобумага 
	не менее 20 рулонов

	1.8
	Источник бесперебойного питания, работающий в режиме онлайн
	1 шт.



2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	2.1
	Новый ультразвуковой диагностический стационарный аппарат экспертного класса для общих, специальных исследований и инвазивных манипуляций
	наличие

	2.2
	Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, в урологии, исследовании сосудов, поверхностно расположенных органов.
	наличие

	2.3*
	Количество цифровых каналов
	не менее 1700000

	2.4
	Общий динамический диапазон системы, дБ 
	не менее 260

	2.5*
	Размер дисплея рабочего монитора, дюймов 
	не менее 21

	2.6
	Режим расширения отображаемой зоны сканирования на экране монитора
	наличие

	2.7
	Свободное перемещение монитора по горизонтали и вертикали на кронштейне
	наличие

	2.8*
	Сенсорный дисплей панели управления для облегчения работы со сканером
	наличие

	2.9*
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см 
	не менее 33

	2.10
	Максимальная частота в В-режиме кадров в секунду 
	не менее 1300

	2.11
	Увеличение области интереса в режиме реального времени с увеличением плотности линии и стоп-кадра, крат 
	не менее 10

	2.12
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	не менее 6

	2.13
	Режим составного многолучевого сканирования, не менее 
	9 лучей

	2.14
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно -волновой допплерометрии, см\с 
	не более 3

	2.15
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно- волновой допплерометрии в одном направлении, м\с 
	не менее 10

	2.16*
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно- волновой допплерометрии, м\с 
	не менее 19

	2.17
	Режим тканевой гармоники
	наличие

	2.18*
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	наличие

	2.19
	М-режим
	наличие

	2.20
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на дисплее показателей оценки кровотока в реальном времени и стоп-кадре
	наличие

	2.21
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, СFМ, РW, СW, РD- режимах путем нажатия одной кнопки
	наличие

	2.22*
	Режим панорамного изображения на линейных датчиках
	наличие

	2.23*
	Трапециевидное сканирование на линейных датчиках
	наличие

	2.24*
	Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, 
	не менее 3

	2.25
	Жесткий диск системы, не менее 
	1 Тб

	2.26
	Архивация изображений:USB в форматах JPEG, АVI, DIСОМ 3.0 и выше
	наличие

	
	ДАТЧИКИ
	

	2.30
	Конвексный датчик для абдоминальных, урологических исследований
	

	2.30.1
	диапазон частот, МГц, 
	от и до 1,0-5,0

	2.30.2
	количество элементов, 
	не менее 192

	2.30.3
	угол сканирования, град. 
	не менее 70

	2.30.4
	Режимы сканирования:
составное многолучевое сканирование
тканевая гармоника
	
наличие
наличие

	2.31
	Линейный датчик для сканирования мягких тканей, поверхностных органов, сосудов 
	

	2.31.1
	диапазон частот, МГц
	от и до 5,0-13,0

	2.31.2
	апертура, мм
	не менее 35-50

	2.31.3
	количество элементов
	не менее 192

	2.31.4
	Режимы сканирования:
поддержка панорамного и трапецивидного изображения
поддержка тканевой гармоники
	
наличие
наличие

	2.32
	Трансректальный датчик конвексный для исследования предстательной железы с направляющими для прицельной биопсии
	

	2.32.1
	диапазон частот, МГц
	от и до 2,0-10,0

	2.32.2
	количество элементов
	не менее 192

	2.32.3
	угол сканирования, град.
	не менее 180

	2.32.4
	биопсийная насадка многоразовая стерилизуемая
	наличие

	2.32.5
	Режимы сканирования:
поддержка тканевой гармоники
	
наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат ультразвуковой портативный высокого класса

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	156000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.Состав оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований
	

	1.2
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований
	1

	1.3
	Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов
	1

	1.4
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов
	1

	1.5
	Сумка (чемодан) для переноски
	1

	1.6
	Тележка с портами для подключения датчиков
	1

	1.7
	Черно-белый термопринтер
	1

	1.8
	Гель для исследований
	не менее 20 литров

	1.9
	Термобумага 
	не менее 20 рулонов



 2.  Показатели (характеристики):
	№
п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований
	Наличие

	2.2
	Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, сосудов, нервов, поверхностно расположенных органов
	Наличие

	2.3*
	Количество цифровых каналов
	Не менее 120000

	2.4
	Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 200 дБ

	2.5*
	Вес с батареей
	Не более 7 кг

	2.6*
	Размеры рабочего монитора, дюймов
	Не менее 15

	2.7*
	Время работы от встроенной батареи
	Не менее 30 минут

	2.8*
	Максимальная глубина сканирования в В- режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см
	Не менее 28

	2.9
	Максимальная частота в В-режиме, кадров в секунду
	Не менее 1000

	2.10
	Увеличение области интереса в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат
	Не менее 5

	2.11
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	Не менее 5

	2.12
	Режим составного многолучевого сканирования
	Не менее 5 лучей

	2.13
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с
	Не более 4

	2.14
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с
	Не менее 8

	2.15
	Режим тканевой гармоники
	Наличие

	2.16*
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на экран показателей оценки кровотока
	Наличие

	2.17*
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	2.18
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие

	2.19
	Режим компрессионной эластографии
	Наличие

	2.20
	Автоматический расчет толщины интима-медиа сосудов
	Наличие

	2.21
	Жесткий диск системы или встроенный твердотельный накопитель
	Не менее 128 Гб

	2.22
	Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше
	Наличие

	2.23
	Сетевая передача данных в стандарте Dicom
	Наличие

	2.24
	Режим панорамного изображения на конвексных или линейных датчиках
	Наличие

	2.25
	Трапециевидное сканирование на линейных датчиках
	Наличие

	2.26*
	Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее
	3

	2.27
	Датчики:
	

	2.27.1
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований:
	

	2.27.1.1
	частота, МГц, от и до
	1,8-8,0

	2.27.1.2
	число элементов
	Не менее 192

	2.27.1.3
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования
	

Наличие

	2.27.2
	Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов
	

	2.27.2.1
	частота, МГц, от и до
	3,0-12,0

	2.27.2.2
	апертура, мм
	Не менее 38

	2.27.2.3
	число элементов
	Не менее 192

	2.27.2.4
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования
	Наличие 
 


	2.27.3
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов 
	

	2.27.3.1
	частота, МГц, от и до
	3,0-12,0

	2.27.3.2
	апертура, мм
	Не менее 38

	2.27.3.3
	число элементов
	Не менее 192

	2.27.3.4
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования
	Наличие






Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	78000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №3:
1.Состав оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований
	

	1.2
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований
	1

	1.3
	Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов
	1

	1.4
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов
	1

	1.5
	Сумка (чемодан) для переноски
	1

	1.6
	Тележка с портами для подключения датчиков
	1

	1.7
	Черно-белый термопринтер
	1

	1.8
	Гель для исследований
	не менее 20 литров

	1.9
	Термобумага 
	не менее 20 рулонов



2.  Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Ультразвуковой диагностический портативный аппарат высокого класса для общих и специальных исследований
	Наличие

	2.2
	Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, сосудов, нервов, поверхностно расположенных органов
	Наличие

	2.3*
	Количество цифровых каналов
	Не менее 120000

	2.4
	Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 200 дБ

	2.5*
	Вес с батареей
	Не более 7 кг

	2.6*
	Размеры рабочего монитора, дюймов
	Не менее 15

	2.7*
	Время работы от встроенной батареи
	Не менее 30 минут

	2.8*
	Максимальная глубина сканирования в В- режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см
	Не менее 28

	2.9
	Максимальная частота в В-режиме, кадров в секунду
	Не менее 1000

	2.10
	Увеличение области интереса в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат
	Не менее 5

	2.11
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	Не менее 5

	2.12
	Режим составного многолучевого сканирования
	Не менее 5 лучей

	2.13
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/с
	Не более 4

	2.14
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с
	Не менее 8

	2.15
	Режим тканевой гармоники
	Наличие

	2.16
	Трапециевидное сканирование на линейных датчиках
	Наличие

	2.17*
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на экран показателей оценки кровотока
	Наличие

	2.18*
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки
	Наличие

	2.19
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие

	2.20
	Режим компрессионной эластографии
	Наличие

	2.21
	Автоматический расчет толщины интима-медиа сосудов
	Наличие

	2.22
	Жесткий диск системы или встроенный твердотельный накопитель
	Не менее 128 Гб

	2.23
	Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше
	Наличие

	2.24
	Сетевая передача данных в стандарте Dicom
	Наличие

	2.25
	Режим панорамного изображения на конвексных или линейных датчиках
	Наличие

	2.26*
	Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке
	Не менее 3

	2.27
	Датчики:
	

	2.27.1
	Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований
	

	2.27.1.1
	частота, МГц, от и до
	1,0-5,0

	2.27.1.2
	число элементов
	Не менее 192

	2.27.1.3
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования
	Наличие

	2.27.2
	Линейный датчик для исследования нервов, сосудов, малых органов 
	

	2.27.2.1
	частота, МГц, от и до
	3,0-14,0

	2.27.2.2
	апертура, мм
	Не менее 38

	2.27.2.3
	число элементов
	Не менее 192

	2.27.2.4
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования
	Наличие 

	2.27.3
	Линейный датчик для поверхностно расположенных органов 
	

	2.27.3.1
	частота, МГц, от и до
	3,0-9,0

	2.27.3.2
	апертура, мм
	Не менее 38

	2.27.3.3
	число элементов
	Не менее 192

	2.27.3.4
	поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW- допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования
	Наличие 







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         Ю.В.Сергиенко
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