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Техническое задание 
на закупку оборудования для проктологических операций в хирургии.
1. Предмет закупки: оборудование для проктологических операций в хирургии. 

2. Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки
3.  Объем (количество) –  1 (один) комплект.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: для проктологических операций в хирургии
5. Описание предмета закупки: 

Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	5.1.
	Аноскоп хирургический
	5шт.

	5.2.
	Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором
	1 шт

	5.3.
	Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, с биопсийным каналом
	1 шт

	5.4.
	Нагнетатель
	2 шт

	5.5.
	Система осветительная портативная
	1 шт

	5.6.
	Крышка защитная
	2 шт

	5.7.
	Ручка
	1 шт

	5.8.
	Насадка манипуляционная
	2 шт

	


6.Технические характеристики.

	6.1.
	Аноскоп хирургический

	6.1.1
	Форма дистальной части - П-образный срез , переходящий в косой срез под углом 70 градусов
	Наличие 

	6.1.2
	Габариты обтуратора, не более (170х25х25) мм
	Наличие

	6.1.3
	Диаметр 28+0,4 мм 
	Наличие

	6.1.4
	Длина 85+5 мм   
	Наличие 

	6.1.5
	Многоразового использования
	Наличие


	6.2.
	Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором

	6.2.1
	Диаметр рабочей части ректоскопического тубуса 20+0,4 мм
	Наличие 

	6.2.2
	Длины рабочей части ректоскопического тубуса (200+2) мм
	Наличие

	6.2.3
	Подача воздуха в исследуемую полость от нагнетателя.
	Наличие

	6.2.4
	Габаритные размеры ректоскопа: (50х62х291) мм
	Наличие

	6.2.5
	Металлические части ректоскопа выполнены из антикоррозионных металлов с защитным покрытием ЭП по ГОСТ 9.303 или Х9 по ГОСТ 9.303 или механически отполированы.
	Наличие

	6.2.6
	Многоразового использования
	Наличие


	6.3.
	Ректоскоп с волоконным световодом и обтуратором, с биопсийным каналом

	6.3.1
	Диаметр рабочей части ректоскопического тубуса 20+0,4 мм
	Наличие 

	6.3.2
	Длины рабочей части ректоскопического тубуса (200+2) мм
	Наличие

	6.3.3
	Подача воздуха в исследуемую полость от нагнетателя.
	Наличие

	6.3.4
	Габаритные размеры ректоскопа: 55х90х302 мм
	Наличие

	6.3.5
	Металлические части ректоскопа выполнены из коррозионно стойких металлов и защищены защитными покрытиями ЭП по ГОСТ 9.303 или Х9 по ГОСТ 9.303 или механически отполированы
	Наличие

	6.3.6
	Многоразового использования
	


	6.4
	Нагнетатель

	6.4.1
	производительность, не менее 38см3 за одно сжатие
	Наличие 

	6.4.2
	Габаритные размеры, не более, 40 х 40 х 550 мм
	Наличие

	6.4.3
	Многоразового использования
	Наличие


	6.5.
	Система осветительная портативная

	6.5.1.
	Система работает от одного аккумулятора, напряжением 3,7 В ёмкостью не менее 3400 мА∙ч.
	Наличие 

	6.5.2
	Режим работы портативного осветителя – непрерывный.
	Наличие

	6.5.3
	Освещённость на выходе портативного осветителя не менее 10000 лк.
	Наличие

	6.5.4
	Источник света портативного осветителя – светодиод мощностью 3 Вт, цветовой температурой не менее 3000 К.
	Наличие

	6.5.5
	Увеличение устройства оптического не менее трёх крат для расчётного рабочего расстояния от 150 до 450 мм.
	Наличие

	6.5.6
	Многоразового использования
	Наличие


	6.6.
	Крышка защитная

	6.6.1
	Крепится на проксимальном конце осветительной головки с помощью резьбового соединения
	Наличие 

	6.6.2
	Многоразового использования
	Наличие


	6.7.
	Ручка

	6.7.1
	предназначена для удобства работы с ректоскопом , крепится на осветительной головке с помощью винта.
	Наличие 

	6.7.2
	Многоразового использования
	Наличие


	6.8.
	Насадка манипуляционная

	6.8.1
	Насадка манипуляционная предназначена для работы с жестким инструментом диаметром не более 5 мм под контролем зрения.
	Наличие 

	6.8.2
	Крепится на осветительной головке с помощью резьбового соединения
	Наличие

	6.8.3
	представляет собой защитную крышку с полукруглым окуляром
	Наличие

	6.8.4
	На втором полукруге расположен порт для инструмента с силиконовым колпачком.
	Наличие

	6.8.5
	Многоразового использования
	Наличие


7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: 

7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.3. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж технического и медицинского персонала.

7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.
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