ГродМТ 313/26-ЗОИ                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Лот 1 Иглы для биопсии

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk224222438]Наименование
	Размер
	Длина иглы
	Ед. изм.
	Количество

	Иглы для биопсии
	18G
	25 (±2) см
	штука
	250


2. Технические требования:
2.1. Совместимость с биопсийными системами «Fast Gun», производства «SteryLab»;
2.2. Упаковка должна обеспечивать стерильность игл;
2.3. Изделие однократного применения;
2.4. Наличие УЗИ-контрастных меток;

Лот 2 Игла биопсийная (для автоматического устройства Bard Magnum) 

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Размер
	Длина иглы
	Ед. изм.
	Количество

	Иглы для биопсии
	14G
	20 (±2) см
	штука
	1 100

	Иглы для биопсии
	16G
	20 (±2) см
	штука
	50

	Иглы для биопсии
	18G
	25 (±2) см
	штука
	1 040


2. Технические требования:
Конфигурация кончика: должен быть изготовлен с высоким качеством кромки режущей канюли для обеспечения получения биоптата из нескольких участков биопсии с наименьшей травмой для окружающих тканей. Кончик должен иметь насечку, улучшающую видимость под УЗ-контролем (эхогенный кончик);
- игла должна быть адаптирована к имеющемуся биопсийному пистолету «Магнум»;
- игла должна быть снабжена сантиметровой рентгенконтрастной разметкой по длине;	
- изделие должно быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности;
- предназначена для однократного использования.

Лот 3 Игла для биопсии костного мозга  

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Игла для биопсии костного мозга 15G
	шт.
	1 270


2. Технические требования:
2.1. игла применяется для выполнения стернальной пункции – взятия костного мозга;
2.2. игла должна иметь тройную заточку и удобную рукоятку;
2.3. игла должна иметь механизм регулировки длины и иметь миллиметровую шкалу;
2.4. диаметр иглы 15G;
[bookmark: _Hlk211954722]2.5. длина иглы 5+ 0.5 см;
2.6. поставляется стерильной в индивидуальной упаковке;
2.8. предназначена для однократного использования.

Лот 4 Игла для пункции 

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	игла для пункции
	штука
	100


2. Технические требования:
- для пункции кисты почки;
- длина иглы не менее 22 см;
- двухсоставная с мандреном, диаметр иглы не менее16 G;
- маркировка для ультразвукового обнаружения;
-этанолдеструкция (введение этанола);
- стерильные;
- одноразовые;	
- канюля типа Луер;
- изделие должно быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 5 Игла для локализации образований молочной железы, 20-21 G

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Игла для локализации образований молочной железы, 20-21 G
	шт.
	100


2. Технические требования:
2.1. игла для локализации образований молочной железы;
2.2. диаметр иглы не менее 20G и не боле 21G;
2.3. длина иглы не менее 10 см, не более 15 см;
2.4. наличие проволочной петли с метками;
2.5. наличие метки для определения глубины введения;
2.6. тип иглы – полая;
2.7. материал иглы – сталь облегченная;
2.8. поставляется стерильной в индивидуальной упаковке;
2.9. предназначена для однократного использования.

Лот 6 Иглы для блокады периферических нервов

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Иглы для блокады периферических нервов
	шт.
	1 300


2. Технические требования:
2.1. Иглы для проводниковой анестезии предназначены только для проводниковой анестезии, анестезии нервов и сплетений (плексусная анестезия), блокад периферических нервов.
2.2 Игла должна быть контрастна при ультразвуковом исследовании.
2.3. Атравматичная полностью изолированная стимулирующая игла.
Идеально гладкое покрытие для превосходного скольжения сквозь ткани. Проверенные временем пункционные характеристики короткого среза 30°
2.4. Эргономичный павильон обеспечивает четкий тактильный контроль
Размер 20-22 G
Длина 50 мм- 670 шт, 80 мм- 630 шт.
2.5. Иглы должны поставляться в наборе со всеми необходимыми инструментами, необходимыми для его установки

[bookmark: _Hlk207113451]Лот 7 Иглы биопсийные

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Иглы биопсийные G16 (15 см)
	шт.
	840

	2
	Иглы биопсийные G16 (20 см)
	шт
	500


2. Технические требования:
2.1. применяется для режущей биопсии мягких тканей с помощью автоматических биопсийных устройств.
2.2. конфигурация кончика: должен быть изготовлен с высоким качеством кромки режущей канюли для обеспечения получения биоптата из нескольких участков биопсии с наименьшей травмой для окружающих тканей. Кончик должен иметь насечку, улучшающую видимость под УЗ-контролем (эхогенный кончик);
2.3. игла должна быть снабжена сантиметровой рентгенконтрастной разметкой по длине;
2.4. диаметр иглы 16G
2.5. длина иглы 15 см; 20 см.
2.6. игла должна быть адаптирована к биопсийному пистолету MAXI CORE-M, Вагd Magnum
2.7. поставляется стерильной в индивидуальной упаковке;
2.8. предназначена для однократного использования.

Лот 8 Игла для локализации образований молочной железы

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	[bookmark: _Hlk224226364]Игла для локализации образований молочной железы 20G - 11cм
	шт.
	100


2. Технические требования:
2.1 полуавтоматическая игла гильотинного типа;
2.2. возможность использования специалистом одной рукой; 
2.3. кнопка продвижения стилета должна оставаться заблокированной во время пенетрации;
2.4. предварительная установка глубины (5, 10 или 20 мм);
2.5. канюля и стилет полностью вынимаются; 
2.6. цветная кодировка размера иглы;
2.7. стерильная, однократного применения, в индивидуальном блистере

Лот 9 Игла для трепан биопсии костной ткани

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Игла для трепан биопсии костной ткани 8G
	шт.
	50


2. Технические требования:
2.1. игла применяется для выполнения трепан биопсии костной ткани;
2.2. кончик иглы должен иметь коническую форму, что позволяет меньше травмировать кость и облегчает проникновение иглы;
2.3. оснащена удобной рукоятью, эргономика которой обеспечивает надежность захвата;
2.4. должна иметь стилет-толкатель для извлечения полученного образца из канюли иглы;
2.5. изготовлена из высококачественной стали, что позволяет ей не тупится;
2.6. диаметр иглы 8G;
2.7. длина иглы 15 + 0.5 см;
2.8. поставляется стерильной в индивидуальной упаковке;
2.9. предназначена для однократного использования.

[bookmark: _Hlk224304972]Лот 10 Биопсийное устройство

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Биопсийное устройство
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1. многоразовая автоматическая биопсийная система для режущей биопсии;
2.2. прочный легкий сплав, все части биопсийного устройства полностью металлические;
2.3. Регулятор длины получаемого образца ткани 10 мм, 20 мм;
2.4. аппарат производит быстрый «выстрел» в две стадии, что позволяет получить столбик ткани, сохранивший свою структуру, а процедуру его взятия менее травматичной;
2.5. многократного использования;
2.6. инструмент легко дезинфицируется обычными методами, в том числе и автоклавированием.

Лот 11 Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) с иглами для биопсии

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) с иглами для биопсии
	
	

	1.1
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии)
	шт.
	1

	1.2
	Игла для биопсии 14G*15см
	шт.
	200


2. Технические требования:
2.1. Многоразовый автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) для режущей биосии тканей из металла или металлических сплавов.
2.2. Должен иметь в наличии предохранитель, предотвращающий случайный выстрел.
2.3. Возможность многоразового использования
2.4. Должен подлежать стерилизации
2.5. Глубина проникновения: 15мм и 22 мм.
2.6. Должен быть совместим с предложенными иглами для биопсии.
2.7. Иглы для биопсии однократного применения, поставка в стерильной упаковке.

[bookmark: _Hlk207111581][bookmark: _Hlk224226169]Лот 12 Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) с иглами для биопсии, биопсийными насадками к конвексному, линейному и внутриполостному УЗ-датчикам

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) с иглами для биопсии, биопсийными насадками к конвексному, линейному и внутриполостному УЗ-датчикам

	1.1
	Автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии)
	шт.
	1

	1.2
	Игла для биопсии 14G*15см
	шт.
	200

	1.3
	Игла для биопсии 16G*20см 
	шт.
	200

	1.4
	Игла для биопсии 18G*25см
	шт.
	200

	1.5
	Игла для биопсии 20G*15см
	шт.
	200

	1.6
	Биопсийная насадка к конвексному, линейному и внутриполостному УЗ-датчикам многоразовая стерилизуемая
	шт.
	6


2. Технические требования:
2.1. Многоразовый автоматический биопсийный пистолет (устройство для биопсии) для режущей биосии тканей из металла или металлических сплавов.
2.2. Должен иметь в наличии предохранитель, предотвращающий случайный выстрел.
2.3. Возможность многоразового использования
2.4. Должен подлежать стерилизации
2.5. Глубина проникновения: 15-25 мм.
2.6. Должен быть совместим с предложенными иглами для биопсии.
2.7. Иглы для биопсии однократного применения, поставка в стерильной упаковке.
2.8. Эхогенный и атравматический дизайн иглы с метками глубины введения

[bookmark: _Hlk224305437]Лот 13 Пистолет одноразового использования для биопсии в комплекте с иглой

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	[bookmark: _Hlk207189721]Пистолет одноразового использования для биопсии в комплекте с иглой
	шт.
	100


2. Технические требования:
2.1 Автоматический забор гистологических проб из любых мягких тканей и органов.
2.2. Эхогеннный атравматичный наконечник иглы.
2.3. Игла с метками глубины введения.
2.4. Длинна иглы не более 10 см размер 14G
2.5. Гильотинного типа
2.6. Стерильная.

Лот 14 Пистолет одноразового использования для биопсии в комплекте с иглой

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Пистолет одноразового использования для биопсии в комплекте с иглой
	шт.
	300


2. Технические требования:
2.1 Автоматический забор гистологических проб из любых мягких тканей и органов.
2.2. Эхогеннный атравматичный наконечник иглы.
2.3. Игла с метками глубины введения.
2.4. Длинна иглы не менее 25 см размер 18G
2.5. Гильотинного типа
2.6. Стерильная.

