ГродМТ 337/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стилеты для интубации

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Стилет для интубации
	шт
	22

	2
	Стилет для интубации
	шт
	15

	3
	Стилет для интубации
	шт
	92


2.Технические требования:
[bookmark: _Hlk225414675]2.1.1 Размер стилета – 2,0;
2.1.2 Длина стилета не менее 230 мм;
2.1.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 2,5-3,0 мм;
2.2.1. Размер стилета – 2,2;
2.2.2. Длина стилета не менее 230 мм;
2.2.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 3,5-4,0 мм;
2.3.1. Размер стилета – 3,0;
2.3.2. Длина стилета не менее 340 мм;
2.3.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 3,5-5,0 мм;
2.4. Наличие мягкого дистального кончика, другой конец изогнут в виде крючка;
2.5. Стилет изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным материалом;
2.6. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность.

[bookmark: _Hlk225414732]Лот 2 Стилеты для интубации

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Стилет для интубации
	шт
	973


2.Технические требования:
2.1. Размер стилета – 4,0;
[bookmark: _Hlk225414714]2.2.1. Длина стилета не менее 340 мм – 123 шт.;
2.2.2. Длина стилета не менее 600 мм – 850 шт.;
2.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 5,0-8,0 мм;
2.4. Наличие мягкого дистального кончика, другой конец изогнут в виде крючка;
2.5. Стилет изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным материалом;
2.6. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность.

[bookmark: _Hlk225416485]Лот 3 Стилеты для интубации

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Стилет для интубации
	шт
	843


2.Технические требования:
2.1. Размер стилета – 5,0;
2.2.1. Длина стилета не менее 370 мм. – 98 шт;
2.2.2. Длина стилета не менее 600 мм. – 745 шт;
2.3. Должен подходить для трубок эндотрахеальных размером 6,0-11,0 мм;
2.4. Наличие мягкого дистального кончика, другой конец изогнут в виде крючка;
2.5. Стилет изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным материалом;
2.6. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую стерильность.

Лот 4 Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом для подачи кислорода
	шт
	35


2.Технические требования:
2.1. Интродьюсеры (гибкие бужи) используются при трудных интубациях, так как их изогнутый атравматичный кончик позволяет подтверждать правильное положение бужа с помощью ощущения «трахеальных щелчков», которое возникает при продвижении по кольцам трахеи. 
2.2. Гибкий, армированный по всей длине, с разметкой для определения глубины введения.
2.3. Вентиляционный просвет для подачи кислорода во время установки или замены трубки.
2.4. В комплекте с коннектором 15 мм и соединителем для шприцев типа Luer-Lock.
2.5. Стерильный, упакован в индивидуальную упаковку. размер 15 CH, 600 мм.

Лот 5 Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок р.3,0 мм
	шт
	60

	2
	Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок р.4,0 мм
	шт
	850

	3
	Стилет (проводник) для эндотрахеальных трубок р.5,0 мм
	шт
	5 370


2.Технические требования:
2.1 Предназначен для облегчения постановки интубационных трубок. Используется при реанимационных, или анестезиологических манипуляций, для придания ндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при интубациях
2.2 Изготовлен из безопасного алюминия и покрытого нетоксичным ПВХ. Сохраняют заданную форму.
2.3 Концы стилета (проводника) скруглены, что исключает риск травмы, в случае если стилет выйдет за границу трубки.
2.4 Размерный ряд соответствует внутренним диаметрам эндотрахеальных трубок от 2,5 мм до 10.0 мм
2.5 Индивидуальная упаковка
2.6 Для одноразового использования. Стерилен.
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