ГродМТ 298/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор инструментов для лапароскопии

Закупке подлежит 3 набора.

1. Состав (комплектация) 1 набора изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º)
	2 шт.

	1.2.
	Световод волоконно-оптический
	2 шт.

	1.3
	Нейтральный электрод многоразовый, совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring)
	3 шт.

	1.4
	Шнур соединительный к нейтральному электроду многоразовому (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring) длиной не менее 3 м
	3 шт.

	1.5
	Кабель для монополярных инструментов (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus)
	2 шт.

	1.6
	Кабель для биполярных инструментов (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus)
	2 шт.

	1.7
	Трансдьюсер
	1 шт.

	1.8
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	2 шт.

	1.9
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	5 шт.

	1.10
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	8 шт.

	1.11
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	2 шт.

	1.12
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	2 шт.

	1.13
	Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	1 шт.

	1.14
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.15
	Редукционная трубка
	2 шт.

	1.16
	Редукционная трубка
	5 шт.

	1.17
	Редукционная трубка
	1 шт.

	1.18
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	1 шт.

	1.19
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	25 шт.

	1.20
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	25 шт.

	1.21
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.22
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.23
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.24
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.25
	Щипцы для диссекции, комплект
	2 шт.

	1.26
	Щипцы для диссекции, комплект
	2 шт.

	1.27
	Щипцы для диссекции, комплект
	2 шт.

	1.28
	Ножницы, комплект
	2 шт.

	1.29
	Щипцы биопсийные, комплект
	2 шт.

	1.30
	Иглодержатель разборный
	2 шт.

	1.31
	Трубка для подачи CO2
	3 шт.

	1.32
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL
	1 шт.

	1.33
	Нейтральный электрод одноразовый в комплекте со специальными кабелями-держателями нейтрального электрода (из расчета 5 шт кабелей на 500 одноразовых электродов) длиной не менее 3 м, совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring
	400 шт.

	1.34
	Захватывающие щипцы, комплект
	2 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, комплект
	2 шт.

	1.36
	Щипцы биопсийные, комплект
	1 шт.

	1.37
	Рукоятка, для аспирации / ирригации 
	1 шт.

	1.38
	Трубка для аспирации / ирригации
	1 шт.

	1.39
	ВЧ-электрод тип – крючок
	2 шт.

	1.40
	ВЧ-электрод тип – шпатель
	2 шт.

	1.41
	Клип-аппликатор
	2 шт.

	1.42
	Клипсы титановые
	100 картр.

	1.43
	Игла Вереша
	1 шт.

	1.44
	Игла Вереша длинная  
	1 шт.

	1.45
	Игла для пункций и инъекций  
	1 шт.

	1.46
	ВЧ-электрод тип – шарик
	2 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.2
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м

	
	Диаметр не менее 4,0 мм

	
	Возможность стерилизации в автоклаве

	
	Совместим с источником света производства SOPRO Comeg 

	2.7
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.8
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.9
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.10
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.11
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.12
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.13
	Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.14
	Принадлежности к троакарам:

	
	предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 20 шт на каждый троакар;

	2.15
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.16
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.17
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 15 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.18
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	2.19
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.20
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.21
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка биполярная, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижная бранши; длина захвата не менее 20 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	2.22
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка биполярная, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 25 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	2.23
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – волна; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.24
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов лапароскопических операций;

	
	атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.25
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.26
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; решетчатая поверхность бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.27
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – «Г-образный» диссектор; 

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.28
	Ножницы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.29
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом)

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.30
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.32
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	
	диаметр 10 мм, длина 330-360 мм;

	
	поворотный, прямые бранши;

	
	для экстра-больших клипс;

	
	цветная маркировка, коричневая.

	2.34
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.35
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 10 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.36
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Манхес или аналог;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 15 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная;

	2.37
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации и ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.38
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;	

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.39
	ВЧ-электрод тип – крючок:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 330-350 мм;

	
	эргономичная рукоятка.

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	
	рабочая длина 330-350 мм;

	
	керамическое покрытие 

	2.40
	ВЧ-электрод тип – шпатель:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 330-350 мм;

	
	эргономичная рукоятка.

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.41


	Клип-аппликатор:

	
	диаметр 10 мм;

	
	рабочая длина 330-360 мм;

	
	поворотный;

	
	для средне-больших клипс стандарта «Этикон»;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.42
	Клипсы титановые:

	
	размер – средне-большие (LT300);

	
	стандарт «Этикон»

	
	упакованы в картриджи по 6 шт. в 1 картр.

	
	Стерильные, срок стерильности не менее 3 лет

	2.43
	Игла Вереша:

	
	диаметр 2,0-2,5 мм;

	
	рабочая длина 120-140 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.44
	Игла Вереша:

	
	диаметр 2,2-2,7 мм;

	
	рабочая длина 140-150 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.45
	Игла для пункций и инъекций:

	
	диаметр инструмента 5 мм;

	
	рабочая длина 320-330 мм;

	
	Диаметр иглы 1,1-1,4 мм

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.46
	ВЧ-электрод тип – шарик:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 320-330 мм;

	
	эргономичная рукоятка;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.



Лот 2 Набор для лапароскопии

Закупке подлежит 2 набора.

1. Состав (комплектация) 1 набора изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Световод волоконно-оптический
	2 шт.

	1.2
	Педальный переключатель для биполярного инструментария, длина кабеля не менее 3 м (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus)
	1 шт.

	1.3
	Нейтральный электрод многоразовый, совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring)
	3 шт.

	1.4
	Шнур соединительный к нейтральному электроду многоразовому (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring) длиной не менее 3 м
	3 шт.

	1.5
	Кабель для монополярных инструментов (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus)
	2 шт.

	1.6
	Кабель для биполярных инструментов (совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus)
	2 шт.

	1.7
	Трансдьюсер
	1 шт.

	1.8
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	2 шт.

	1.9
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	5 шт.

	1.10
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	8 шт.

	1.11
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	2 шт.

	1.12
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	2 шт.

	1.13
	Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	1 шт.

	1.14
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.15
	Редукционная трубка
	2 шт.

	1.16
	Редукционная трубка
	5 шт.

	1.17
	Редукционная трубка
	1 шт.

	1.18
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	1 шт.

	1.19
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	25 шт.

	1.20
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	25 шт.

	1.21
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.22
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.23
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.24
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.25
	Щипцы для диссекции, комплект
	2 шт.

	1.26
	Щипцы для диссекции, комплект
	2 шт.

	1.27
	Щипцы для диссекции, комплект
	2 шт.

	1.28
	Ножницы, комплект
	2 шт.

	1.29
	Щипцы биопсийные, комплект
	2 шт.

	1.30
	Иглодержатель разборный
	1 шт.

	1.31
	Трубка для подачи CO2
	3 шт.

	1.32
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL
	1 шт.

	1.33
	Нейтральный электрод одноразовый в комплекте со специальными кабелями-держателями нейтрального электрода (из расчета 5 шт кабелей на 500 одноразовых электродов) длиной не менее 3 м, совместимый с электрохирургическим и ультразвуковым блоком производства Olympus, а также прибором хирургическим высокочастотным МВС 601 производства Söring
	500 шт.

	1.34
	Световод волоконно-оптический
	1 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, комплект
	2 шт.

	1.36
	Захватывающие щипцы, комплект
	2 шт.

	1.37
	Щипцы биопсийные, комплект
	1 шт.



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м

	
	Диаметр не менее 4,0 мм

	
	Возможность стерилизации в автоклаве

	
	Совместим с источником света производства Olympus

	2.7
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.8
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.9
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.10
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.11
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.12
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.13
	Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.14
	Принадлежности к троакарам:

	
	предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 20 шт на каждый троакар;

	2.15
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.16
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.17
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 15 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.18
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	2.19
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.20
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.21
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка биполярная, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижная бранши; длина захвата не менее 20 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	2.22
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка биполярная, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 25 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	2.23
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – волна; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.24
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов лапароскопических операций;

	
	атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.25
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.26
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; решетчатая поверхность бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.27
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – «Г-образный» диссектор; 

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.28
	Ножницы, комплект:

	
	эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.29
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом)

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.30
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.32
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	
	диаметр 10 мм, длина 330-360 мм;

	
	поворотный, прямые бранши;

	
	для экстра-больших клипс;

	
	цветная маркировка, коричневая.

	2.34
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м

	
	Диаметр не менее 4,0 мм

	
	Возможность стерилизации в автоклаве

	
	Совместим с источником света производства SOPRO Comeg 

	2.35
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.36
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 10 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.37
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Манхес или аналог;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 15 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная;




