ГродМТ 385/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тренажер для пассивной и активной тренировки верхних/нижних конечностей пациентов, находящихся на постельном режиме

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Тренажер для пассивной и активной тренировки верхних/нижних конечностей пациентов, находящихся на постельном режиме | штук | 5 |

- Технические требования:

| № | Технические требования | Технические показатели |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Диапазон регулировки по высоте педальной оси (от пола) аппарата для ног/нижней части тела | от 850 до 1260мм |
| 2.2. | Панель управления сенсорного экрана | наличие |
| 2.3. | Радиуса вращения педалей | -в диапазоне, 50,70 и 90 мм (допускаемое отклонение не более ±0,5 мм) |
| 2.4. | Диапазон дозированных нагрузок на руки и ноги | от 0 до 12кг (100%) |
| 2.5. | Максимально допустимая масса пациента | Не менее 120 кг |
| 2.6. | Аппарат имеет опоры, обеспечивающие стабильность ног, фиксирует ступни и голень липучками | наличие |
| 2.7. | Подкатной вариант размещения основания штатива аппарата | наличие |
| 2.8 | Длина шнура сетевого питания тренажера | не менее 3-5 м |
| 2.9. | Возможность движения педали вперед и назад | -наличие |
| 2.10 | Настройка продолжительность тренировки | -наличие |
| 2.11. | Сенсорный дисплей монитора | -наличие |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Устойчивость оборудования к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.