УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Зайцева Е.А.
[bookmark: _GoBack]«_11_»_июня_ 2026  года
ЗОИ
Заявка на закупку
[bookmark: _Hlk225843208]Кардиостимулятор программируемый эндокардиальный для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им.В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кардиостимулятор программируемый эндокардиальный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.14.500

	Объем (количество)
	4 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	88000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Двухкамерный кардиостимулятор для стимуляции сердца в частотно-адаптивном режиме (DDDR):
	

	1.1.1
	Биполярный эндокардиальный электрод, 45±2см
	4

	1.1.2
	Биполярный эндокардиальный электрод, 52±2см
	4 

	1.1.3
	Разрывной интродъюсер в комплекте с пункционной иглой типа Peel-away 6-7F
	6



2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	2.1
	Для пп.1.1 состава:
2.1.1.средний срок работы ЭКС при 100% стимуляции при ширине импульса не менее 0,40-0,50 мсек.: желудочков с амплитудой не менее 2,0-2,5В и предсердий с амплитудой не менее 2,0-2,5В при сопротивлении 900-1000 Ом – не менее 8 лет;
2.1.2.наличие специальных алгоритмов для снижения процента необоснованной желудочковой стимуляции
2.1.3.МРТ-совместимость в условиях магнитного поля не менее 1,5 Тесла;
2.1.4.наличие частотно-зависимой АВ-задержки;
	наличие

	2.2
	Для пп. 1.1.1-1.1.2. состава:
2.2.1.коннектор типа IS-1;
2.2.2.стероидное покрытие дистального конца электрода;
2.2.3.диаметр электрода 4,5 – 6,5 F;
2.2.4.МРТ-совместимость в условиях магнитного поля не менее 1,5 Тесла
2.2.5.активная фиксация электрода;
	наличие







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         Ю.В.Сергиенко
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