ГродМТ 434/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Монитор пациента реанимационный модульный или моноблочный с возможностью расширения параметров без замены основного блока

1.	Состав оборудования: 
	№
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Монитор пациента реанимационный модульный или моноблочный с возможностью расширения параметров без замены основного блока
	10 ед.



1.2. Комплектующие к мониторам из расчета на 1 единицу оборудования:
	№
	Наименование
	Количество

	1.2.1.
	модуль многопараметрический для измерения ЭКГ, SpO2, температуры, неинвазивного артериального давления, инвазивного давления
	1 шт

	1.2.2.
	Комплект кабелей ЭКГ на 5 электродов для ОРИТ, клипса
	1 шт

	1.2.3.
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых с кабелем-удлинителем
	2 шт.

	1.2.4.
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик для детей с кабелем-удлинителем
	2 шт.

	1.2.5.
	Комплект многоразовых манжет различного размера для измерения неинвазивного АД (По 1 шт. каждого размера, категория пациентов: взрослые и дети)
	2 комплекта

	1.2.6.
	Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления
	1 шт.

	1.2.7.
	Термодатчик накожный многоразовый 
	1 шт.

	1.2.8.
	Термодатчик внутриполостной многоразовый 
	1 шт.

	1.2.9.
	Кабель интерфейса с коннектором инвазивного давления 
	2 шт.

	1.2.10
	Одноразовые датчики иАД 
	2 шт



2. Технические требования
2.1. Основные технические требования к мониторам
2.1.1.  Монитор пациента должен быть модульной конфигурации, что подразумевает возможность доукомплектования согласно потребностям пользователя.
2.1.2.  Все мониторы должны располагать возможностью расширения количества мониторируемых параметров при подключении к ним дополнительных модулей, программных опций. 
2.1.3. Все предлагаемые мониторы должны обеспечивать мониторирование следующих функций: ЭКГ / ЧСС, респирография / ЧД, пульсоксиметрия / плетизмография, неинвазивное АД, инвазивное АД, температура.
2.1.4. Питание всех мониторов должно осуществляться от сети 220В; блок питания должен размещаться внутри корпуса монитора.
2.1.5. Мониторы должны иметь цветной плоский сенсорный дисплей с диагональю не менее 11” и широким углом обзора. 
2.1.6. Работа от встроенного нового заряженного аккумулятора не менее 2 часов.
2.1.7. Предлагаемые мониторы должны быть устойчивы к разряду дефибрилляции и помехам от электрохирургического оборудования.
2.1.8. Предлагаемые мониторы должны быть устойчивы к механическим воздействиям при эксплуатации.
2.1.9. Стойкость материала корпуса к воздействию дезинфицирующих растворов.
2.2. Специальные требования к мониторам.
2.2.1. Мониторирование ЭКГ
2.2.1.1. Автоматическое обнаружение кардиостимулятора с отображением импульсов на дисплее.
2.2.1.2. Диапазон измерения ST-сегмента: не менее -2,0 -   +2,0 мВ.
2.2.1.3. Возможность автоматического анализа аритмий.
2.2.2. Частота сердечных сокращений (ЧСС).
2.2.2.1. Выбор источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях.
2.2.2.2. Наличие звуковой модуляции ЧСС. Плетизмографическая звуковая модуляция ЧСС должна сопровождаться звуковым кодированием величины сатурации.
2.2.2.3. Диапазон измерения (не менее) ЧСС от 15 до 300 ударов в минуту.
2.2.3. Частота дыхания, респирограмма.
2.2.3.1. Метод измерения – импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма (без ограничения возраста и веса пациента). Диапазон измерений ЧД 0-120/минуту (не менее).
2.2.3.2. Детекция апноэ.
2.2.4. Пульсоксиметрия/плетизмограмма пульса.
2.2.4.1.  Встроенная технология подавления артефактов для точного измерения даже в условиях малой перфузии и движений пациента. 
2.2.4.2. Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Диапазон измерения SpO2 не уже 50 до 100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100%  3%.
2.2.5. Неинвазивное АД
2.2.5.1. Мониторирование нАД осциллометрическим методом в ручном и автоматическом режимах с задаваемыми интервалами времени от 5 до 240 минут. 
2.2.5.2. Наличие режима венозного жгута для облегчения пункции и катетеризации перифирической вены.
2.2.5.3. Мониторирование нАД с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты.
2.2.5.4. Наличие специальных сообщений (измерение невозможно, нет пульсации, линия открыта, превышено время измерения и т.д.) для случаев измерения с вероятной технической ошибкой.
2.2.6. Температура.
2.2.6.1. Возможность мониторирования температуры в двух точках одновременно не должна ограничивать количество других функций мониторинга. 
2.2.6.2.Измерение температуры (цифровое отображение), с минимальным разрешением не более 0,1 °С.  
2.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
2.3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующим в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 2 Монитор пациента реанимационный модульный или моноблочный с возможностью расширения параметров без замены основного блока

1.	Состав оборудования: 
	№
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Монитор пациента реанимационный модульный или моноблочный с возможностью расширения параметров без замены основного блока 
	40 ед.



1.2. Комплектующие к мониторам из расчета на 1 единицу оборудования:
	№
	Наименование
	Количество

	1.2.1.
	модуль многопараметрический для измерения ЭКГ, SpO2, температуры, неинвазивного артериального давления
	1 шт

	1.2.2.
	Комплект кабелей ЭКГ на 5 электродов для ОРИТ, клипса
	1 шт

	1.2.3.
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик для взрослых с кабелем-удлинителем
	2 шт.

	1.2.4.
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик для детей с кабелем-удлинителем
	2 шт.

	1.2.5.
	Комплект многоразовых манжет различного размера для измерения неинвазивного АД (По 1 шт. каждого размера, категория пациентов:взрослые и дети)
	2 комплекта

	1.2.6.
	Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления
	1 шт.

	1.2.7.
	Термодатчик накожный многоразовый 
	1 шт.

	1.2.8.
	Термодатчик внутриполостной многоразовый 
	1 шт.



2. Технические требования
2.1. Основные технические требования к мониторам
2.1.1.  Монитор пациента должен быть модульной конфигурации, что подразумевает возможность доукомплектования согласно потребностям пользователя.
2.1.2.  Все мониторы должны располагать возможностью расширения количества мониторируемых параметров при подключении к ним дополнительных модулей, программных опций. 
2.1.3. Все предлагаемые мониторы должны обеспечивать мониторирование следующих функций: ЭКГ / ЧСС, респирография / ЧД, пульсоксиметрия / плетизмография, неинвазивное АД, температура.
2.1.4. Питание всех мониторов должно осуществляться от сети 220В; блок питания должен размещаться внутри корпуса монитора.
2.1.5. Мониторы должны иметь цветной плоский сенсорный дисплей с диагональю не менее 11” и широким углом обзора. 
2.1.6. Работа от встроенного нового заряженного аккумулятора не менее 2 часов.
2.1.7. Предлагаемые мониторы должны быть устойчивы к разряду дефибрилляции и помехам от электрохирургического оборудования.
2.1.8. Предлагаемые мониторы должны быть устойчивы к механическим воздействиям при эксплуатации.
2.1.9. Стойкость материала корпуса к воздействию дезинфицирующих растворов.
2.2. Специальные требования к мониторам.
2.2.1. Мониторирование ЭКГ
2.2.1.1. Автоматическое обнаружение кардиостимулятора с отображением импульсов на дисплее.
2.2.1.2. Диапазон измерения ST-сегмента: не менее -2,0 -   +2,0 мВ.
2.2.1.3. Возможность автоматического анализа аритмий.
2.2.2. Частота сердечных сокращений (ЧСС).
2.2.2.1. Выбор источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор). Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях.
2.2.2.2. Наличие звуковой модуляции ЧСС. Плетизмографическая звуковая модуляция ЧСС должна сопровождаться звуковым кодированием величины сатурации.
2.2.2.3. Диапазон измерения (не менее) ЧСС от 15 до 300 ударов в минуту.
2.2.3. Частота дыхания, респирограмма.
2.2.3.1. Метод измерения – импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма (без ограничения возраста и веса пациента). Диапазон измерений ЧД 0-120/минуту (не менее).
2.2.3.2. Детекция апноэ.
2.2.4. Пульсоксиметрия/плетизмограмма пульса.
2.2.4.1.  Встроенная технология подавления артефактов для точного измерения даже в условиях малой перфузии и движений пациента. 
2.2.4.2. Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Диапазон измерения SpO2 не уже 50 до 100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100%  3%.
2.2.5. Неинвазивное АД
2.2.5.1. Мониторирование нАД осциллометрическим методом в ручном и автоматическом режимах с задаваемыми интервалами времени от 5 до 240 минут. 
2.2.5.2. Наличие режима венозного жгута для облегчения пункции и катетеризации перифирической вены.
2.2.5.3. Мониторирование нАД с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты.
2.2.5.4. Наличие специальных сообщений (измерение невозможно, нет пульсации, линия открыта, превышено время измерения и т.д.) для случаев измерения с вероятной технической ошибкой.
2.2.6. Температура.
2.2.6.1. Возможность мониторирования температуры в двух точках одновременно не должна ограничивать количество других функций мониторинга. 
2.2.6.2.Измерение температуры (цифровое отображение), с минимальным разрешением не более 0,1 °С.  
2.3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
2.3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующим в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.


