УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

________________К.В.Дроздовский

«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: хирургия

4.	Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.21.200 |
| Объем (количество) | 3 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 540 932,57 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки анестезиологических комплектов и хирургического инструмента |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.21.200 |
| Объем (количество) | 3 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 459 974,96 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.

#### Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента»

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машина моечно-дезинфекционная непроходного типа | штука | 3 |
|  | Загрузочная тележка для мойки инструментов малоинвазивной хирургии | штука | 3 |
|  | Загрузочная многоуровневая моечная тележка | штука | 1 |
|  | Загрузочная тележка для мойки наркозно-дыхательных контуров | штука | 1 |
|  | Корзина из проволочной сетки, с крышкой, штабелируемая | штука | 3 |
|  | Корзина из проволочной сетки, с крышкой, стандартная (DIN) | штука | 1 |
|  | Корзина из проволочной сетки, с встроенной откидной крышкой, для миниатюрных деталей хирургических инструментов | штука | 2 |

- Показатели (характеристики)

| № | Наименование оборудования: | Модель, описание: |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Машина моечно-дезинфекционная непроходного типа | - Предназначена для автоматизированной предстерилизационной обработки (далее – ПСО) широкого спектра изделий медицинского назначения (далее – ИМН), включая хирургические инструменты (в т.ч. для проведения видеоэндоскопических операций), а также анестезиологические комплекты (дыхательные контуры (шланги) аппаратов ИВЛ, дыхательные мешки, маски, различные интубационные материалы и т.д.), путём их дезинфекции, обработки моющими растворами, мойки, ополаскивания (в т.ч. дистиллированной водой) и сушки в камере машины. * - С помощью соответствующей моечной тележки должна обеспечивать возможность ПСО сложных и составных ИМН из металла и полимеров, включая ИМН с одним и более внутренними каналами диаметром ≥ 1 мм. * - Имеет моечную камеру непроходного типа общим объёмом 160-170 литров с одной фронтальной, откидывающейся дверью, блокирующейся во время проведения цикла ПСО. - Наличие в моечной камере коромысел-разбрызгивателей, а также настенных портов для подачи воды в моечные тележки. Забор воды в процессе её рециркуляции в течение рабочего цикла должен осуществляться с обязательным прохождением через многоступенчатые фильтры. - Наличие системы контроля скорости вращения коромысел-разбрызгивателей. - Моечная камера машины (включая загрузочную дверь) изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * - Опорная рама (ходовая часть) машины, а также её внешние панели (включая столешницу) изготовлены из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). - Моечно-дезинфекционная машина должна иметь микропроцессорное автоматическое управление с режимом самодиагностики и, как минимум, 30 программами, включая набор стандартных предустановленных программ и «свободные», создаваемые пользователем. - На лицевой панели машины должен находиться единый цветной сенсорный ЖКИ-дисплей (LSD) для управления прибором, визуализации параметров рабочего цикла (включая температуру в моечной камере), вывода аварийных уведомлений, предупреждений и рекомендаций, выбора рабочих функций и настроек. - Имеет встроенную систему безопасности работающего персонала, включающую в себя: * - автоматические запирание и блокировку на открытие двери рабочей камеры в течение всего цикла ПСО с автоматическим отпиранием двери после полного завершения цикла; - звуковой и визуальный сигналы тревоги (визуальный – путём отображения на дисплее сигнала тревоги с текстовым пояснением). - Наличие автоматической системы подачи воды, дозирования (и контроля) моющего и нейтрализующего средств (не менее 2 дозирующих насосов) с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее как от расходомера (флоуметра), так и от датчиков уровня химикатов. * - Наличие интегрированной системы умягчения воды. - Наличие автоматической системы контроля качества мойки по уровню чистоты воды в конце цикла ополаскивания (перед дезинфекцией). В случае некачественного ополаскивания машина должна автоматически повторить цикл ополаскивания. * - Наличие встроенной системы конденсации пара. - Имеет встроенный сушильный агрегат для сушки обрабатываемых ИМН путём подачи в рабочую камеру машины фильтрованного горячего воздуха. Производительность сушильного агрегата (максимальная скорость потока от вентилятора сушки) – 120-150 м3/ч. * - Фильтрация воздуха должна осуществляться с помощью встроенных фильтров: предварительной очистки и НEPA-фильтра класса H13 или E14 (согласно EN 1822). * - Наличие датчика засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее. - Имеет не менее одного стандартного USB-порта Type A для экспорта в электронном виде протоколов выполненных циклов ПСО. * - Имеет стандартный USB-порт Type B для подключения внешнего принтера. - Габаритные размеры машины: ширина – не более 600 мм, глубина – 600-650 мм, высота – 840-850 мм. - Установка машины не требует монтажа дополнительной системы приточно-вытяжной вентиляции, а также наличия электроизолирующего покрытия пола. * |
| 2.2 | Загрузочная тележка для мойки инструментов малоинвазивной хирургии | - Предназначена для мойки различных типов хирургических инструментов, включая инструменты для малоинвазивной хирургии, в т.ч. видеоэндоскопы и оптические системы. - Должна быть совместима с моечной камерой закупаемой моечно-дезинфекционной машины: - по геометрическим параметрам – внешние размеры тележки соответствуют размерам моечной камеры, а также имеется конгруэнтность с направляющими в камере; - по техническим характеристикам – расположение портов для подачи воды в моечные тележки соответствует расположению настенных портов в моечной камере. - Имеет 2 уровня мойки для размещения на них ИМН. - Нижний уровень мойки представляет собой сетчатое основание для установки на него моечных корзин. Размер ячейки сетки основания – 10 ± 2 ×10 ± 2 мм. * - Площадь нижнего уровня должна позволять размещение не менее 2 сетчатых корзин стандарта DIN для мойки стандартных хирургических инструментов. * - На верхнем уровне должны располагаться соединители для мойки полых эндоскопических инструментов: * - 8-10 металлических соединителей с портами типа Luer-lock для подсоединения полых трубчатых инструментов ⌀ 3-7 мм и максимальной длиной до 420 мм; - 8-10 силиконовых сопел с патрубками ⌀ 5 ± 0,5 мм; - не менее 15 тубусов-держателей для размещения полых трубчатых инструментов ⌀ 3-6 мм и максимальной длиной до 420 мм. - Под основанием верхнего уровня должно располагаться отдельное моечное коромысло-разбрызгиватель. - Коромысла-разбрызгиватели должны полностью сниматься с тележки без использования инструментов. * - Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.3 | Загрузочная многоуровневая моечная тележка | - Предназначена для мойки различных типов стандартных хирургических инструментов для открытой хирургии, многоразовых стерилизуемых кабелей генераторов электрохирургических, а также других ИМН. - Должна быть совместима с моечной камерой закупаемой моечно-дезинфекционной машины: - по геометрическим параметрам – внешние размеры тележки соответствуют размерам моечной камеры, а также имеется конгруэнтность с направляющими в камере; - по техническим характеристикам – расположение портов для подачи воды в моечные тележки соответствует расположению настенных портов в моечной камере. - Имеет 2 уровня мойки для размещения на них ИМН. - Каждый уровень мойки представляет собой сетчатое основание для установки на него моечных корзин. Размер ячейки сетки основания – 10 ± 2 ×10 ± 2 мм. * - Площадь обеих уровней должна позволять суммарно размещать на них не менее 4 сетчатых корзин стандарта DIN для мойки стандартных хирургических инструментов. * - Под основанием верхнего уровня должно располагаться отдельное моечное коромысло-разбрызгиватель. - Коромысла-разбрызгиватели должны полностью сниматься с тележки без использования инструментов. * - Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.4 | Загрузочная тележка для мойки наркозно-дыхательных контуров | - Предназначена для мойки не менее чем 2 анестезиологических комплектов, включая в себя: дыхательные шланги длиной до 1,5 метра, дыхательные мешки, дыхательные маски, различные интубационные материалы, ёмкости для натронной извести и т.д. - Должна быть совместима с моечной камерой закупаемой моечно-дезинфекционной машины: - по геометрическим параметрам – внешние размеры тележки соответствуют размерам моечной камеры, а также имеется конгруэнтность с направляющими в камере; - по техническим характеристикам – расположение портов для подачи воды в моечные тележки соответствует расположению настенных портов в моечной камере. - Имеет держатели для спиральной укладки наркозно-дыхательных контуров – не менее 5 соединителей для гибких трубок с минимальным ⌀ от 15 мм и максимальной длиной до 150 см. * - Имеет не менее 5 форсунок-распылителей для мойки дыхательных мешков. * - Имеет не менее 10 форсунок-распылителей для мойки различных типов интубационных (эндотрахеальных) трубок. * - Площадь пола корзины должна позволять размещение металлической сетчатой корзины с крышкой стандарта ¼ DIN или ½ DIN для мелких анестезиологических принадлежностей. * - В комплекте с тележкой имеется металлическая сетчатая корзина с крышкой стандарта ¼ DIN или ½ DIN для размещения мелких анестезиологических принадлежностей. - Коромысла-разбрызгиватели должны полностью сниматься с тележки без использования инструментов. * - Тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам); корзина – из проволочной сетки из стали AISI 316L, либо AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.5 | Корзина из проволочной сетки, с крышкой, штабелируемая | - Предназначена для размещения внутри различных видов ИМН в процессе их мойки. - Имеет гладкую полированную поверхность без выступов в местах стыков сетки. - Имеет нижнюю рамку (опорную), позволяющую штабелировать корзины при размещении в моечной камере моющей машины или при хранении. - Имеет крышку из проволочной сетки, полностью совместимую по размерам с корзиной. - Габаритные размеры корзины: ширина – 200-250 мм, длина – 150-180 мм, высота – 70-100 мм. - Корзина и крышка изготовлены из проволочной сетки из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.6 | Корзина из проволочной сетки, с крышкой, стандартная (DIN) | - Предназначена для размещения внутри различных видов ИМН в процессе их мойки. - Имеет гладкую полированную поверхность без выступов в местах стыков сетки. - Имеет плоское основание без нижней рамки; оснащена двумя откидными ручками, установленными изнутри бортов корзины. * - Имеет крышку из проволочной сетки, полностью совместимую по размерам с корзиной. - Габаритные размеры корзины: ширина – 250 ± 1 мм, длина – 480 ± 1 мм, высота – 50 ± 1 мм (стандарт 11 DIN). * - Корзина и крышка изготовлены из проволочной сетки из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.7 | Корзина из проволочной сетки, с встроенной откидной крышкой, для миниатюрных деталей хирургических инструментов | - Предназначена для размещения внутри миниатюрных деталей разборных хирургических инструментов в процессе их мойки. - Изготовлена из мелкоячеистой проволочной сетки с размером ячейки не более 5 мм. - Имеет гладкую полированную поверхность без выступов в местах стыков сетки. - Имеет встроенную откидную крышку с фиксатором, полностью совместимую по размерам с корзиной. - Габаритные размеры корзины: длина и ширина – 80-100 мм, высота – 50 ± 10 мм. - Изготовлена из проволочной сетки из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.	Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.

4.1.	Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность эксплуатации моечно-дезинфекционной машины, защиту от повреждения обрабатываемых ИМН, а также защиту персонала. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки анестезиологических комплектов и хирургического инструмента»

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Машина моечно-дезинфекционная непроходного типа с боковым отделением для размещения ёмкостей с моющим средством | штука | 3 |
|  | Загрузочная тележка для мойки наркозно-дыхательных контуров | штука | 2 |
|  | Загрузочная многоуровневая моечная тележка | штука | 1 |
|  | Корзина из проволочной сетки, с крышкой, штабелируемая | штука | 2 |

- Показатели (характеристики)

| № | Наименование оборудования: | Модель, описание: |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Машина моечно-дезинфекционная непроходного типа с боковым отделением для размещения ёмкостей с моющим средством | - Предназначена для автоматизированной предстерилизационной обработки (далее – ПСО) широкого спектра изделий медицинского назначения (далее – ИМН), включая хирургические инструменты (в т.ч. для проведения видеоэндоскопических операций), а также анестезиологические комплекты (дыхательные контуры (шланги) аппаратов ИВЛ, дыхательные мешки, маски, различные интубационные материалы и т.д.), путём их дезинфекции, обработки моющими растворами, мойки, ополаскивания (в т.ч. дистиллированной водой) и сушки в камере машины. * - С помощью соответствующей моечной тележки должна обеспечивать возможность ПСО сложных и составных ИМН из металла и полимеров, включая ИМН с одним и более внутренними каналами диаметром ≥ 1 мм. * - Имеет моечную камеру непроходного типа общим объёмом 160-170 литров с одной фронтальной, откидывающейся дверью, блокирующейся во время проведения цикла ПСО. - Наличие в моечной камере коромысел-разбрызгивателей, а также настенных портов для подачи воды в моечные тележки. Забор воды в процессе её рециркуляции в течение рабочего цикла должен осуществляться с обязательным прохождением через многоступенчатые фильтры. - Наличие системы контроля скорости вращения коромысел-разбрызгивателей. - Моечная камера машины (включая загрузочную дверь) изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * - Опорная рама (ходовая часть) машины, а также её внешние панели (включая столешницу) изготовлены из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). - Моечно-дезинфекционная машина должна иметь микропроцессорное автоматическое управление с режимом самодиагностики и, как минимум, 30 программами, включая набор стандартных предустановленных программ и «свободные», создаваемые пользователем. - На лицевой панели машины должен находиться единый цветной сенсорный ЖКИ-дисплей (LSD) для управления прибором, визуализации параметров рабочего цикла (включая температуру в моечной камере), вывода аварийных уведомлений, предупреждений и рекомендаций, выбора рабочих функций и настроек. - Имеет встроенную систему безопасности работающего персонала, включающую в себя: * - автоматические запирание и блокировку на открытие двери рабочей камеры в течение всего цикла ПСО с автоматическим отпиранием двери после полного завершения цикла; - звуковой и визуальный сигналы тревоги (визуальный – путём отображения на дисплее сигнала тревоги с текстовым пояснением). - Наличие автоматической системы подачи воды, дозирования (и контроля) моющего и нейтрализующего средств (не менее 2 дозирующих насосов) с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее как от расходомера (флоуметра), так и от датчиков уровня химикатов. * - Наличие интегрированной системы умягчения воды. - Наличие автоматической системы контроля качества мойки по уровню чистоты воды в конце цикла ополаскивания (перед дезинфекцией). В случае некачественного ополаскивания машина должна автоматически повторить цикл ополаскивания. * - Наличие встроенной системы конденсации пара. - Имеет встроенный сушильный агрегат для сушки обрабатываемых ИМН путём подачи в рабочую камеру машины фильтрованного горячего воздуха. Производительность сушильного агрегата (максимальная скорость потока от вентилятора сушки) – 120-150 м3/ч. * - Фильтрация воздуха должна осуществляться с помощью встроенных фильтров: предварительной очистки и НEPA-фильтра класса H13 или E14 (согласно EN 1822). * - Наличие датчика засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее. - Имеет не менее одного стандартного USB-порта Type A для экспорта в электронном виде протоколов выполненных циклов ПСО. * - Имеет стандартный USB-порт Type B для подключения внешнего принтера. - Имеет боковое отделение для размещения ёмкостей с моющим средством. Доступ в отделение осуществляется через отдельную фронтально расположенную дверку. - Габаритные размеры машины: ширина – не более 900 мм (вместе с боковым отделением для моющих средств), глубина – 600-650 мм, высота – 840-850 мм. - Установка машины не требует монтажа дополнительной системы приточно-вытяжной вентиляции, а также наличия электроизолирующего покрытия пола. * |
| 2.2 | Загрузочная тележка для мойки наркозно-дыхательных контуров | - Предназначена для мойки не менее чем 2 анестезиологических комплектов, включая в себя: дыхательные шланги длиной до 1,5 метра, дыхательные мешки, дыхательные маски, различные интубационные материалы, ёмкости для натронной извести и т.д. - Должна быть совместима с моечной камерой закупаемой моечно-дезинфекционной машины: - по геометрическим параметрам – внешние размеры тележки соответствуют размерам моечной камеры, а также имеется конгруэнтность с направляющими в камере; - по техническим характеристикам – расположение портов для подачи воды в моечные тележки соответствует расположению настенных портов в моечной камере. - Имеет держатели для спиральной укладки наркозно-дыхательных контуров – не менее 5 соединителей для гибких трубок с минимальным ⌀ от 15 мм и максимальной длиной до 150 см. * - Имеет не менее 5 форсунок-распылителей для мойки дыхательных мешков. * - Имеет не менее 10 форсунок-распылителей для мойки различных типов интубационных (эндотрахеальных) трубок. * - Площадь пола корзины должна позволять размещение металлической сетчатой корзины с крышкой стандарта ¼ DIN или ½ DIN для мелких анестезиологических принадлежностей. * - В комплекте с тележкой имеется металлическая сетчатая корзина с крышкой стандарта ¼ DIN или ½ DIN для размещения мелких анестезиологических принадлежностей. - Коромысла-разбрызгиватели должны полностью сниматься с тележки без использования инструментов. * - Тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам); корзина – из проволочной сетки из стали AISI 316L, либо AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.3 | Загрузочная многоуровневая моечная тележка | - Предназначена для мойки различных типов стандартных хирургических инструментов для открытой хирургии, многоразовых стерилизуемых кабелей генераторов электрохирургических, а также других ИМН. - Должна быть совместима с моечной камерой закупаемой моечно-дезинфекционной машины: - по геометрическим параметрам – внешние размеры тележки соответствуют размерам моечной камеры, а также имеется конгруэнтность с направляющими в камере; - по техническим характеристикам – расположение портов для подачи воды в моечные тележки соответствует расположению настенных портов в моечной камере. - Имеет 2 уровня мойки для размещения на них ИМН. - Каждый уровень мойки представляет собой решётчатое основание для установки на него моечных корзин. - Площадь обеих уровней должна позволять суммарно размещать на них не менее 4 сетчатых корзин стандарта DIN для мойки стандартных хирургических инструментов. * - Под основанием верхнего уровня должно располагаться отдельное моечное коромысло-разбрызгиватель. - Коромысла-разбрызгиватели должны полностью сниматься с тележки без использования инструментов. * - Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * |
| 2.4 | Корзина из проволочной сетки, с крышкой, штабелируемая | - Предназначена для размещения внутри различных видов ИМН в процессе их мойки. - Имеет гладкую полированную поверхность без выступов в местах стыков сетки. - Имеет нижнюю рамку (опорную), позволяющую штабелировать корзины при размещении в моечной камере моющей машины или при хранении. - Имеет крышку из проволочной сетки, полностью совместимую по размерам с корзиной. - Габаритные размеры корзины: ширина – 200-250 мм, длина – 150-180 мм, высота – 70-100 мм. - Корзина и крышка изготовлены из проволочной сетки из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.	Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.

4.1.	Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность эксплуатации моечно-дезинфекционной машины, защиту от повреждения обрабатываемых ИМН, а также защиту персонала. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин