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1.	Заявка на закупку: Система операционного света потолочная 
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: хирургия
4.	Сведения о государственной закупке
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Система операционного света потолочная

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	27.40.25.790

	Объем (количество)
	2 штуки

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	411 876,52 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.


Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Система операционного света потолочная»
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1 
	Система операционного света потолочная
	штука
	2



2. Показатели (характеристики):
	
№
	Наименование оборудования:
	Модель, описание:

	2.1
	Система операционного света потолочная
	1. Закупаемая система операционного светильника потолочного светодиодного (далее – система) предназначена для освещения операционного поля при выполнении всех видов хирургических открытых операций, включая высокотехнологичные, выполняемых, как традиционным доступом (лапаротомия, торакотомия и др.), так и с помощью миниинвазивных техник.
2. Монтаж закупаемой системы будет осуществляться в действующую операционную. Вышеуказанная система должна быть совместима с имеющимся потолочным креплением операционного светильника “Sola” производства компании Drägerwerk AG & Co. (Германия). *
3. В состав системы должны входить: 
· 2 блока излучения света (LED-светильника) с равноценными техническими характеристиками;
· держатель монитора наблюдения;
· центральная колонна (совместимая с имеющимся потолочным креплением операционного светильника “Sola”) с тремя вращающимися на оси колонны двухкарданными подпружиненными рычагами для крепления обоих блоков излучения света и держателя монитора наблюдения;
· рукоятка позиционирования блоков излучения света съёмная, стерилизуемая, в количестве не менее 6 штук на каждую систему.
4. Источники света в обоих блоках излучения света – специальные светодиоды (LED), смонтированные в куполе светильника.
5. Срок службы (наработка на отказ) излучающих светодиодов – не менее 50 000 часов. *
6.  Излучающая поверхность купола светильника должна быть герметично закрыта защитным противоударным стеклом, изготовленным из специального оптически прозрачного композитного материала.
7. Технические характеристики блоков излучения света: *
· максимальная освещённость на расстоянии 1 м от купола светильника – не менее 160 000 люкс;
· диапазон регулировки диаметра светового пятна – не менее 20-26 см;
· глубина освещения рабочей зоны фокусированным светом – не менее 1 200 мм;
· ступенчатая (как минимум, 4 шага) регулировка цветовой температуры, в диапазоне не менее: 3 800 – 5 500 K;
· индекс цветопередачи (Ra) – от 91 и выше.
8. Блоки излучения света должны быть оснащены ступенчатой функцией изменения интенсивности освещения, а также специальной функцией низкоинтенсивного освещения операционного поля при проведении видеоэндоскопических операций.
9. Управление блоками излучения света (LED-светильниками) (включение/выключение, изменение интенсивности света, размера светового пятна и цветовой температуры, а также включение специального режима освещения) должно осуществляться как с настенной панели управления, так и с панелей управления, смонтированных непосредственно на несущих рычагах блоков излучения света (светильников).
10. Позиционирование купола светильника, а также изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно «стерильным» членам операционной бригады (хирург, ассистент, операционная медсестра) с помощью присоединяемых к куполу светильника съёмных стерилизуемых ручек. *
11. Операционный светильник должен быть оснащён системой синхронизации регулировки параметров освещения, когда изменение параметров освещенности или цветовой температуры на одном LED-светильнике приводит к аналогичному изменению на другом.
12. Электропитание системы операционного света должно осуществляться от стандартной сети переменного тока напряжением 220–240 В. Суммарная потребляемая мощность блоков излучения света при установленной максимальной освещенности не должна превышать 150 Вт. *


3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
4.	Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.
4.1.	Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).
Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность эксплуатации системы операционного света, а также защиту пациента и персонала. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.
Разработчик:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин
