УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

________________К.В.Дроздовский

«___»_______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Система операционного света потолочная

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: хирургия

4.	Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система операционного света потолочная |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 27.40.25.790 |
| Объем (количество) | 2 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 411 876,52 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.

#### Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Система операционного света потолочная»

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система операционного света потолочная | штука | 2 |

- Показатели (характеристики):

| № | Наименование оборудования: | Модель, описание: |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Система операционного света потолочная | - Закупаемая система операционного светильника потолочного светодиодного (далее – система) предназначена для освещения операционного поля при выполнении всех видов хирургических открытых операций, включая высокотехнологичные, выполняемых, как традиционным доступом (лапаротомия, торакотомия и др.), так и с помощью миниинвазивных техник. - Монтаж закупаемой системы будет осуществляться в действующую операционную. Вышеуказанная система должна быть совместима с имеющимся потолочным креплением операционного светильника “Sola” производства компании Drägerwerk AG & Co. (Германия). * - В состав системы должны входить: - 2 блока излучения света (LED-светильника) с равноценными техническими характеристиками; - держатель монитора наблюдения; - центральная колонна (совместимая с имеющимся потолочным креплением операционного светильника “Sola”) с тремя вращающимися на оси колонны двухкарданными подпружиненными рычагами для крепления обоих блоков излучения света и держателя монитора наблюдения; - рукоятка позиционирования блоков излучения света съёмная, стерилизуемая, в количестве не менее 6 штук на каждую систему. - Источники света в обоих блоках излучения света – специальные светодиоды (LED), смонтированные в куполе светильника. - Срок службы (наработка на отказ) излучающих светодиодов – не менее 50 000 часов. * - Излучающая поверхность купола светильника должна быть герметично закрыта защитным противоударным стеклом, изготовленным из специального оптически прозрачного композитного материала. - Технические характеристики блоков излучения света: * - максимальная освещённость на расстоянии 1 м от купола светильника – не менее 160 000 люкс; - диапазон регулировки диаметра светового пятна – не менее 20-26 см; - глубина освещения рабочей зоны фокусированным светом – не менее 1 200 мм; - ступенчатая (как минимум, 4 шага) регулировка цветовой температуры, в диапазоне не менее: 3 800 – 5 500 K; - индекс цветопередачи (Ra) – от 91 и выше. - Блоки излучения света должны быть оснащены ступенчатой функцией изменения интенсивности освещения, а также специальной функцией низкоинтенсивного освещения операционного поля при проведении видеоэндоскопических операций. - Управление блоками излучения света (LED-светильниками) (включение/выключение, изменение интенсивности света, размера светового пятна и цветовой температуры, а также включение специального режима освещения) должно осуществляться как с настенной панели управления, так и с панелей управления, смонтированных непосредственно на несущих рычагах блоков излучения света (светильников). - Позиционирование купола светильника, а также изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно «стерильным» членам операционной бригады (хирург, ассистент, операционная медсестра) с помощью присоединяемых к куполу светильника съёмных стерилизуемых ручек. * - Операционный светильник должен быть оснащён системой синхронизации регулировки параметров освещения, когда изменение параметров освещенности или цветовой температуры на одном LED-светильнике приводит к аналогичному изменению на другом. - Электропитание системы операционного света должно осуществляться от стандартной сети переменного тока напряжением 220–240 В. Суммарная потребляемая мощность блоков излучения света при установленной максимальной освещенности не должна превышать 150 Вт. * |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.	Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.

4.1.	Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают безопасность эксплуатации системы операционного света, а также защиту пациента и персонала. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин