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Заявка на закупку
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора модели BC-5150, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Китай

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6278,26 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора модели BC-5150, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Китай
	72 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1. Контрольный материал предназначен для применения на автоматическом гематологическом анализаторе модели BC-5150, состоит из набора трех уровней (патология  низкая, патология высокая, норма), каждый уровень должен быть аттестован по параметрам: WBC, NEU#, LYM#, MON#, EOS#, BAS#, NEU%, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT%, MCV, MCHC, MCH, RDW-CV%, RDW-SD, PLT, MPV, PCT% (для исследовательских целей),
 P-LCC, P- LСR% , с предоставлением паспортных данных. 
2.2. Контрольный материал должен быть совместим с реагентами, применяемыми для проведения исследований на анализаторе модели BC-5150.
2.3. Контрольный материал должен быть утвержден Государственным комитетом по стандартизации РБ для проведения поверки прибора, входящий в перечень средств  поверки, средства измерения - анализатора модели BC-5150, с предоставлением утверждающих технических нормативных правовых актов и/или технических документов


                                                                                      Лот №3  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты для автоматического гематологического анализатора модели BC-5150, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Китай

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	4 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	36991,35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во ед.

	1.1
	Дилюент Diluent M-52D либо аналог
	1.Для разбавления проб, количественного и качественного определения эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, измерения концентрации гемоглобина
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов/
	720 л

	1.2
	Лизирующий раствор Lyse M-52Diff  либо аналог
	1.Растворяет эритроциты и служит для дифференцировки лейкоцитов в канале Diff.
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	28 л

	1.3
	Лизирующий раствор Lyse M-52LH либо аналог
	1.Растворяет эритроциты и служит и используется при подсчете лейкоцитов,  дифференцировке базофилов и измерения уровня гемоглобина.
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов    
	5,2 л

	1.4
	Чистящий раствор Cleaning Solution либо аналог
	1.Очиститель зонда, гипохлоритный чистящий раствор.
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе модели BC-5150, при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1550 мл





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 Ю.В.Сергиенко
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