ГродМТ 365/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Монитор пациента гемодинамический
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Монитор пациента
	комплект
	7


1. Состав(комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Комплектующие к монитору
	Кол-во, шт. 

	1.
	Монитор пациента гемодинамический, в составе 1 комплекта:

	1.1.
	Кабель ЭКГ на 5 отведений
	2

	1.2.
	Многоразовый пульсоксиметрический датчик на палец:

	1.2.1
	для взрослых
	2

	1.2.2.
	для детей
	2

	1.3.
	Многоразовый накожный датчик температуры

	1.3.1
	для взрослых
	1

	1.3.2
	для детей
	1

	1.4.
	Набор манжет для измерения неинвазивного мониторирования артериального давления:

	1.4.1
	Размер 18-26см
	3

	1.4.2
	Размер 25-35см
	3

	1.4.3
	Размер 33-47см
	3

	1.4.4
	Размер 46-66см
	3

	1.5.
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся для взрослых

	1.5.1
	для взрослых
	100

	1.5.2.
	для детей
	50

	1.6.
	Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления не менее 2,5м
	1

	1.7.
	Кабель интерфейса с коннектором ИАД 
	2

	1.8
	Датчик давления ИАД 
	2

	1.9
	Комплект крепления монитора на консоли
	1


2. Технические требования:
2.1. Монитор пациента моноблочного типа с набором конфигурируемых функций.
2.2. Монитор должен быть оснащён ручкой для переноски.
2.3. Монитор пациента должен быть оснащён не менее 12-дюймовым цветным экраном.
2.4. Управление сенсорное (и или) с клавиатуры (функциональные кнопки на передней панели, поворотный переключатель, индикатор сигнала тревоги). Возможность подключения к центральной системе мониторинга.
2.5. *Интерфейс монитора должен иметь возможность выбора языка: русский, английский и другие. Режимы работы: Мониторинг, Ночной режим, Демонстрация, Ожидание, Режим «больших цифр», Режим «замораживания кривых». Отображение даты и времени.
2.6. Монитор должен обладать трендовой памятью с обеспечением записи графических и
табличных трендов по всем параметрам объёмом минимум 160 часов.
2.7. Монитор должен иметь систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам.
2.8. Питание монитора: 220-230В; встроенный источник автономного питания с
гарантированным ресурсом работы не менее 2 часов, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи.
2.9 Мониторирование ЭКГ в стандартных и усиленных отведениях (I, II, III aVF, aVL, aVR) c возможностью расширения количества отведений.
2.9.10 Частота сердечных сокращений (ЧСС). Возможность выбора источника цифрового отображения ЧСС (ЭКГ, плетизмограмма, инвазивное давление, автоматический выбор).
2.9.10.1 Возможность одновременного отображения ЧСС из двух источников для определения дефицита пульса при тахиаритмиях. Диапазон измерения не уже ЧСС 25-250/минуту. Звуковая модуляция ЧСС на выбор с ЭКГ либо пульсоксиметрии/плетизмографии.
2.11Частота дыхания, респирограмма. Метод измерения - импедансная пневмография, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма (без ограничения возраста и веса пациента). Диапазон измерений не уже ЧД 6- 150/минуту.
2.12 Пульсоксиметрия/плетизмография. Цифровое отображение Sp02. Метод измерения абсорбционная спектрофотомерия. Диапазон измерений Sp02 от 1% до 100%. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ± 2%. Звуковая модуляция значения Sp02.
2.13 Неинвазивное давление. Измерение неинвазивного давления (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 mmHg. 
2.13.1 Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданные интервалы времени на выбор от 1 до 240 мин.
	2.14 Инвазивное давление. Цифровое отображение ИАД: систолического, диастолического, среднего; отображение кривой ИАД;

	2.14.1 Одновременное измерение ИАД по двум каналам;
2.14.2 Диапазон измерения: от 50 до 300 мм.рт. Ст. Точность: ± 2%. Разрешение шкалы дисплея: 1 мм.рт. ст.
2.15Температура. Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1°С.


2.16 * Полная совместимость с имеющимися в отделении «Станция мониторирования с ПО серии «Стелла» ТУ BY 192506311.001-2018».
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. 
Примечание:
* данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведёт к отклонению конкурсного предложения.



