								
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
12.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
Автоматический иммунохимический анализатор

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.
Информация должна содержать: 
-наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок действия РУ МЗ РБ
- условия поставки и оплаты;
- сроки поставки;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	 (указать сроки поставки) с момента заключения договора 

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации
* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.
            389-96-22                                                                  
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                                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Автоматический иммунохимический анализатор
	шт.
	1


        Технические требования:
1. Анализатор должен быть предназначен для количественного иммунохимического определения опухолевых маркеров (АФП, РЭА, ПСА общий, ПСА свободный, СА 125, СА 19-9, СА 15-3, СА 72-4, НЕ4, β-ХГ, Сyfra 21-1, SCC, S100, proGRP, PIVKA-II ), гормонов (АМГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, ЛГ, ФСГ, тестостерон, DHEAS, T3, T4, FT3, FT4, TТГ, ТГ, антиТГ, антиТПО, антитела к рецепторам ТТГ (antiTSHR),  кальцитонин, АКТГ, кортизол, инсулин, С-пептид), кардиомаркеров (высокочувствительный тропонин Т, СК-МВ, миоглобин, NTproBNP), витаминов (D, B12, фолат), маркеров остеопороза (остеокальцин, биоинтактный паратгормон, β-Crosslaps), маркеров воспаления (прокальцитонин, интерлейкин 6), общего иммуноглобулина Е, anti-CCP .
 2. Анализатор должен обеспечивать полный автоматизированный цикл исследования от момента подачи проб до распечатки результатов.
3. Метод исследования: электрохемилюминесцентный или иммуно-хемилюминесцентный.
4. Анализатор должен обеспечивать возможность исследования биологических жидкостей разных типов (сыворотка/плазма крови, моча).
5.     Производительность анализатора - не менее 300 тестов/час.
6. Наличие функций автоматического повторного тестирования и автоматического разведения образцов.
7.    Анализатор должен обеспечивать возможность одновременной загрузки не менее чем 200 биологических проб в первичных пробирках с возможностью дозагрузки образцов во время работы.
8.   Наличие не менее 30 охлаждаемых позиций для реагентов на борту анализатора с возможностью загрузки и выгрузки реагентов без остановки работы прибора.
9.  Стабильность на борту анализатора реагентов, рекомендуемых к применению производителем анализатора для определения следующих показателей (SCC, S100, proGRP, PIVKA-II, АМГ, DHEAS, antiTSHR, остеокальцин, паратгормон, β-Crosslaps, anti-CCP)  -  не менее 12 недель.
10.   Наличие детектора уровня жидкости и сгустков в пробе.
11. Анализатор должен обеспечивать возможность выполнения срочных исследований (STAT-тестов) без остановки текущих исследований.
12.  В анализаторе должно быть предусмотрено использование одноразовых наконечников для дозирования образцов с целью исключения риска переноса между пробами.
13. Должна быть предусмотрена встроенная программа автоматического контроля качества исследований с графическим изображением полученных данных,  их статистической обработкой и оценкой по правилам Вестгарда.  
14.  Конструкция автоматического иммунохимического анализатора должна обеспечивать возможность интеграции в ЛИС (лабораторную информационную систему) и МИС (медицинскую информационную систему).
     В стоимость предложения должны быть включены:
   стоимость комплекта реагентов, калибровочных, контрольных и расходных материалов на 300 исследований каждого из указанных в п.1 иммунохимических показателей;
   стоимость лазерного принтера для распечатки результатов исследования;
   стоимость источника бесперебойного питания;
   стоимость сервисного облуживания анализатора в течение 12 месяцев.
 Оборудование должно быть зарегистрировано в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, а поставщик должен предоставить обязательства:
 - внесения оборудования в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь;
-  проведения первичной поверки оборудования;
- ввода в эксплуатацию оборудования с предоставлением стартового комплекта реагентов и расходных материалов, обучения сотрудников лаборатории работе на оборудовании;
-гарантийного и последующего технического обслуживания оборудования специалистами, прошедшими обучение по обслуживанию и ремонту оборудования непосредственно у производителя, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.      


