О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

12.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Автоматический иммунохимический анализатор

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, срока действия РУ МЗ РБ, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.06.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок действия РУ МЗ РБ

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | (указать сроки поставки) с момента заключения договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический иммунохимический анализатор | шт. | 1 |

Технические требования:

1. Анализатор должен быть предназначен для количественного иммунохимического определения опухолевых маркеров (АФП, РЭА, ПСА общий, ПСА свободный, СА 125, СА 19-9, СА 15-3, СА 72-4, НЕ4, β-ХГ, Сyfra 21-1, SCC, S100, proGRP, PIVKA-II ), гормонов (АМГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, ЛГ, ФСГ, тестостерон, DHEAS, T3, T4, FT3, FT4, TТГ, ТГ, антиТГ, антиТПО, антитела к рецепторам ТТГ (antiTSHR),  кальцитонин, АКТГ, кортизол, инсулин, С-пептид), кардиомаркеров (высокочувствительный тропонин Т, СК-МВ, миоглобин, NTproBNP), витаминов (D, B12, фолат), маркеров остеопороза (остеокальцин, биоинтактный паратгормон, β-Crosslaps), маркеров воспаления (прокальцитонин, интерлейкин 6), общего иммуноглобулина Е, anti-CCP .

2. Анализатор должен обеспечивать полный автоматизированный цикл исследования от момента подачи проб до распечатки результатов.

3. Метод исследования: электрохемилюминесцентный или иммуно-хемилюминесцентный.

4. Анализатор должен обеспечивать возможность исследования биологических жидкостей разных типов (сыворотка/плазма крови, моча).

5.     Производительность анализатора - не менее 300 тестов/час.

6. Наличие функций автоматического повторного тестирования и автоматического разведения образцов.

7.    Анализатор должен обеспечивать возможность одновременной загрузки не менее чем 200 биологических проб в первичных пробирках с возможностью дозагрузки образцов во время работы.

8.   Наличие не менее 30 охлаждаемых позиций для реагентов на борту анализатора с возможностью загрузки и выгрузки реагентов без остановки работы прибора.

9.  Стабильность на борту анализатора реагентов, рекомендуемых к применению производителем анализатора для определения следующих показателей (SCC, S100, proGRP, PIVKA-II, АМГ, DHEAS, antiTSHR, остеокальцин, паратгормон, β-Crosslaps, anti-CCP)  -  не менее 12 недель.

10.   Наличие детектора уровня жидкости и сгустков в пробе.

11. Анализатор должен обеспечивать возможность выполнения срочных исследований (STAT-тестов) без остановки текущих исследований.

12.  В анализаторе должно быть предусмотрено использование одноразовых наконечников для дозирования образцов с целью исключения риска переноса между пробами.

13. Должна быть предусмотрена встроенная программа автоматического контроля качества исследований с графическим изображением полученных данных,  их статистической обработкой и оценкой по правилам Вестгарда.

14.  Конструкция автоматического иммунохимического анализатора должна обеспечивать возможность интеграции в ЛИС (лабораторную информационную систему) и МИС (медицинскую информационную систему).

В стоимость предложения должны быть включены:

стоимость комплекта реагентов, калибровочных, контрольных и расходных материалов на 300 исследований каждого из указанных в п.1 иммунохимических показателей;

стоимость лазерного принтера для распечатки результатов исследования;

стоимость источника бесперебойного питания;

стоимость сервисного облуживания анализатора в течение 12 месяцев.

Оборудование должно быть зарегистрировано в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, а поставщик должен предоставить обязательства:

- внесения оборудования в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь;

-  проведения первичной поверки оборудования;

- ввода в эксплуатацию оборудования с предоставлением стартового комплекта реагентов и расходных материалов, обучения сотрудников лаборатории работе на оборудовании;

-гарантийного и последующего технического обслуживания оборудования специалистами, прошедшими обучение по обслуживанию и ремонту оборудования непосредственно у производителя, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.