ГродМТ 254/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Центрифуга лабораторная с антиаэрозольным фильтром

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Центрифуга лабораторная с антиаэрозольным фильтром | шт. | 3 |

2. Технические требования:

  - Центрифуга предназначена для предпосевной обработки диагностического материала при проведении бактериологических исследований на туберкулез.

  - Модель – настольная.

  - Наличие ротора, позволяющего проводить центрифугирование пробирок объемом 50 мл, диаметром 26 мм.

  - Максимальная скорость вращения ротора центрифуги – не менее 6000 об/мин.

  - Ступенчатая регулировка скорости вращения ротора.

  - Относительная сила центрифугирования – не менее 3700 об/мин (3000 g).

  - Автоклавируемые гнезда ротора с герметичными прозрачными крышками, антиаэрозоль.

  - Наличие в центрифуге системы охлаждения.

  - Наличие адаптеров для контейнеров и центрифужных пробирок.

  - Максимальный объем центрифугируемой жидкости – не менее 1000 мл (28 пробирок х 50 мл).

  - Центрифуга должна быть оборудована таймером.

  - Возможность программирования режимов работы центрифуги.

  - Наличие электронного блока управления, системы регулирования степени разгона и торможения.

  - Наличие дисплея.

  - Наличие системы обнаружения неустойчивости, сигнальных устройств для сигнализации о динамическом дисбалансе выше допустимого.

  - Наличие системы аварийной защиты от дисбаланса.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;