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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Центрифуга лабораторная с антиаэрозольным фильтром

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Центрифуга лабораторная с антиаэрозольным фильтром
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1  Центрифуга предназначена для предпосевной обработки диагностического материала при проведении бактериологических исследований на туберкулез.
2.2  Модель – настольная.
2.3  Наличие ротора, позволяющего проводить центрифугирование пробирок объемом 50 мл, диаметром 26 мм. 
2.4  Максимальная скорость вращения ротора центрифуги – не менее 6000 об/мин.
2.5  Ступенчатая регулировка скорости вращения ротора.
2.6  Относительная сила центрифугирования – не менее 3700 об/мин (3000 g).
2.7  Автоклавируемые гнезда ротора с герметичными прозрачными крышками, антиаэрозоль.
2.8  Наличие в центрифуге системы охлаждения.
2.9  Наличие адаптеров для контейнеров и центрифужных пробирок.
2.10 Максимальный объем центрифугируемой жидкости – не менее 1000 мл (28 пробирок х 50 мл).
2.11 Центрифуга должна быть оборудована таймером.
2.12 Возможность программирования режимов работы центрифуги.
2.13 Наличие электронного блока управления, системы регулирования степени разгона и торможения.
2.14 Наличие дисплея.
2.15 Наличие системы обнаружения неустойчивости, сигнальных устройств для сигнализации о динамическом дисбалансе выше допустимого.
2.16 Наличие системы аварийной защиты от дисбаланса.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;


