ГродМТ 321/26-ЗОИ(П)                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система для ручного доступа при минимально инвазивных операциях

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Система для ручного доступа при минимально инвазивных операциях в составе:
-герметизирующая     крышка
-ретрактор большой
	комплект


	12


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Технические требования

	1.
	Герметизирующая     крышка
	-стерильная 
-предназначена для поддержания пневмоперитонеума 
-представляет собой устройство из двух жестких колец, соединенных уретановой мембраной с ирисовым типом закрытия. 
-скользящий резьбовой механизм между кольцами 
-по периметру крышки расположены три защелкивающихся крепления для быстрого соединения с ретрактором любого размера. 
-диаметр герметизирующей крышки 14-16 см.
         Упаковка герметизирующей крышки комплектуется линейкой, маркером и стерильным одноразовым рукавом-оберткой для запястья/предплечья хирурга.
        Герметизирующая крышка соединяется с ретрактором.

	2.
	Ретрактор большой
	-используется для брюшной стенки толщиной не менее 7 см) 
-стерильный
-для создания доступа в брюшную полость
-представляет собой единую конструкцию, состоящую из верхнего жесткого кольца и эластичного нижнего кольца, соединенных прочной полупрозрачной уретановой мембраной. 
            Верхнее жесткое кольцо предназначено для обеспечения цилиндрической формы операционной раны и имеет 3 паза для соединения с герметизирующей крышкой. 
           Эластичное нижнее кольцо с памятью формы служит для атравматичной и быстрой установки ретрактора в операционную рану. 
           Плотная полупрозрачная уретановая мембрана цилиндрической формы формирует канал в брюшной стенке для атравматичного введения в брюшную полость руки хирурга, хирургического инструментария и извлечения препаратов из брюшной полости.



Лот 2 Одноразовые протекторы для ран

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Одноразовые протекторы для ран 50-90мм, 
габариты 120/130-120-250

	 шт.
	30

	2
	Одноразовые протекторы для ран 70-120мм, габариты 150/160-150/250
	 шт.
	30

	3
	Одноразовые протекторы для ран 90-140мм, габариты 180/190-180/250
	 шт.
	20


2. Технические требования:
2.1. Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру.
2.2. Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ.
2.3. Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.


