ГродМТ 321/26-ЗОИ(П)                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система для ручного доступа при минимально инвазивных операциях

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Система для ручного доступа при минимально инвазивных операциях в составе: -герметизирующая крышка -ретрактор большой | комплект | 12 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Герметизирующая крышка | -стерильная -предназначена для поддержания пневмоперитонеума -представляет собой устройство из двух жестких колец, соединенных уретановой мембраной с ирисовым типом закрытия. -скользящий резьбовой механизм между кольцами -по периметру крышки расположены три защелкивающихся крепления для быстрого соединения с ретрактором любого размера. -диаметр герметизирующей крышки 14-16 см. Упаковка герметизирующей крышки комплектуется линейкой, маркером и стерильным одноразовым рукавом-оберткой для запястья/предплечья хирурга. Герметизирующая крышка соединяется с ретрактором. |
| 2. | Ретрактор большой | -используется для брюшной стенки толщиной не менее 7 см) -стерильный -для создания доступа в брюшную полость -представляет собой единую конструкцию, состоящую из верхнего жесткого кольца и эластичного нижнего кольца, соединенных прочной полупрозрачной уретановой мембраной. Верхнее жесткое кольцо предназначено для обеспечения цилиндрической формы операционной раны и имеет 3 паза для соединения с герметизирующей крышкой. Эластичное нижнее кольцо с памятью формы служит для атравматичной и быстрой установки ретрактора в операционную рану. Плотная полупрозрачная уретановая мембрана цилиндрической формы формирует канал в брюшной стенке для атравматичного введения в брюшную полость руки хирурга, хирургического инструментария и извлечения препаратов из брюшной полости. |

Лот 2 Одноразовые протекторы для ран

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые протекторы для ран 50-90мм, габариты 120/130-120-250 | шт. | 30 |
| 2 | Одноразовые протекторы для ран 70-120мм, габариты 150/160-150/250 | шт. | 30 |
| 3 | Одноразовые протекторы для ран 90-140мм, габариты 180/190-180/250 | шт. | 20 |

2. Технические требования:

2.1. Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру.

2.2. Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ.

2.3. Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку.