ГродМТ 269/26-ЗОИ(П)                                                                                 Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Резектоскоп биполярный с инструментами и принадлежностями

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Кабель соединительный для биполярных резектоскопов
	4 шт.

	1.2.
	Телескоп 4 мм, 12
	2 шт.

	1.3.
	Телескоп 4 мм, 30
	1 шт.

	1.4.
	Шприц для промывания
	2 шт.

	1.5.
	Запасные колбы
	2 шт.

	1.6.
	Эвакуатор, по Эллику (Ellik)
	2 шт.

	1.7.
	Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный
	2 шт.

	1.8.
	Рабочий элемент к резектоскопу, лазерный
	1 шт.

	1.9.
	Направляющая трубка для лазерных зондов
	2 шт.

	1.10.
	Внутренний тубус резектоскопа
	2 шт.

	1.11.
	Оптический обтуратор
	2 шт.

	1.12.
	Внешний тубус резектоскопа
	2 шт.

	1.13.
	Ирригационный порт
	2 шт.

	1.14.
	Рабочая вставка для введения катетера
	1 шт.

	1.15.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «большая»
	24 шт.

	1.16.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя»
	12 шт.

	1.17.
	ВЧ-электрод, биполярный, кнопка
	12 шт.

	1.18.
	ВЧ-электрод, биполярный, петля с ограничителем
	12 шт.

	1.19.
	ВЧ-электрод, биполярный, игла
	12 шт.

	1.20.
	ВЧ-электрод, биполярный, шар
	12 шт.

	1.21.
	Контейнер для стерилизации и хранения
	2 шт.



2. Технические требования
	[bookmark: _Hlk77240544]№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Кабель соединительный для биполярных резектоскопов

	
	длина, не менее 3м;

	
	для соединения биполярного резектоскопа с ВЧ-блоком (пр-ва Olympus или Bowa);

	2.2.
	Телескоп 4 мм, 12:

	
	совместим с видеосистемами FullHD;

	
	передне-бокового видения 12°;

	
	крупноформатный, диаметр 4 мм;

	
	автоклавируемый.

	2.3.
	Телескоп 4 мм, 30:

	
	совместим с видеосистемами FullHD;

	
	передне-бокового видения 30°;

	
	крупноформатный, диаметр 4 мм;

	
	автоклавируемый.

	2.4.
	Шприц для промывания:

	
	стеклянную колбу;

	
	металлический поршень и рукоятку;

	
	гибкий силиконовый переходник: шприц/тубус резектоскопа;

	
	объем 150 мл;

	2.5.
	Запасные колбы:

	
	к шприцу для промывания;

	2.6.
	Эвакуатор, по Эллику (Ellik):

	
	груша;

	
	стеклянная банка;

	
	два гибких соединителя.

	2.7.
	Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный:

	
	«активный» тип;

	
	с эргономичной рукояткой;

	
	с автоматическим (срабатывающим при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующим механизмом.

	2.8.
	Рабочий элемент к резектоскопу, лазерный:

	
	«пассивный»;

	
	эргономичная рукоятка;

	
	автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм;

	
	диаметр рабочего канала, не менее 6 Шр.;

	2.9.
	Направляющая трубка для лазерных зондов:

	
	для лазерных зондов диаметром до 1,2 мм;

	
	с ретрактором (ограничителем);

	2.10.
	Внутренний тубус резектоскопа:

	
	иметь диаметр 24 Шр., для использования с внешним тубусом 26 Шр.;

	
	иметь скошенный керамический наконечник;

	
	быть для постоянного промывания;

	
	иметь автоматический фиксирующий механизм;

	
	иметь стандартный обтуратор в комплекте.

	2.11.
	Оптический обтуратор:

	
	к внутреннему тубусу резектоскопа 24 Шр.

	2.12.
	Внешний тубус резектоскопа:

	
	диаметром 26 Шр.;

	
	для постоянного промывания;

	
	поворотный;

	
	два запорных крана;

	
	краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция;

	
	автоматический фиксирующий механизм.

	2.13.
	Ирригационный порт:

	
	совместим с тубусом резектоскопа 24 Шр.;

	
	поворотным;

	
	с двумя запорными кранами, выполненными из специального медицинского пластика, неразборная конструкция.

	2.14.
	Рабочая вставка для введения катетера:

	
	для использования с внутренним тубусов резектоскопа;

	
	с каналом, не менее 6 Шр.;

	
	с автоматическим фиксирующим механизмом.

	2.15.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «большая»:

	
	тип «петля», большая (для резекции предстательной железы);

	
	для использования с оптикой 12° и тубусом 24 Ch;

	
	для трансуретральной резекции в физрастворе.

	2.16.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя»:

	
	тип «петля», средняя (для резекции мочевого пузыря);

	
	для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch

	
	для трансуретральной резекции в физрастворе.

	2.17.
	ВЧ-электрод, биполярный, кнопка:

	
	тип «кнопка»;

	
	для плазменной вапоризации; 

	
	для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch;

	
	для трансуретральной резекции в физрастворе.

	2.18.
	ВЧ-электрод, биполярный, петля с ограничителем:

	
	тип «петля с ограничителем»;

	
	для энуклеации предстательной железы;

	
	для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch;

	
	для трансуретральной резекции в физрастворе.

	2.19.
	ВЧ-электрод, биполярный, игла:

	
	тип «игла»;

	
	игла, отклоненная на 45°; 

	
	для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch;

	
	для трансуретральной резекции в физрастворе.

	2.20.
	ВЧ-электрод, биполярный, шар:

	
	тип «шар/ ролик»;

	
	для использования с оптикой 12° и 30° и тубусом 24 Ch;

	
	для трансуретральной резекции в физрастворе.

	2.21.
	Контейнер для стерилизации и хранения:

	
	изготовлен из полимерного материала с силиконовыми держателями для инструментов и принадлежностей;

	
	предназначен специально для: цистоскопов, резектоскопа;

	
	размеры не менее: 450 х 220 х 65 мм.



Инструменты и оптика должны быть многоразового использования, проходить предстерилизационную обработку, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию без повреждения и коррозии, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

