ГродМТ 320/26-ЗОИ(П)                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Внутренние шунты для сонных артерий

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внутренние шунты для сонных артерий | шт. | 12 |

- Технические требования:

  - Применение при каротидной эндартерэктомии в качестве временного контура с целью обеспечения тока крови между общей и внутренней сонной артериями.

  - Атравматичная двойная баллонная окклюзия общей и внутренней сонной артерии.

  - Наличие баллонов, заполняемых жидкостью, как на дистальном (внутренняя сонная артерия), так и проксимальном (общая сонная артерия) концах

  - Эластичность и устойчивость к перекруту, перегибу.

  - Наличие Т-порта.

  - Двухпросветность.

  - Выдерживаемое давление не менее 400Hg.

  - Баллон безопасности, предохраняющий от перераздувания баллона и повреждения артерии.

  - Маркеры глубины введения (1см) в сонные артерии.

  - Внутренний диаметр - 9F (3мм), 10F (3,3мм).

  - Длина не менее 15 см.