ГродМТ 320/26-ЗОИ(П)                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Внутренние шунты для сонных артерий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Внутренние шунты для сонных артерий
	шт.
	12


2. Технические требования:
2.1. Применение при каротидной эндартерэктомии в качестве временного контура с целью обеспечения тока крови между общей и внутренней сонной артериями.
2.2. Атравматичная двойная баллонная окклюзия общей и внутренней сонной артерии.
2.3. Наличие баллонов, заполняемых жидкостью, как на дистальном (внутренняя сонная артерия), так и проксимальном (общая сонная артерия) концах
2.4. Эластичность и устойчивость к перекруту, перегибу.
2.5. Наличие Т-порта.
2.6. Двухпросветность.
2.7. Выдерживаемое давление не менее 400Hg.
2.8. Баллон безопасности, предохраняющий от перераздувания баллона и повреждения артерии.
2.9. Маркеры глубины введения (1см) в сонные артерии.
2.10. Внутренний диаметр - 9F (3мм), 10F (3,3мм).
2.11. Длина не менее 15 см.


