ГродМТ 367/26-ЗОИ                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система конвекционного обогрева пациента

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Система конвекционного обогрева пациента
	шт.
	1

	Блок управления
	шт.
	1

	Тележка с корзиной
	шт.
	1

	Одеяло для конвекционного обогрева пациента ВВ (двухслойное)
	шт.
	2

	Одеяло для конвекционного обогрева пациента BBF (трёхслойное с дополнительной фильтрацией)
	шт.
	2

	Шланг одиночный
	шт.
	1

	Фиксаторы для шланга и одеял
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1.  воздушный конвекционный тип обогрева;
2.2.  время нагрева до 370С до 1 минуты;
2.3.  встроенная защита от перегрева с автоматическим отключением при достижении 500С;
2.4.  автоматическая сигнализация при отклонении температуры более чем на 3°С от выбранного режима;
2.5.  непрерывный режим работы;
2.6.  дисплей с настройкой температуры и скорости работы;
2.7.  тип электропитания – от сети переменного тока;
2.8.  тележка и корзина из нержавеющей стали;
2.9.  обязательное наличие стопорных колёс;
2.10. одеяла для конвекционного обогрева пациента из мягкого тканеподобного материала, устойчивого к разрывам, проколам и воздействию жидкостей. Не должны содержать латекс, обеспечивать постоянный воздушный поток внутри, равномерно распределять теплый фильтрованный воздух вокруг пациента.
2.11. в шланге обязательно наличие внутреннего датчика температуры на выходе.

Лот 2 Система обогрева пациента на гелевой пластине с принадлежностями и расходными материалами

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	В состав комплекта входят:
блок управления системы обогрева пациента – 1 шт.
[bookmark: _Hlk227835833]модуль нагревательный взрослый – 1 шт.
пластина гелевая – 1 шт.
кабель сетевой – 1 шт.
	

комп.                   
	

1


2. Технические требования:
2.1. поддерживает заданную температуру в течение 24 ч.;
2.2. равномерно распределяет тепло;
2.3. система оснащена всеми видами срабатывания тревог и сигнализации, исключающими любой перегрев;
2.4. гибкий нагревательный модуль и гелевая пластина позволяют размещать систему обогрева на операционных столах;
2.5. диапазон рабочих температур в пределах 34°С - 39°С;
2.6. тип/класс защиты от поражения электротоком ВF/I;
2.7. микропроцессорный блок управления с LED-дисплеем отображения текущей и заданной температуры;
2.8. звуковая и световая сигнализация, самотестирование при включении и в процессе работы;
2.9. система предупреждений пользователя;
2.10. модуль нагревательный взрослый размеры не менее R1040*480 мм;
2.11. пластина гелевая размеры не менее 1150*520 мм;
2.12. нагревательный модуль тонкий и гибкий, устойчив на разрыв и к обработке дезинфицирующими растворами;
2.13. температурные датчики внутри нагревательного модуля;
2.14. гелевая пластина с защитой кожи от пролежней и повреждения нервов;
2.15. пластина не способствует бактериальному росту;
2.16. чехол многоразовый на застежке, гипоаллергенный, водонепроницаем, устойчив к обработке дезинфицирующими растворами.
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