УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ И. С. Абельская

«15» апреля 2026 г.

Техническое задание

на закупку автоматического немагнитного инжектора для введения

контрастных веществ

- Предмет закупки: Автоматический немагнитный инжектор для введения контрастных веществ.

- Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки.

- Объем (количество) –  1 (один) комплект.

- Предназначение предмета закупки или область применения: Данное оборудование предназначено для использования в условиях МРТ.

- Описание предмета закупки:

5.1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Автоматический немагнитный инжектор для введения контрастных веществ | 1 шт. |
| 5.1.2 | Набор расходных материалов | На 200 исследований. |

- Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Совместимость с томографом магнитно-резонансным "Optima MR450w" | Наличие |
| 6.2 | Одновременная установка флаконов: контрастного препарата физиологический раствор | Не менее 1 шт. Не менее 1 шт. |
| 6.3 | Возможность использования контрастного препарата и физиологического раствора в заводских флаконах | Наличие |
| 6.4 | Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации | Наличие |
| 6.5 | Болюсы (фазы) | Не менее 35 |
| 6.6 | Автоматическое регулирование давления введения | До 14 бар |
| 6.7 | Отображение кривой давления введения | Наличие |
| 6.8 | Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества | Наличие |
| 6.9 | Функция задержки пуска | Наличие |
| 6.10 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 6.11 | Автоматическое прерывание инъекции при условии продолженного роста давления при автоматическом снижении скорости введения | Наличие |
| 6.12 | Дистанционная беспроводная панель управления (терминал) | Наличие |
| 6.13 | Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз | Наличие |
| 6.14 | Панель управления с цветным сенсорным экраном на инжекторе | Наличие |
| 6.15 | Автоматическая детекция воздушной эмболии с помощью встроенного в аппарат датчика с визуальной и звуковой сигнализацией | Наличие |
| 6.16 | Количество сохраняемых в памяти протоколов | Не менее 100 |
| 6.17 | Возможность использования расходных материалов в течение не менее 24 часов без ограничения количества процедур | Наличие |

7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников.

7.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

РАЗРАБОТАНО:

Врач-рентгенолог (заведующий)

рентгеновским отделением                                                Л.И.Никитина

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                 А.Л. Руды