ГродМТ 427/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат рентгеновский передвижной диагностический с цифровым детектором

- Состав (комплектация) медицинского оборудования на 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат рентгеновский передвижной: |  |
| 1.1. | Генератор | 1 шт. |
| 1.2. | Рентгеновская трубка | 1 шт. |
| 1.3. | Штативное устройство | 1 шт. |
| 1.4. | Цифровой беспроводной детектор | 1 шт. |
| 1.5. | Интегрированная станция рентгенлаборанта | 1 шт. |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор: |  |  |
| 2.1.1 | Тип | Высокочастотный, не менее 100 кГц |  |
| 2.1.2 | Максимальная мощность | не менее 4,0 кВт |  |
| 2.1.3 | Электропитание | 230 В, 50 Гц | * |
| 2.1.4 | Функция автоматической компенсации перепадов сетевого напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка: |  |  |
| 2.2.1 | Диапазон высокого напряжения | не менее 40–125 кВ |  |
| 2.2.2 | Максимальный ток | не менее 100 мА |  |
| 2.2.3 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.2.4 | Максимальное количества электричества | не менее 200 мАс |  |
| 2.2.5 | Размер фокусных пятен | не более 0,5/1,8 мм |  |
| 2.2.6 | Теплоемкость анода | не менее 45 kHU |  |
| 2.2.7 | Защита рентгеновской трубки от перегрева | наличие |  |
| 2.2.8 | Коллиматор поворотный с глубинной диафрагмой и подсветкой | наличие |  |
| 2.2.9 | Устройство по регистрации параметров для оценки доз пациентов | наличие | * |
| 2.3 | Штативное устройство: |  |  |
| 2.3.1 | Фокусное расстояние от горизонтальной поверхности пола при условии перпендикулярности центрального луча рентгеновского поля | не менее 1,9 м | * |
| 2.3.2 | Максимальная ширина | не более 68 см |  |
| 2.3.3 | Поворот излучателя | ±90°, вокруг оси плеча |  |
| 2.3.4 | Поворот диафрагмы | ±90°, вокруг вертикальной оси |  |
| 2.3.5 | Сетевой кабель | не менее 6,0 м |  |
| 2.3.6 | Дистанционный пульт включения экспозиции | кабель не менее 4,0 м |  |
| 2.3.7 | Самоориентирующиеся передние колёса на поворотной платформе | наличие | * |
| 2.4 | Цифровой детектор: |  |  |
| 2.4.1 | Тип | Плоскопанельный, переносной |  |
| 2.4.2 | Активный размер детектора для получения изображения | не менее 35х43 см |  |
| 2.4.3 | Материал сцинтиллятора детектора | цезий иодид | * |
| 2.4.4 | Разрешающая способность | не менее 3,5 п.л./мм |  |
| 2.4.5 | Размер пикселя | не более 150х150 мкм |  |
| 2.4.6 | Размер матрицы изображений | не менее 2300х2800 |  |
| 2.4.7 | Передача информации между детектором и консолью оператора | беспроводная, на основе технологии Wi-Fi |  |
| 2.4.8 | Время получения изображения (отображение на рабочей станции рентгенлаборанта) | не более 4 с |  |
| 2.4.9 | Режим получения изображений: |  |  |
| 2.4.9.1 | Автоматическое обнаружение рентгеновского излучения (AED) | наличие | * |
| 2.4.9.2 | Программный триггер (SW trigger) | наличие |  |
| 2.4.9.3 | Аппаратный триггер (DR trigger) | наличие |  |
| 2.4.10 | Влагозащитное исполнение | не ниже IP66 | * |
| 2.4.11 | Вес | не более 3,3 кг |  |
| 2.4.12 | Время работы от внутренней АКБ | не менее 16 ч |  |
| 2.4.13 | Максимальная распределённая нагрузка на поверхность детектора | не менее 350 кг |  |
| 2.4.14 | Встроенный датчик удара для контроля состояния детектора | наличие |  |
| 2.4.15 | Встроенная память детектора | не менее 100 изображений | * |
| 2.4.16 | Возможность использовать детектор с другими рентгеновскими аппаратами (получать изображения в цифровую часть аппарата) | наличие | * |
| 2.5 | Интегрированная рабочая станция рентгенлаборанта: |  |  |
| 2.5.1 | Компьютерная рабочая станция с сенсорным ЖКИ монитором | исполнение «всё в одном» | * |
| 2.5.2 | Диагональ монитора | не менее 19” |  |
| 2.5.3 | Разрешение экрана | не менее 1280х1024 |  |
| 2.5.4 | Соответствие стандарту электробезопасности 60601-1-2 | наличие |  |
| 2.5.5 | Степень защиты панели монитора от проникновения пыли и влаги | не менее IP65 | * |
| 2.5.6 | Основные функции: - задание рентгеновских параметров экспозиции; - управление детектором; - получение и обработка изображений; - ввод данных пациента; - анатомические программы | наличие |  |
| 2.5.6.1 | Интерфейс пользователя на русском языке | наличие |  |
| 2.5.6.2 | Функции специализированного программного обеспечения: |  |  |
| 2.5.6.2.1 | Анатомически программируемая рентгенография | наличие |  |
| 2.5.6.2.2 | Анатомически ориентированная обработка изображений | наличие |  |
| 2.5.6.2.3 | Получение и предварительный просмотр изображений, обработка полученных изображений | наличие |  |
| 2.5.6.2.4 | Автоматический подбор яркости и контрастности изображения исследуемого объекта | наличие |  |
| 2.5.6.2.5 | Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости и контрастности (фотографической широты), резкости границ, шума | наличие |  |
| 2.5.6.2.6 | Ручное диафрагмирование (кадрирование) изображения | наличие |  |
| 2.5.6.2.7 | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | наличие |  |
| 2.5.6.2.8 | Программа установки рентгенологических маркеров и текстовых примечаний на изображении | наличие |  |
| 2.5.6.2.9 | Индикатор готовности к получению изображений | наличие |  |
| 2.5.6.2.10 | Память изображений | не менее 10 000 шт. |  |
| 2.5.6.2.11 | Поддержка стандарта DICOM-3 с возможностью интеграции в действующую компьютерную сеть | наличие | * |
| 2.5.6.2.12 | Интеграция программного обеспечения с устройством по регистрации параметров для оценки доз пациентов: - отображение измеренного значения на экране интегрированной рабочей станции; - автоматическое внесение измеренного значения в заголовок изображения согласно стандарту DICOM3 для дальнейшей передачи в информационные системы | наличие | * |
| 2.5.6.2.13 | Экспорт изображений в DICOM формате | наличие |  |
| 2.6 | Дополнительные требования: |  |  |
| 2.6.1 | Вес передвижного рентгеновского аппарата | не более 80 кг | * |
| 2.6.2 | Возможность использовать аппарат (выполнять снимки) со сторонними приёмниками изображения (CR-кассеты, пленочные кассеты и т.д.) | наличие | * |
| 2.6.3 | Возможность импортирования изображения, полученного на стороннем рентгеновском аппарате, из детектора в специализированное программное обеспечение для дальнейшей обработки и передачи в информационные системы | наличие | * |
| 2.6.4 | Назначение аппарата | проведение рентгенографии в условиях больничных палат, в реанимации, приемном отделении и т.п. | * |
| 3 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами | наличие |  |

*п.2.1.3 – параметры сети, которые обеспечивают универсальность и позволяют использовать аппарат в различных помещениях УЗ (палаты, операционные, реанимации, рентгеновские кабинеты и т.д).

*п.2.2.9 – на аппаратах рентгеновских медицинских диагностических обязательно наличие устройства регистрации параметров для оценки доз пациентов (согласно Таблице 46, постановления Совета министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022г. №829, гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»)

*п.2.3.1 – возможность выполнения рентгеновских исследований для пациентов находящихся на каталках (кроватях), имеющих различную высоту;

*п.2.3.7 – самоориентирующиеся передние колеса на поворотной платформе определяют мобильность аппарата в ограниченном пространстве, а также определяют возможность выполнения исследований в палатах;

*п.2.4.3 – иодид цезия в качестве сцинтиллятора детектора позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;

*п.2.4.9.1, 2.4.15, 2.4.16, 2.6.3 – позволяет выполнить исследование на другом рентгеновском оборудовании с последующим импортом изображения в программное обеспечение интегрированной рабочей станции рентгенлаборанта;

*п.2.4.10, 2.5.5 – степень защиты панели монитора от проникновения влаги и пыли не менее IP65 (защита от струй воды со всех направлений, полная защита от проникновения пыли) – для обработки аппарата при дезинфекции, при попадании на монитор биологических жидкостей (кровь, мокрота);

*п.2.5.1, п.2.6.1 – обеспечивает уменьшение габаритных размеров и снижение общего веса аппарата (меньший вес обеспечивает удобство персонала при передвижении аппарата и снижает риск возникновения травм при работе с оборудованием);

*п.2.5.6.2.11 – обеспечивает интеграцию в существующий рабочий процесс УЗ (получение назначений на исследование, передача изображений в DICOM-архив, в том числе Единый Архив Медицинских Изображений ЦИСЗ);

*п.2.5.6.2.12 – позволяет отображать фактическое значение от измерителя произведения дозы на площадь с целью дальнейшей оценки эффективной дозы, привязать измеренное значение к полученному изображению, что в свою очередь, позволяет извлечь данные в любой момент времени, в том числе при просмотре DICOM изображения в стороннем программном обеспечении;

*п.2.6.1 – меньший вес обеспечивает удобство персонала при передвижении аппарата и снижает риск возникновения травм при работе с оборудованием;

*п.2.6.2 – повышает удобство использования, расширяет возможность применения в различных условиях при необходимости использования других приёмников изображения, обеспечивает возможность использования аппарата в случае неисправности цифрового детектора;

*п.2.6.4 – определяет основное назначение и применение аппарата.

Пункты, отмеченные знаком астериск «*» являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.