ГродМТ 450/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества | 1 комплект |

1. Состав (комплектация) 1 комплекта оборудования

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества. | 1 |
| 1.2. | Интерфейс для синхронизации работы инъектора с рентгенокомпьютерным томографом. | 1 |
| 1.3. | Панель дистанционного управления инъектором | 1 |
| 1.4. | Набор расходных материалов для выполнения не менее 200 исследований | наличие |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Возможность одновременной установки не менее 1 флакона рентгеноконтрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором в заводской упаковке | наличие |
| 2.2. | Система подогрева раствора | наличие |
| 2.3 | Скорость введения контраста 0,1-10 мл/сек с шагом 0,1 мл/сек | наличие |
| 2.4 | Возможность при составлении протокола контрастирования задания предконтрастного введения физиологического раствора (NaCl) для избежания экстравазации и перерасхода контрастного вещества | наличие |
| 2.5 | Возможность использования расходных материалов в течение 24 часов без ограничения количества процедур | наличие |