Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| - Состав (на 1 комплект)**: |  |  |
|  | Генератор | 1 шт. |
|  | Рентгеновская трубка | 1 шт. |
|  | Детекторы | 1 шт. |
|  | Гентри | 1 шт. |
|  | Стол пациента | 1 шт. |
|  | Компьютерная система управления сканированием, реконструкции, хранения, просмотра и обработки изображений (консоль оператора), с устройством архивации на CD/DVD/USB | 1 шт. |
|  | Программное медицинское обеспечение консоли оператора | 1 шт. |
|  | Цветной ЖКИ-монитор системы для управления сканированием размерами не менее 24 дюймов и разрешением не менее 1900x1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280x1024 с разделением задач | 1 шт. |
|  | Рабочая станция (серверное решение) с программным обеспечением, позволяющая нескольким пользователям (не менее 3) иметь удаленный доступ к приложениям с совместимых компьютеров в локальной сети | 1 шт. |
|  | Программное медицинское обеспечение рабочей станции | 1 шт. |
|  | Компьютер для просмотра, анализа и обработки изображений (клиент серверного решения) с устройством архивации на CD/DVD/USB, с цветным ЖКИ-монитором размерами не менее 24 дюймов и разрешением не менее 1900x1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280x1024 с разделением задач | 3 шт. |
|  | Источник бесперебойного питания обеспечение работы всего диагностического комплекса при аварийных ситуациях в течение 10 минут | 1 шт. |
|  | ЭКГ-монитор | 1 шт. |
|  | Климатическая система для процедурной, пультовой и генераторной | 1 шт. |
| - Технические характеристики: |  |  |
|  | Генератор |  |
|  | Мощность | Не менее 100 кВт |
|  | Диапазон напряжения | Не уже 80-135 кВ |
| - * | Диапазон силы тока | Не менее 10-900мА |
|  | Рентгеновская трубка |  |
|  | Теплоемкость анода | Не менее 7,0 MHU |
|  | Максимальная скорость охлаждения анода | Не менее 1,3 MHU/min |
| - * | Гарантия на рентгеновскую трубку | Не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов |
|  | Детекторы |  |
| - * | Число рядов детектора | Не менее 256 |
| - * | Ширина детектора | Не менее 16 см |
|  | Гентри |  |
| - * | Апертура | Не менее 78 см |
|  | Наклон гентри | +/- 30 |
|  | Стол пациента |  |
|  | Максимальная допустимая нагрузка | Не менее 220 кг |
|  | Сканируемый диапазон | Не менее 160 см |
|  | Параметры сканирования |  |
| - * | Максимальное число одновременно выполняемых срезов за один оборот | Не менее 512 |
| - * | Минимальное время сканирования (полный оборот 360°) | 0,3 сек и менее |
|  | Минимальная толщина среза | Не более 0,5 мм |
|  | Максимальное поле сканирования (FOV) | Не менее 50 см |
|  | Максимальная длительность непрерывного спирального сканирования | Не менее 100 сек |
|  | Спектральный режим исследования при аксиальном и спиральном сканировании | Сбор данных с высокой и низкой энергией за один оборот R-трубки |
|  | Поле обзора сканирования (FOV) в спектральном (двухэнергетическом) режиме | Не менее 50 см |
| - * | Устройство оценки доз облучения пациентов | Наличие |
|  | Параметры реконструкции изображения |  |
|  | Время реконструкции | Не менее 60 изображений в сек |
|  | Низкоконтрастное разрешение | Не более 2,0мм@0,3% при дозовой нагрузке не выше 10 мГр (либо не более 3,0мм@0,3% при дозовой нагрузке не выше 15 мГр) |
|  | Высококонтрастное разрешение | Не менее 23 пар лин/см (при 0% MTF) |
|  | Изотропное минимальное разрешение | Не более 0,31 мм |
| - * | Итерационная реконструкция изображений на основе коррекции сырых данных и иных алгоритмов сканирования и реконструкции сырых данных | Со снижением лучевой нагрузки не менее 60% в сравнении с алгоритмом FBP |
|  | Технология снижения лучевой нагрузки | С использованием 3D- модуляции в реальном времени |
|  | Компьютерная система управления сканером (консоль оператора) |  |
|  | Запись и хранение изображений | На электронные носители (CD, DVD, USB-накопители) |
|  | Радиологический стандарт DICOM-3 (полный пакет, включая сетевой интерфейс, Worklist) | Наличие |
|  | КТ-болюс | Наличие |
|  | Программное обеспечение реконструкции изображений, синхронной с диагностическим сканированием, для контроля прохождения контрастного болюса в реальном времени | Наличие |
|  | Программное обеспечение для подавления артефактов от металлических имплантов | С использованием простого и спектрального режима сканирования |
|  | Программное медицинское обеспечение рабочей диагностической станции (серверное решение), выпущенное или сертифицированное фирмой-производителем КТ для клинического использования |  |
|  | Радиологический стандарт DICOM-3 | Полный пакет, включая сетевой интерфейс |
|  | Базовое программное обеспечение | Создание и архивирование базы пациентов, 2D-просмотр, линейные и денситометрические измерения; загрузка, синхронизация и сопоставление не менее 4-х исследований пациента |
|  | Трехмерная реконструкция | MIP/MinIP, MPR, криволинейные реконструкции, объемное цветовое картирование по плотностям (VR), SSD |
|  | Программное обеспечение для измерения объема | Наличие на каждую станцию |
|  | Программное обеспечение для автоматического распознавания и удаления костной ткани | Наличие на каждую станцию |
|  | Программное обеспечение для автоматического выявления, измерения и оценки в динамике (RECIST) лимфоузлов, образований в легких, печени, других органах | Наличие |
|  | КТ-эндоскопия | Наличие на каждую станцию |
| - * | КТ-ангиография | Автоматизированная субтракция сосудов с трехмерной реконструкцией и количественным анализом |
|  | Программное обеспечение для просмотра и анализа данных спектрального сканирования с использованием специализированных алгоритмов дифференцировки йода, воды, гидроксиапатита, кальция и других материалов при простых исследованиях и исследованиях с болюсным контрастированием | Наличие |
|  | Программное обеспечение для дифференциации жировой ткани в печени и новообразованиях | Наличие |
|  | Программное обеспечение для мультимодального просмотра, количественной оценки DICOM-изображений | СТ, MR, ПЭТ (в т.ч. SUV), ОФЕКТ |
| - ** | Специализированное приложение для анализа исследований КТ-перфузии головного мозга | Наличие |
|  | Специализированное приложение для анализа исследований КТ-перфузии паренхиматозных органов |  |
|  | Программное обеспечение для сегментации печени | Наличие |
|  | Программное обеспечение для оценки объема гематомы головного мозга и анализа аневризм сосудов Вилизиева круга | Наличие |
|  | Программное обеспечение для автоматического поиска, анализа и сравнения узловых образований в легких | Наличие |
|  | Программный пакет для оценки изменений в динамике размера новообразований | Наличие |
|  | Программное обеспечение для получения и оценки динамических КТ-изображений | Наличие |
|  | Программный пакет для автоматического маркирования ребер, позвонков | Наличие |
|  | Одновременный доступ ко всем установленным программам не менее, чем с 3 клиентов серверного решения в локальной сети либо удаленно | Наличие |

Примечания:

*данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению  конкурсного предложения

*2.1.3 Широкий диапазон силы тока позволяет применять большое количество различных настроек визуализации, что особенно важно для снижения лучевой нагрузки.

*2.2.3 Гарантия на трубку не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов: Ресурс рентгеновской трубки в зависимости от компании - производителя может быть ограничен количеством проведенных сканов (скан- секунд). При этом интенсивность использования рентгеновской трубки может варьировать в зависимости от используемых методов сканирования и приложений, что может ограничить срок эксплуатации излучателя. Обеспечение гарантийных обязательств на рентгеновскую трубку на протяжении не менее 24 месяцев с момента введения системы принципиально для сохранения работоспособности системы, снижает эксплуатационные затраты на содержание оборудования.

*2.3.1, 2.6.1 Количество рядов детекторов и одновременно выполняемых срезов за оборот. Использование сканеров с большим количеством рядов детекторов и числом одновременно выполняемых срезов за один оборот позволяет получить расширенный спектр клинических и технических возможностей в онко-, нейровизуализации, исследованиях сердечно-сосудистой системы в сравнении с базовыми сканерами, повысить качество получаемых данных и пропускную способность системы в целом.

*2.3.2 Ширина детектора, не менее 16см: Более широкий детектор позволяет значительно сократить время сканирования, сократить время задержки дыхания (что особенно важно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии), за счет чего уменьшается количество двигательных артефактов.

*2.4.1 Апертура, не менее 78 см: более широкая апертура позволяет обследовать пациентов с большим весом, а также пациентов в тяжелых состояниях (например, с дополнительным вспомогательным оборудованием, кардиомониторами, ИВЛ, инфузоматами и др.).

*2.6.2 Минимальное время сканирования (полный оборот 360˚) не более 0,3 сек: увеличивает скорость проведения исследований и временное разрешение, что особо важно для пациентов в критических состояниях, уменьшает требуемый объем контрастного вещества.

*2.7.5 Итеративная реконструкция изображений на основе моделей, наличие: итеративная реконструкция изображений на основе моделей (второе поколение итеративной реконструкции, IMR, ADMIRE,ASIR-V и др.) улучшает качество КТ-изображений с одновременным снижением шума в изображениях и ведущим в отрасли низкоконтрастным разрешением в сравнении со стандартным алгоритмом реконструкции (FBP) и первым поколением итеративных алгоритмов реконструкции на основе коррекции сырых данных. Использование итеративного алгоритма получения изображений на основе моделей гарантирует их высокое качество при минимальной лучевой нагрузке для любого пациента.

*2.9.8  Наличие КТ ангиографии обосновано широким спектром клинических показаний для оценки состояния и проходимости сосудов , диагностики аневризм, стенозов, тромбозов , сосудистых аномалий и других нарушения кровоснабжения.

*2.9.12 КТ перфузия- основной метод оценки объема кровотока, позволяет проводить оценку состояния гемодинамики на капиллярном уровне. В частности КТ перфузия значительно облегчает диагностику ишемического инсульта головного мозга в острейшем периоде, когда паталогические изменения носят необратимый характер, в ряде случаев позволяет  дифференцировать новообразования поджелудочной железы, печени на ранних этапах развития. Сущность метода заключается в количественном  измерении кровотока путем оценки измерения рентгеновской плотности ткани во время прохождения внутривенно введеного рентгеноконтрастного вещества.

З. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

Приложение2

Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества для рентгенокомпьютерного томографа

- Состав (комплектация) оборудования (1-го инжектора):

| № п\п | Наименование параметра | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Состав (комплектация)**: |  |  |  |
| 1. | Состав (комплектация) оборудования (1 комплекта) |  |  |
| 1.1 | Автоматический инъектор рентгеноконтрастного вещества для рентгенокомпьютерного томографа | 1 |  |
| 1.2 | Интерфейс для синхронизации работы инъектора с рентгенокомпьютерным томографом | 1 |  |
| 1.3 | Дистанционная беспроводная панель управления инъектором с цветным сенсорным дисплеем, диагональ не менее 12'' | 1 |  |
| 1.4 | Набор расходных материалов для выполнения не менее 200 исследований | 1 |  |

2. Технические требования

| 2.1 | Автоматическая детекция воздушной эмболии при введении раствора | Наличие | * |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Возможность одновременной установки не менее 1 флакона рентгеноконтрастного препарата и 1 флакона с физиологическим раствором в заводской упаковке | Наличие | * |
| 2.3 | Система подогрева раствора | Наличие |  |
| 2.4 | Скорость введения контраста 0,1-10 мл/сек с шагом 0,1 мл/сек | Наличие |  |
| 2.5 | Возможность при составлении протокола контрастирования задания предконтрастного введения физиологического раствора (NaCl) для избежания экстравазации и перерасхода контрастного вещества | Наличие |  |
| 2.6 | Возможность редактирования и сохранения не менее 80 протоколов сканирования с заданием не менее 6 фаз | Наличие |  |
| 2.7 | Функция открытой вены | Наличие |  |
| 2.8 | Автоматическое регулирование давления введения | Наличие |  |
| 2.9 | Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества | Наличие |  |
| 2.10 | Функция задержки пуска | Наличие |  |
| 2.11 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |  |
| 2.12 | Автоматическое прерывание инъекции при условии продолженного роста давления и снижении скорости введения | Наличие |  |
| 2.13 | Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз | Наличие |  |
| 2.14 | Панель управления на инъекторе | Наличие |  |
| 2.15 | Возможность использования расходных материалов в течение 24 часов без ограничения количества процедур | Наличие |  |
| 2.16 | Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекса оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции | Наличие |  |

Примечания:

* п.2.1 для целей обеспечения безопасности при введении рентген контрастного вещества и предотвращении воздушной эмболии при проведении исследований

* п.2.2 для обеспечения высокой скорости подключения пациентов к инжектору, что имеет критическое значение при выполнении большого количества исследований с болюсным контрастированием, а также для пациентов в критическом состоянии

* п.2.15 для целей экономии средств на закупку расходных материалов в последующем за счет оптимального использования расходных материалов и снижения себестоимости исследования при высоком потоке пациентов с болюсным контрастированием.

З. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок оборудования не менее 24 месяцев с момента инсталляции.