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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Закупка центральной станции мониторинга с гемодинамическими мониторами».
Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 18.06.2026 на электронную почту  kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Система централизованного мониторинга на 12 пациентов ( 1 комплект)
1. Состав ( комплектация) оборудования:
	№

п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.1.
	Станция центрального мониторинга 
	компл.
	1

	1.1.1
	Системный блок с установленным ПО 
	шт.
	1

	1.1.2
	Дисплей (монитор) не менее 19 дюймов по диагонали
	шт.
	2

	1.1.3
	Клавиатура
	шт.
	1

	1.1.4
	Мышь компьютерная
	шт.
	1

	1.2.
	Гемодинамический монитор для взрослых
	компл.
	6

	Состав одного комплекта:

	1.2.1
	Кабель ЭКГ на 5 отведений с защелками 
	шт.
	2

	1.2.2
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся для взрослых, не менее
	шт.
	100

	1.2.3
	Датчик пульсоксиметрический на палец для взрослых (многоразовый) длиной не менее 2,5 м
	шт.
	2

	1.2.3
	Набор многоразовых манжет НИАЛ ( 3-х размеров) для взрослых: малая взрослая, взрослая, большая взрослая.
	шт.
	по 2 каждого размера

	1.2.4
	Шланг удлинитель для манжет НИАД длиной не менее 2 м.
	шт.
	1

	1.2.5
	Многоразовый датчик температуры кожный
	шт.
	2

	1.3.
	Гемодинамический монитор для взрослых с капнографией
	компл.
	6

	Состав одного комплекта:

	1.3.1
	Кабель ЭКГ на 5 отведений с защелками 
	шт.
	2

	1.3.2
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся для взрослых, не менее
	шт.
	100

	1.3.3
	Датчик пульсоксиметрический на палец для взрослых (многоразовый) длиной не менее 2,5 м
	шт.
	2

	1.3.3
	Набор многоразовых манжет НИАЛ ( 3-х размеров) для взрослых: малая взрослая, взрослая, большая взрослая.
	шт.
	по 2 каждого размера

	1.3.4
	Шланг удлинитель для манжет НИАЛ длиной не менее 2 м.
	шт.
	1

	1.3.5
	Многоразовый датчик температуры кожный
	шт.
	2

	1.3.6
	Наличие встроенного модуля капнографического мониторинга в основном потоке, включая все необходимые кабели для подключения 
	шт.
	1


2. Показатели ( характеристики) предмета государственной закупки сформированные  согласно статьи 21 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров ( работ ,услуг)».

Специальные требования к центральной станции мониторинга:

2.1. Программное обеспечение центральной станции мониторирования для отображения, хранения, печати и просмотра клинических данных пациента, полученных на совместимых устройствах мониторинга и передачи данных пациента на рабочие станции, станции просмотра данных, объединённых в центральную сеть мониторирования.
2.2. Мониторная сеть должна включать все мониторы пациентов в палатах интенсивной терапии с выводом информации на центральную станцию мониторинга;

2.3. Центральная станция мониторинга должна обеспечивать одновременное отображение информации до 13 пациентов на 2 мониторах центральной станции (с возможностью подключения до двух дополнительных) в режиме реального времени.
2.4. Возможность архивирования не менее 120 часов трендовой информации, возможность печати отчетов на сетевом принтере.

2.5. Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог;

2.6. Возможность прерывания сообщений тревоги на мониторах с центральной станции. Возможность управления границами тревог на гемодинамических мониторах с центральной станции;

2.7. Предлагаемая станция должна опционально располагать возможностью непрерывного отображения данных, полученных монитором пациента за счет взаимодействия с аппаратами ИВЛ отделения;

Специальные требования к гемодинамическому монитору пациента

2.8. Все предлагаемые мониторы должны иметь сенсорный экран диагональю не менее 15 дюймов, поддерживать мониторирование физиологических параметров.

2.9. Монитор должен иметь возможность обеспечивать мониторирование ЭКГ/ЧСС, ЧД, пульсоксиметрию, неинвазивное АД, температуры, капнографию.

2.10. Монитор должен располагать следующими возможностями: Регистрация не менее 50 событий; Иметь встроенную память для записи графических и табличных трендов до 120 часов;

2.11. При сетевом использовании монитора, функция трендовой памяти должна включать возможность распечатки отчетов на центральном принтере для выбираемых пользователем временных промежутков (либо через центральную систему мониторирования);

2.12. Монитор должен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам;

2.13. Наличие встроенного термопринтера;

2.14. Монитор должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 120 минут, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи;

2.15. Мониторрирование ЭКГ и ЧСС:

2.15.1. Мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях (I,II,III)

2.15.2 Наличие выбора амплитуды графика ЭКГи скорости движения кривой ЭКГ, выбор амплитуды графика ЭКГ, скорости движения кривой ЭКГ, анализ сегмента ST (цифровое отображение), наличие фильтров полосы пропускания ЭКГ для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования.

2.16. Частота сердечных сокращений:

2.16.1. Диапазон измерения ЧСС 15-300/минуту. Допуская погрешность измерения не более 2 %

2.16.2. Одновременное цифровое отображение ЧСС, как минимум из двух источников.

2.17. Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. Точность измерения в диапазоне от 70 до 100% ±2%

2.18. Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С.

2.19. Неинвазивное давление (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 mmHg. 2.19.1. Наличие различных установок максимального давления в манжете в зависимости от возрастной категории пациента.

2.19.2. Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 1 до 480 мин. Мониторинг с выводом времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления в манжете.

2.20. Капнография (для мониторов с встроенным модулем капнографического мониторинга) 

2.20.1 Монитор должен располагать возможностью мониторирования капнографии у интубированных и неинтубированных пациентов с отображением капнографической кривой на вдохе и на выдохе, частоты дыхания, установленных верхних и нижних границ тревоги парциального давления CO2 на выдохе.

2.20.2 Диапазон измерений 0-150 мм. рт. ст.

С уважением, 
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