ГродМТ 399/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Системы микромоторные

Закупке подлежит 2 компл.

- Состав одного комплекта оборудования

| № п/п | Состав (комплектация) оборудования | Кол-во штук |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Управляющий модуль | 1 |
| 1.2. | Комплект трубок силиконовых | 30 |
| 1.3. | Рукоятка шейверная с кабелем | 1 |
| 1.4. | Педаль | 1 |
| 1.5. | Рукоятка для боров | 1 |
| 1.6. | Насадка угловая | 2 |
| 1.7. | Насадка прямая | 2 |
| 1.8. | Шейверное синусовое лезвие прямое | 5 |
| 1.9. | Шейверное синусовое лезвие прямое, агрессивное | 3 |
| 1.10. | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 90 градусов | 1 |
| 1.11. | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 12 градусов | 5 |
| 1.12. | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 15 градусов | 5 |
| 1.13 | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 24 градусов | 5 |
| 1.14 | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 40 градусов | 5 |
| 1.15. | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 60 градусов | 2 |
| 1.16. | Шейверное синусовое лезвие изогнутое 120 градусов | 1 |
| 1.17. | Шейвер-бор угловой 15 градусов, алмазное напыление | 5 |
| 1.18. | Шейвер-бор угловой 40 градусов | 5 |
| 1.19. | Шейвер-бор угловой 40 градусов | 5 |
| 1.20. | Шейвер-бор угловой 40 градусов | 5 |
| 1.21. | Шейвер-бор угловой 70 градусов | 5 |
| 1.22. | Шейвер-бор угловой 15 градусов, режущий | 5 |
| 1.23. | Шейвер-бор прямой | 5 |
| 1.24. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.25. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.26. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.27. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.28. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.29. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.30. | Бор режущий круглый | 5 |
| 1.31. | Бор круглый, с круглым алмазным напылением | 5 |
| 1.32. | Бор круглый, с круглым алмазным напылением | 5 |
| 1.33. | Бор круглый, с круглым алмазным напылением | 5 |
| 1.34. | Бор круглый, с круглым алмазным напылением | 5 |
| 1.35. | Бор круглый, с круглым алмазным напылением | 5 |
| 1.36. | Сверло для верхнечелюстной трепанации | 5 |

- Технические требования

| №п/п | Технические требования |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Сенсорный экран для визуализации параметров управления системой | Наличие |
| 2.1.2. | Встроенная помпа ирригации жидкостью, скорость потока должна регулироваться в диапазоне 5-60 мл.мин | Наличие |
| 2.1.3. | Функция контроля положения лезвия относительно режущего окна (открыто/закрыто) | Наличие |
| 2.1.4. | Разъемы для подключения не менее двух рукояток одновременно | Наличие |
| 2.2.1. | Совместимость с встроенной помпой управляющего модуля | Наличие |
| 2.2.2. | Система фиксации к рукоятке для боров | Наличие |
| 2.3.1. | Обеспечение осциллирующих и вращательных движений | Наличие |
| 2.3.2. | Скорость вращения лезвия в однонаправленном режиме должна регулироваться в диапазоне 50-12000 об/мин | Наличие |
| 2.3.3. | Режим включение/выключение, после нажатия включается максимальная установленная скорость | Наличие |
| 2.3.4. | Режим «педаль газа», скорость вращения зависит от степени нажатия на педаль | Наличие |
| 2.3.5. | Скорость вращения лезвия в режиме осцилляция должна регулироваться в диапазоне 50-5000 об/мин | Наличие |
| 2.4.1. | Функция выбора активного инструмента, в случае подключения к блоку нескольких инструментов одновременно | Наличие |
| 2.4.2. | Регулировка скорости вращения | Наличие |
| 2.4.3. | Кнопка для изменений направления вращения, осцилляции | Наличие |
| 2.5.1. | Кабель | Наличие |
| 2.5.2. | Максимальная скорость не менее 50000 об/минуту | Наличие |
| 2.6.1. | Совместимость с рукояткой для боров | Наличие |
| 2.7.1. | Совместимость с рукояткой для боров | Наличие |
| 2.8.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.8.2. | Диаметр не более 2,0 мм | Наличие |
| 2.8.3. | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна гладкая | Наличие |
| 2.9.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.9.2. | Диаметр не более 2,9 мм | Наличие |
| 2.9.3. | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая | Наличие |
| 2.10.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.10.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.10.3. | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая | Наличие |
| 2.11.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.11.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.11.3. | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая | Наличие |
| 2.12.1 | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.12.2 | Диаметр не более 2,9 мм | Наличие |
| 2.12.3 | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая | Наличие |
| 2.13.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.13.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.13.3. | Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна зубчатая | Наличие |
| 2.14.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.14.2 | Диаметр не более 2,9 мм | Наличие |
| 2.14.3. | Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть | Наличие |
| 2.15.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.15.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.15.3. | Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть | Наличие |
| 2.16.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.16.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.16.3 | Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть | Наличие |
| 2.17.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.17.2. | Диаметр не более 3,5мм | Наличие |
| 2.17.3. | Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть | Наличие |
| 2.18. | Форма бора круглая, покрытие – алмазное напыление | Наличие |
| 2.18.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.18.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.19. | Форма бора овальная, зубчатая | Наличие |
| 2.19.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.19.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.20. | Форма бора овальная, с алмазным напылением | Наличие |
| 2.20.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.20.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.21. | Форма бора пулевидная, зубчатая | Наличие |
| 2.21.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.22.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.23. | Форма бора реверсивная, зубчатая | Наличие |
| 2.23.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.23.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.24. | Форма бора круглая, зубчатая | Наличие |
| 2.24.1. | Длина 11-13 см | Наличие |
| 2.24.2. | Диаметр не более 3,5 мм | Наличие |
| 2.25. | Форма бора круглая, зубчатая | Наличие |
| 2.25.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.25.2. | Диаметр не более 3,2 мм | Наличие |
| 2.26. | Форма бора круглая, зубчатая | Наличие |
| 2.26.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.26.2. | Диаметр не более 2,9 мм | Наличие |
| 2.27. | Форма бора круглая, зубчатая | Наличие |
| 2.27.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.27.2. | Диаметр не более 4,0 мм | Наличие |
| 2.28. | Форма бора круглая, зубчатая | Наличие |
| 2.28.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.28.2. | Диаметр не более 4,5 мм | Наличие |
| 2.29. | Форма бора круглая, зубчатая | Наличие |
| 2.29.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.29.2. | Диаметр не более 2,5 мм | Наличие |
| 2.30. | Бор режущий круглый | Наличие |
| 2.30.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.30.2. | Диаметр 3,0 мм | Наличие |
| 2.31. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.32. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.33.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.33.2. | Диаметр 3,5 мм | Наличие |
| 2.34.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.34.2. | Диаметр 3,5 мм | Наличие |
| 2.35.1. | Длина 63-75 мм | Наличие |
| 2.35.2. | Диаметр 2,9 мм | Наличие |
| 2.36. | Диаметр 2,0 мм | Наличие |