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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Ультразвуковой диагностический портативный аппарат 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	64449,55 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова», 600211130


Приложение  к лоту №1:
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Новый ультразвуковой портативный аппарат среднего класса 
	

	1.1
	Линейный  датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы 
	1 шт.

	1.2
	Датчик конвексный для сосудистых и абдоминальных исследований
	1 шт.

	2.
	Специальная тележка для сканера с портами для датчиков и адаптером работы от стандартной электрической сети 
	1 шт.

	3.
	Черно-белый термопринтер
	1 шт.

	4.
	Гель для проведения ультразвуковых исследований
	10  л

	5
	Бумага для термопринтера
	10 рул.


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Характеристика
	Значение
	Примечание

	1.
	Ультразвуковой  цифровой портативный аппарат среднего класса 
	Наличие
	

	2.


	Программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости, малого таза, сердца, ортопедии, сердца, сосудов, поверхностно расположенных органов
	Наличие
	

	3.
	Количество цифровых каналов
	Не менее 65 000
	*

	4.
	 Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 180дБ
	

	5.
	Вес
	Не более 8 кг
	*

	6.
	Размеры рабочего монитора, дюймов
	Не менее 15
	*

	7.
	Непрерывное сканирование при питании от встроенной подзаряжаемой батареи
	Не менее
30минут
	*

	8.
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см
	Не менее 25
	*

	9.
	Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме
	Не менее 800
	

	10.
	Увеличение изображения в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра, крат
	Не менее 4
	

	11.
	Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме
	Не менее 4
	

	12.
	Режим составного многолучевого сканирования
	Наличие
	

	13.
	Значение минимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, см/сек
	Не более 5
	

	14.
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии, м/с
	Не менее 6
	

	15.
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии, м/с
	
Не менее 10
	*

	16.
	Режим тканевой гармоники
	Наличие
	

	17.
	М-режим: цветовой, анатомический
	Наличие
	

	18.
	Режим улучшения визуализации иглы при малоинвазивных вмешательствах 
	Наличие
	*

	19
	Функция контроля положения в пространстве и прогнозирования пункционной трассы для датчиков и биопсийных инструментов
	Наличие
	

	20.
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на дисплее показателей оценки кровотока
	Наличие
	*

	21.
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки
	Наличие
	

	22.
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером 
	Наличие
	*

	23.
	Жесткий диск системы, не менее 100 ГБ
	Наличие
	

	24.
	Система архивации: (DVD,CD-RW), USB в форматах jpeg, AVI
	Наличие
	

	25.
	 Режим получения трапециевидного изображения на линейных датчиках
	Наличие
	

	26.
	Режим панорамного сканирования на линейных датчиках и конвексных датчиках
	Наличие
	*

	27.
	Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее
	2
	*

	28.
	Датчики:
	
	

	28.1
	Линейный  датчик для поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы:
	

	


	28.1.1.
	Диапазон частот, МГц, не уже
	5 – 12
	

	28.1.2.
	Количество элементов, не менее	
	192
	

	28.1.3.
	Ширина сканируемого участка, мм, не более	
	40
	

	28.1.4.
	Работа в режимах: В-режим, энергетическая допплерография, цветовая допплерография, панорамного сканирования, PW – допплерография
	Наличие
	

	28.3
	Датчик конвексный для сосудистых и абдоминальных исследований:
	
	

	28.3.1.
	Диапазон частот, МГц, не менее 			
	1-6
	

	28.3.2.
	Количество элементов, не менее			
	192
	

	28.3.3.
	Угол сканирования, град, не менее			
	75
	

	28.3.4.
	Работа в режимах: В-режим, энергетическая допплерография, цветовая допплерография, панорамного сканирования, PW – допплерография
	Наличие
	



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Холодильник фармацевтический 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.25.13.900

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4377,36 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Кричевский райЦГЭ» 700087471


Приложение к лоту №2:
	№п/п
	Наименование
	Параметр 

	1
	Электропитание сеть переменного тока
	частота 50(±1) Гц напряжение 220-230 В

	2
	Температурный режим
	от +2 °С до +15 °С

	3
	Полезный объем
	250 (±5) л

	4
	Самодиагностика
	Наличие 

	5
	Дисплей 
	Наличие 

	6
	Звуковая сигнализация
	наличие

	7
	Защита от перепадов напряжения
	наличие

	8
	Исполнение двери
	глухая

	9
	Габаритные размеры (ШхГхВ)
	600х620х1495 мм







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      Ю.В.Сергиенко
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