Приложение 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара, указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии) (Комплект поставки) | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара | Количество предлагаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лот №____ |  |  |  |

1.1. Оборудование в Лабораторный корпус (шифр объекта 22.035.) в составе:

Лот № 1. Аналитическое оборудование: система разложения для определения содержания азота в органических веществах – 1 комплект.

- Система для разложения по методу Кьельдаля (система дистилляции и анализа по Къельдалю (дистиллятор автоматический)) (15.675.533) с титратором (15.675.531).

  - Технические характеристики:

    - автоматический дистиллятор с титратором;

    - автоматическая подача и дозирование щелочи, воды и борной кислоты перед перегонкой с паром;

    - автоматическое удаление остатков пробы;

    - полностью программируемый процесс: программируемое время дистилляции и время реакции, программируемая мощность пара не хуже 
10-100%;

    - защита от избыточного давления, защита от нехватки воды;

    - сохранение в памяти не менее 10 программ;

    - управление с помощью химически стойкого сенсорного экрана;

    - мониторинг и демонстрация на дисплее всех стадий анализа, настройки, а также уведомлений об ошибках;

    - определение конечной точки титрования автоматически с помощью титратора;

    - постоянная очистка титрационного сосуда после титрования;

    - время дистилляции/образец не более 6 минут;

    - степень восстановления, не менее 99,5 %;

    - измеряемый диапазон не хуже 0,04 – 220 мг азота;

    - питание системы: мощность дистиллятора 2200 Вт ±20 %, напряжение питания переменного тока 230 ±20 В, частота 50-60 Гц.

    - установка для разложения по методу Къельдаля: коррозионно-устойчивый материал; нагревательный блок из  химически стойкого материала; количество проб не менее 12; размер пробирок – 250 мл, Ø 42 мм; температурный диапазон до 450 0С; варьируемые мощность/температура и длительность нагрева; интуитивно понятный цифровой дисплей; блок улавливания паров/газов в комплекте с водоструйным насосом; комплект подключения к водопроводной сети; безопасный подъем и опускание полностью загруженного вставного штатива, вместе с блоком улавливания паров.

  - Титратор (или автоматический дистиллятор со встроенным титратором) на момент закупки и поставки должен находиться в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений, метрологическое обеспечение в Республике Беларусь (наличие технической базы для осуществления поверки в сфере законодательной метрологии).

  - Срок службы для системы разложения по методу Кьельдаля (система разложения, дистилляции и анализа по Къельдалю) не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок на систему разложения по методу Кьельдаля не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

1.6.1 система для разложения по методу Кьельдаля (установка для разложения по методу Къельдаля, дистиллятор паровой автоматический, титратор автоматический – 1 шт.;

    - набор соединительных трубок/шлангов – 1 шт.;

    - набор для подключения титратора (при внешнем титраторе) – 1 шт.;

    - набор резервуаров (приёмная колба; ёмкости для щелочи, воды и борной кислоты) – 1 шт.;

    - пробирка (колба) для разложения серии макро Ø 42 × 300 мм -10 шт.;

    - руководство по эксплуатации системы для разложения по методу Кьельдаля, руководство по эксплуатации титратора на русском языке;

    - свидетельство о первичной поверке и калибровке титратора, действующее в Республике Беларусь, срок действия свидетельства не менее 80 % от межповерочного интервала. Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерений, описание типа (прибор должен быть внесен в Реестр средств измерений Республики Беларусь);

    - гарантийное письмо, о том, что предложенная система для разложения по методу Кьельдаля с внешним/встроенным титратором новая, не старше 2026 г.в., не бывшая в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики поверки оборудования;

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту № 1 (предоставить письменное заявление):

  - обеспечение монтажа поставляемого оборудования, проведение пуско-наладочных работ, оформление акта ввода в эксплуатацию;

  - проведение технического обслуживания поставляемого оборудования в гарантийный период;

  - проведение обучения сотрудников лаборатории на месте установки оборудования не позднее, чем через 10 календарных дней после ввода оборудования в эксплуатацию;

  - наличие сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь поверки должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала.

Лот № 2. Шкафы сушильные - 3 штуки

- Сушильный шкаф (15.675.14.) – 1 шт.

  - Технические характеристики:

    - внешние габариты (Ш×В×Г) не более 625х675х600 (±200) мм;

    - питание от сети переменного тока: (220±22) В, (50±1) Гц;

    - рабочий объем камеры не менее 60 л;

    - диапазон установки температуры не хуже от +50 до 250 °C.;

    - цифровое задание температуры с точностью в 1 °С;

    - встроенный таймер;

    - количество выдвижных полок не менее 2 шт.;

    - решетчатые полки из нержавеющей стали (в комплекте), шт.-2;

    - крепежные детали для полок -4 шт.;

    - вентилятор;

    - контроллер со светодиодной индикацией;

    - устройство защиты от перегрева с визуальным/звуковым сигналом тревоги;

  - Срок службы не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

    - сушильный шкаф–1 шт.;

    - паспорт на оборудование – 1 шт.;

    - руководство по эксплуатации – 1 шт.;

    - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

- Сушильный шкаф (15.675.563.) – 1 шт.

  - Технические характеристики:

    - внешние габариты (В×Ш×Г) 625х675х600 (±200) мм;

    - питание от сети переменного тока: (220±22) В, (50±1) Гц;

    - температурный режим не хуже от 30 до 200 °С;

    - время нагрева до максимальной температуры не более 60 минут;

    - Отклонения температуры от заданной по объему камеры не более 3 °С;

    - среда рабочей камеры: воздух (вентилятор горячего воздуха);

    - рабочий объем камеры не менее 58 л;

    - количество полок не менее 2 шт.

  - Срок службы не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

    - сушильный шкаф –1 шт.;

    - паспорт на оборудование – 1 шт.;

    - руководство по эксплуатации – 1 шт.;

    - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

- Шкаф сушильный (15.675.547.) – 1 шт.

  - Технические характеристики:

    - питание от сети переменного тока: (220±22) В, (50±1) Гц;

    - внешние габариты не более 680х665х600 (±200) мм;

    - температурный режим до 250 °С;

    - стабильность поддержания температуры не более 3 °C;

    - рабочий объем камеры не менее 50 л;

    - вентилятор.;

    - регулируемая вентиляционная заслонка/вентиляционное отверстие, обеспечивающая вывод побочных газов и испарений, образующихся в процессе термообработки за пределы сушильного шкафа;

    - Срок службы не менее 5 лет.

    - Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

    - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

    - сушильный шкаф–1 шт.;

    - паспорт на оборудование – 1 шт.;

    - руководство по эксплуатации – 1 шт.;

    - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики аттестации оборудования;

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту № 2 (предоставить письменное заявление):

  - обеспечение доставки поставляемого оборудования;

  - поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;

  - поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;

  - на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;

  - на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь аттестации должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала.

Лот № 3. Термостат воздушный – 3 шт.

- Термостат воздушный (15.675.208.) – 2 шт, термостат воздушный (15.675.209) – 1 шт.

  - Технические характеристики:

  - габариты термостата (Ш×Г), мм: 630×600 (±200);

  - внутренний объём камеры, не менее, л: 57;

  - диапазон рабочих температур термостата, не менее °С: от +10 до +70;

  - предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7;

  - время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч: 2;

  - наличие дисплея с индикацией текущей температуры;

  - решетчатые полки из нержавеющей стали (в комплекте), шт.,4-5.

  - Срок службы термостата не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок на термостат не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

  - термостат воздушный –3 шт.;

  - паспорт на оборудование – 3 шт.;

  - руководство по эксплуатации – 3 шт.;

  - аттестат о первичной аттестации оборудования, действующий в Республике Беларусь, срок действия аттестата не менее 80 % от межповерочного интервала. Первичная аттестация для одного термостата на температуру (37±1) ºС, для другого – (27±1) ºС и (44±0,5) ºС, для третьего – (20±1) ºС

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики аттестации оборудования;

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований пунктов 1-9 настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту № 3 (предоставить письменное заявление):

  - обеспечение доставки поставляемого оборудования;

  - поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;

  - поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;

  - на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;

  - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

Лот № 4. Система пробоподготовки – 1 комплект

- Система кислотного разложения проб (пробоподготовки) для анализа: графитовый нагревательный блок (15.675.557.)) – 1 комплект.

  - Технические характеристики:

    - система подготовки проб (далее – оборудования) для применения в атомно-абсорбционной спектрометрии при анализе экологических проб (вода, почва);

    - графитовый нагревательный блок с заявленной кислотостойкостью рабочей зоны;

    - максимальная температура нагрева образцов – не более 200 °C;

    - шаг задания температуры – не более 1,0 °C;

    - однородность температуры по блоку при 150,0 °C – не более ±1,0 °C. Точность поддержания температуры – не более ±1,0 °C;

    - максимальной количество образцов, загружаемых в систему одновременно – не менее 24 шт.;

    - объем, помещаемых проб – 50/ 100 мл;

    - материал пробирки – фторопласт/стекло;

    - мощность не более 2 кВт;

    - питание системы: напряжение питания переменного тока 230 ±20 В, частота 50-60 Гц.

    - управление с помощью блока управления;

    - способ регулирования – по программе и по установке;

    - автоматическое отключение после выполнения заданной программы;

  - Срок службы системы подготовки проб не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок на систему подготовки проб не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

    - нагревательный блок– 1 шт.;

    - блок управления – 1шт;

    - емкости 50 мл или 100 мл к нагревательному блоку с завинчивающимися крышками, плоское дно (фторопласт/стекло) – 225 шт./уп.;

    - паспорт;

    - документ, подтверждающий первичную аттестацию оборудования;

    - руководство по эксплуатации – наличие;

    - паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке;

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - подтверждение участника о возможности осуществления на территории Республики Беларусь аттестации оборудования;

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту № 4 (предоставить письменное заявление):

  - обеспечение доставки поставляемого оборудования;

  - поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;

  - поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;

  - на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;

  - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

  - на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь аттестации должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала

Лот № 5. Системы очистки воздуха при микробиологическом анализе – 2 шт

- Бокс биологической безопасности (15.675.203., 15.675.30.) - 
2 шт.

  - Технические характеристики, требования, комплектация:

    - внешние габариты, мм (Ш×Г×В): 1500×800×1900 (±200);

    - мощность не более 2,5 кВт;

    - класса биологической безопасности – II;

    - тип защиты – А2;

    - наличие вентилятора;

    - класс установленных НЕРА-фильтров не хуже Н14;

    - класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц – 5 ИСО;

    - лицевое стекло – подъемное либо распашное, моторизированное, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении;

    - освещение рабочей камеры светодиодное с возможностью регулировки яркости освещения;

    - минимум 2 розетки в рабочей камере бокса;

    - столешница и поддон рабочей камеры из нержавеющей стали;

    - мощность лампы УФ-облучения, Вт – не менее 30;

    - подставка – рамочная;

    - пульт управления боксом – ЖК-дисплей, обеспечивающий легкое управление даже в перчатках. Язык интерфейса – русский;

    - для перемещения бокса на подставке наличие транспортировочных колес;

    - для стационарной установки бокса на месте эксплуатации наличие винтовых опор.

  - Срок службы бокса биологической безопасности не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок на бокс биологической безопасности не менее 
12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

бокс–2 шт.;

кабель сетевой – 2 шт.;

паспорт на оборудование – 2 шт.;

руководство по эксплуатации – 2 шт.

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований пункта 1 настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту №5 (предоставить письменное заявление):

  - Обеспечение доставки, монтажа поставляемого оборудования, проведение пуско-наладочных работ, оформление акта ввода в эксплуатацию;

  - проведение технического обслуживания поставляемого оборудования в гарантийный период;

  - проведение обучения сотрудников лаборатории на месте установки оборудования не позднее, чем через 10 календарных дней после ввода оборудования в эксплуатацию;

  - наличие сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь.