Приложение 1

Лот №1

1.Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:

| № | Наименование | Количество на 1 комплект |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство для очистки каналов эндоскопа | 1 шт. |
| 1.1. | Блок управления с внешней помпой | 1 шт. |
| 1.2. | Кронштейн | 1 шт. |
| 1.3. | Блок питания | 1 шт. |
| 1.4. | Сетевой шнур | 1 шт. |
| 1.5. | Трубка соединительная для подачи жидкости | 1 шт. |
| 1.6. | Трубка соединительная для забора жидкости | 1 шт. |
| 1.7. | Переходная трубка подачи | 15 шт. |
| 1.8. | Соединительная трубка для подключения к каналам эндоскопа | 1 шт. |
| 1.9. | Соединительная трубка | 1 шт. |
| 1.10. | Коннектор-Y | 6 шт. |
| 1.11. | Коннектор | 2 шт. |

2.Технические требования:

| № п/п | Наименование характеристики | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Устройство для очистки каналов эндоскопа: |  |
| 2.1.1. | Блок управления с внешней помпой («D-FREE» 01, «D- FREE» 01-РЕ или аналог) | ВхШхГ: 100±10х200±20х160±10мм |
| 2.1.2. | Кронштейн | ВхШхГ: 256±10мм X 195±19мм X 117±10мм |
| 2.1.5. | Трубка соединительная для подачи жидкости | Длина: 1500±10 мм, внешний диаметр: 6±0,5 мм, внутренний диаметр: 3±0,5 мм |
| 2.1.6. | Трубка соединительная для забора жидкости | Длина: 1000±20 мм, внешний диаметр: 7±0,5 мм, внутренний диаметр: 4±0,5 мм |
| 2.1.7. | Переходная трубка подачи | Длина: 200±10 мм, внешний диаметр: 7±0,5 мм, внутренний диаметр: 4±0,5 мм |
| 2.1.8. | Соединительная трубка для подключения к каналам эндоскопа | Длина: 200±10 мм, внешний диаметр: 6±0,5 мм, внутренний диаметр: 3±0,5 мм |
| 2.1.9 . | Соединительная трубка | Длина: 100±10 мм, внешний диаметр: 6±0,5 мм, внутренний диаметр: 3±0,5 мм |
| 2.1.10. | Коннектор-Y | ВхШхГ: 25±2мм х 35±3мм х 7±0,5мм |
| 2.1.11. | Коннектор | ВхШхГ: 49±2мм х 8±0,5мм х 8±0,5мм |
| 2. 2. | Встроенный таймер на 99 мин., не менее | Наличие |
| 2.3. | Возможность осуществления продувки каналов | Наличие |
| 2.4. | Функция памяти режима, установленного перед выключением питания устройства | Наличие |
| 2.5. | Возможность применения с любыми моющими средствами | Наличие |
| 2.6. | Возможность применения со средствами для дезинфекции высокого уровня | Наличие |