ГродМТ 386/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Кольпоскоп

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кольпоскоп | шт. | 10 |

2. Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения.

2.1. Состав (комплектация) за 1 единицу оборудования:

| № | Наименование | Всего, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Кольпоскоп напольный бинокулярный | 1 шт. |
| 2.1.2 | Програмное обеспечение пользователя | 1 шт. |
| 2.1.3 | Кабель (шнур) сетевой с евровилкой | 1 шт. |
| 2.1.4 | Кабель | 1 шт. |
| 2.1.5 | Кронштейн с лотком для ноутбука | 1 шт. |
| 2.1.6 | Комплект запасных частей и инструмента (ключ, салфетка) | 1 шт. |

2.2. Технические требования:

| 2.2.1. | Кольпоскоп с функциями фото- и видеофиксации |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Должен быть бинокулярным и иметь конвергентный лучевой поток | Наличие |
| 2.2.3. | Диоптрийная регулировка | +7 до -7 диоптрий на каждый глаз |
| 2.2.4 | Рабочая дистанция | Не менее 300мм |
| 2.2.5. | Кратность увеличения | 7,5/15/30 раз |
| 2.2.6. | диаметр поля зрения | Не менее 49, 24, 12 |
| 2.2.7 | Освещённость на расстоянии не менее 300 мм в диапазоне 10000 ЛК | Наличие |
| 2.2.8. | Зеленый светофильтр | Наличие |
| 2.2.9 | Встроенные оптические ориентиры и нанесённую на корпус кольпоскопа схему для определения примерного размера исследуемого объекта | Наличие |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

гарантия на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;