# Лот№ 328 Реагенты для автоматического биохимического анализатора серии AU–480 (Beckman Coulter, США)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения общего белка | тест | 265960 |
| 2 | Набор реагентов для определения альбумина | тест | 148680 |
| 3 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | тест | 305760 |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | тест | 76500 |
| 5 | Набор реагентов для определения креатинина | тест | 335080 |
| 6 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ | тест | 342040 |
| 7 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | тест | 306800 |
| 8 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | тест | 227000 |
| 9 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | тест | 26460 |
| 10 | Набор реагентов для определения билирубина общего | тест | 258100 |
| 11 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | тест | 209940 |
| 12 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | тест | 279040 |
| 13 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | тест | 314880 |
| 14 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | тест | 45040 |
| 15 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | тест | 68240 |
| 16 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | тест | 46100 |
| 17 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | тест | 70480 |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации железа | тест | 66000 |
| 19 | Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки | тест | 7800 |
| 20 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче (арсеназный метод) | тест | 87608 |
| 21 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | тест | 19380 |
| 22 | Набор реагентов для определения концентрации липазы | тест | 400 |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации ХЭСТ | тест | 1440 |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | тест | 34500 |
| 25 | Набор реагентов для оценки уровня иктеричности, липемии и гемолиза | набор | 13 |
| 26 | Системный калибратор (сыворотка) | мл | 1175 |
| 27 | Калибратор для тестов в моче (амилаза, кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний) | мл | 212 |
| 28 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | тест | 109320 |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | тест | 110280 |
| 30 | Калибратор HDL холестерина (ЛПВП) | мл | 276 |
| 31 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | мл | 170 |
| 32 | Контроль HDL/LDL холестерина | набор | 44 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Набор реагентов для определения общего белка | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности: не менее 100г/л; 3.стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. |
| 2.2 | Набор реагентов для определения альбумина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности не менее 50г/л. |
| 2.3 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1.принцип метода – УФ кинетический; 2.предел линейности: не менее 50 ммоль/л. |
| 2.4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности: не менее 800 мкмоль/л. |
| 2.5 | Набор реагентов для определения креатинина | 1.принцип метода – кинетический колориметрический тест (метод Яффе); 2.предел линейности: не менее 1500 мкмоль/л. |
| 2.6 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ | 1.принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод); 2.предел линейности: не менее 45,0 ммоль/л. |
| 2.7 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности: не менее 9,0 ммоль/л. |
| 2.8 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности: не менее 5,0 ммоль/л. |
| 2.9 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение; 2.предел линейности: не менее 1000 Е/л; |
| 2.10 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности: не менее 500,0 мкмоль/л. |
| 2.11 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.предел линейности: не менее 171,0 мкмоль/л. |
| 2.12 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение; 2.предел линейности: не менее 500 Е/л; |
| 2.13 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение; 2.предел линейности: не менее 500 Е/л. |
| 2.14 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение; 2.предел линейности: не менее 700 Е/л. |
| 2.15 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2.предел линейности: не менее 800 Е/л. |
| 2.16 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2.предел линейности: не менее 700 Е/л. |
| 2.17 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2.предел линейности: не менее 1000 Е/л в сыворотке, не менее 2000 Е/л для мочи. |
| 2.18 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ); 2.линейность не менее 50,0 мкмоль/л. |
| 2.19 | Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.линейность не менее 100,0 мкмоль/л. |
| 2.20 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче (арсеназный метод) | 1.принцип метода - колориметрический фотометрический (ArsenazoIII); 2.линейность не менее 3,0 ммоль/л для сыворотки, 5,0 ммоль/л для мочи. |
| 2.21 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 1.принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); 2.линейность не менее 4,0 ммоль/л для сыворотки, 50,0 ммоль/л для мочи. |
| 2.22 | Набор реагентов для определения концентрации липазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2.линейность не менее 400,0 Е/л; 3.биреагентная методика. |
| 2.23 | Набор реагентов для определения концентрации ХЭСТ | 1.принцип метода - кинетический колориметрический; |
| 2.24 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой); 2.линейность не менее 3,0 ммоль/л для сыворотки, 5,0 ммоль/л для мочи. |
| 2.25 | Набор реагентов для оценки уровня иктеричности, липемии и гемолиза | 1. Из расчета 1 набор – 768 мл. |
| 2.26 | Системный калибратор (сыворотка) | 1.аттестован для параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.27 | Калибратор для тестов в моче (амилаза, кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний) | 1. Аттестован для параметров: амилаза, кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний в моче (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.28 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.линейность не мнее 2,0 ммоль/л. 3.реагент для определения концентрации HDL холестерина должен иметь одного производителя с реагентом для определения концентрации холестерина (позиция 7 данного лота)). |
| 2.29 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.линейность не менее 6,0 ммоль/л; 3.реагент для определения концентрации HDL холестерина должен иметь одного производителя с реагентом для определения концентрации холестерина (позиция 7 данного лота). |
| 2.30 | Калибратор HDL холестерина (ЛПВП) | 1.аттестован для параметра «HDL»; 2.стабильность калибратора после вскрытия должна быть не менее 30 дней. |
| 2.31 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1.аттестован для параметра «LDL»; 2. стабильность калибратора после вскрытия должна быть не менее 30 дней. |
| 2.32 | Контроль HDL/LDL холестерина | 1.Аттестован для параметра «HDL/LDL»; 2.Состав набора: 2 уровня (из расчета 6 флаконов по 5 мл). |

2.33 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Beckman Coulter, США – серии AU 480;

2.34 Реагенты и контрольные материалы должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.35 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.36 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора AU-480 без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.37 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.38 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.38.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.38.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.38.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 333 Реагенты для автоматического биохимического анализатора серии AU–480 (Beckman Coulter, США)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка (latex) нормальной чувствительности | тест | 90020 |
| 2 | Калибратор CРБ (latex) нормальной чувствительности | набор | 25 |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | тест | 80700 |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | тест | 10160 |
| 5 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (latex) | тест | 36500 |
| 6 | Калибратор – RF (latex) | набор | 49 |
| 8 | Набор реагентов для определения АСЛО (latex) | тест | 27740 |
| 9 | Мультикалибратор для специфических белков 1 | набор | 28 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка (latex) нормальной чувствительности | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 300,0 мг/л. |
| 2.2 | Калибратор CРБ (latex) нормальной чувствительности | 1. состав набора: 5 уровней калибратора (из расчета 5 флаконов по 2 мл) |
| 2.3 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 450,0 мкг/л. |
| 2.4 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 7,5 г/л. |
| 2.5 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (latex) | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия. |
| 2.6 | Калибратор – RF (latex) | 1. состав набора: 5 уровней калибратора (из расчета 5 флаконов по 1 мл) |
| 2.8 | Набор реагентов для определения АСЛО (latex) | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 1000 МЕ/мл. |
| 2.9 | Мультикалибратор для специфических белков 1 | 1. аттестован по параметрам: антистрептолизин-О, ферритин, трансферин (допустимо наличие других аналитов); 2. калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения: антистрептолизин-О, ферритин, трансферин 3. состав набора: 6 уровней калибратора (из расчета 6 флаконов по 2 мл) |

2.10 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Beckman Coulter, США – серии AU 480;

2.11 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.12 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.13 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора AU-480 без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.14 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.15 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.15.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.15.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.15.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.