Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Маска медицинская
	штука
	1 605 300


2. Показатели (характеристики):
2.1 Маска предназначена для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;
2.2 <**> Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 98%;
2.3 [bookmark: _GoBack]<**> Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) - не более 29,4 Па/см2;
2.4 <**> Микробиологическая чистота (бионагрузка) - не более 30 КОЕ/г;
2.5 Маска изготавливается из нетканого материала, не менее трех слоев;
2.6 Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м2;
2.7 Наличие фильтрующего слоя;
2.8 Маски должны иметь средства фиксации - завязки или эластичные петли;
2.9 В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.

