УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт регистратора носимого с каналом АД - "Кардиотехника-07-АД-3" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 усл.ед. |
| Срок оказания услуги | в течение 2026 года. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждение здравоохранения |
| Описание предмета закупки | Ремонт регистратора носимого с каналом АД - "Кардиотехника-07-АД-3" учетный номер: инв. №01376640 включает в себя: - замену АКБ philips xenium 9@9k (3.6V 1700mAh 6.1 Wh) или аналог-7 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 И.В.Трепачкин