|  | Приложение 1 к заявке на закупку медицинских изделий |
| --- | --- |

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

Лот № 1

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы химические одноразового применения для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере пероксида водорода | шт. | 4000 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Характеристики |
| --- | --- |
| 1. | Индикаторы химические одноразового применения для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере пероксида водорода: |
| 1.1. | Предназначены для использования снаружи стерилизационных упаковок (при размещении индикатора в контрольных точках стерилизатора) и внутри упаковок (укладок, пакетов) |
| 1.2. | Контрольные значения индикатора -температура 30-50оС |
| 1.3. | Конц.2,3 мг/л- 2,5мг/л |
| 1.4. | Совместимы с плазменным стерилизатором |

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.

Лот № 2

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторы биологического контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) | Комплект | 10 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Характеристики |
| --- | --- |
| 1. | Индикаторы биологического контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) |
| 1.1. | Индикатор автономный биологический одноразовый для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) |
| 1.2. | Индикатор предназначен для валидации и оценки эффективности процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) |
| 1.3. | Индикатор представляет собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры тест-микроорганизма. |
| 1.4. | Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. |
| 1.5. | Пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия. |
| 1.6. | Между колпачком и пробиркой размещен бактериальный фильтр, защищающий содержимое индикатора от контаминации, но не препятствующий проникновению стерилизующего агента. |
| 1.7. | На этикетку с маркировкой индикатора нанесен химический индикатор, позволяющий отличить биологические индикаторы, прошедшие стерилизацию от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе |
| 1.8. | Количество спор n*105-n*106 (допускаются индикаторы с иным количеством спор на носителе, при условии, что функциональные свойства индикаторов при этом не ухудшатся и будут соответствовать требованиям) |
| 1.9. | Температура инкубации, С0 55+/- 2 |
| 1.10. | Время инкубации, ч.24-72 |
| 1.11. | Комплектность: индикатор, ломатель пластиковый, инструкция по применению, контроль |
| 1.12. | Совместимы с плазменным стерилизатором |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.

Лот № 3

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассета со стерилизующим агентом (RenoSA10) или аналог | Штук | 120 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Характеристики |
| --- | --- |
| 2.1. | Жидкая перекись водорода, использующаяся для стерилизации стерилизуемых материалов. |
| 2.2. | Одноразового использования |
| 2.3. | Совместимы с плазменным стерилизатором RENO-S130 |

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.