Приложение 1

Лоты №1-4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

|  |  | Лот № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| 1 | Набор реагентов для определения общего белка | - принцип метода – фотометрический (биуретовый); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 21 600 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения альбумина | - принцип метода – фотометрический (реакция с бромкрезоловым зеленым); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 18 000 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения билирубина общего | - принцип метода – кинетический фотометрический (реакция окисления с ванадатом); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 21 600 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | - принцип метода – кинетический фотометрический (реакция окисления с ванадатом); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 21 600 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения мочевины | - принцип метода – ферментативный (реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 21 дня, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 22 800 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения креатинина | - принцип метода – ферментативный (реакция с саркозиноксидазой); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 22 800 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | -принцип метода – ферментативный (реакция с уриказой-пероксидазой); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 6 000 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения холестерина | - принцип метода – ферментативный (реакция с холестериноксидазой- пероксидазой); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 6 000 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения триглицеридов | - принцип метода – ферментативный (реакция с глицерокиназой- пероксидазой); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия реагенты устойчивы в течение 21 суток, если охлаждаются в анализаторе или холодильнике; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 3 600 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения глюкозы | - принцип метода – ферментативный (глюкозооксидазный); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 22 800 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения аспартатаминотрансферазы | - принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 20 400 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | - принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 20 400 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы | - принцип метода – фотометрический метод по Szasz.; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 4 800 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | - принцип метода – кинетический фотометрический метод (модифицированный IFCC метод); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 9 600 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы | - принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 7 200 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения α-амилазы | - принцип метода – фотометрический метод согласно рекомендациям IFCC; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 35 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 9 600 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения креатинкиназы | - принцип метода – УФ-метод согласно рекомендациям IFCC; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 1 800 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения кальция | - принцип метода – фотометрический (реакция с арсеназо III); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 7 200 тестов |
| 19 | Набор реагентов для определения магния | - принцип метода – фотометрический (реакция с ксилидоловым синим); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 10 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 3 000 тестов |
| 20 | Набор реагентов для определения фосфора | - принцип метода – фотометрический (реакция с образованием фосфомолибдата); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 3 000 тестов |
| 21 | Набор реагентов для определения железа | - принцип метода – фотометрический (феррозин); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - набор должен содержать калибратор; - открытый реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в анализаторе или в холодильнике. После открытия калибратор остается устойчивым в течение не менее 28 суток при температуре 2—8℃; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 4 200 тестов |
| 22 | Набор реагентов для определения ферритина | - принцип метода – усиленный латексными частицами иммунотурбидиметрический метод; - реагент (ы) готовый к использованию не требующий дополнительных разведений; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия упаковки реагенты R1 и R2 стабильны в течение не менее 28 дней при хранении в охлажденном виде в анализаторе или холодильнике; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 4 800 тестов |
| 23 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | - принцип метода – метод иммунотурбидиметрии; - реагент (ы) готовый к использованию не требующие дополнительных разведений; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 12 000 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина А | - принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 960 тестов |
| 25 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина М | - принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 960 тестов |
| 26 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина G | - принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - реагент (ы) готовый (ые) к использованию не требующих дополнительных разведений; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 960 тестов |
| 27 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в моче и спинномозговой жидкости | - принцип метода – фотометрический (реакция с пирогаллоловым красным); - реагент (ы) готовый (ые) к использованию; - реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; - набор должен содержать калибратор; - после вскрытия флакона реагент и калибратор стабильны в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора; - флаконы с реагентами должны быть оснащены уникальными штрихкодами, предназначенными для считывания сканером штрих-кода, для автоматической загрузки сведений о реагентах в управляющую программу анализатора BS-430 | 5 400 тестов |
|  |  | ЛОТ № 2 |  |
| 1 | Сывороточный мультикалибратор | Мультикалибратор для биохимических систем Mindray BS для калибровки при количественном определении параметров сыворотки: (Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, , Креатинин, Мочевая кислота, , Общий холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Аспартатами-нотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Гаммаглутамил-трансфераза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ), α-амилаза, Креатинкиназа, Кальций, Магний, Фосфор; - Фасовка не менее 10 флаконов×3 мл в 1 упаковке; - Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемыми реагентами: Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, , Креатинин, Мочевая кислота, , Общий холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Аспартатами-нотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Гаммаглутамил-трансфераза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ), α-амилаза, Креатинкиназа, Кальций, Магний, Фосфор; - Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент. | 4 упак. |
| 2 | Калибратор специфических белков | Калибратор специфических белков используется для калибровки при количественном определении СРБ; IgA; IgG; IgM на измерительной системе Mindray BS; - Фасовка не менее 5 флаконов×1 мл в 1 упаковке; - Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемыми реагентами СРБ; IgA; IgG; IgM; - Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент. | 6 упак. |
| 3 | Калибратор ферритина | Калибратор ферритина используется для калибровки методики количественного определения ферритина с помощью аналитической системы Mindray BS; - Фасовка не менее 4 уровня×2 мл в 1 упаковке; - Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом ферритин; - Предлагаемый калибратор должен быть того производителя, что и реагент. | 4 упак. |
| 4 | Клинико-химический мульти контроль (уровень 1) | Контрольный материал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических аналитов в измерительных системах Mindray BS. - Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке; - Аттестация на предлагаемые реагенты: Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, , Креатинин, Мочевая кислота, Общий холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинамино-трансфераза (АЛТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ), α-амилаза, Креатинкиназа,Кальций, Магний, Фосфор; Железо, Ферритин, С-реактивный белок и на анализатор; - Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами: Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, , Креатинин, Мочевая кислота, Общий холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинамино-трансфераза (АЛТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ), α-амилаза, Креатинкиназа,Кальций, Магний, Фосфор; Железо, Ферритин, С-реактивный белок; - Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент. | 4 упак. |
| 5 | Клинико-химический мульти контроль (уровень 2) | Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических аналитов в измерительных системах Mindray BS. - Фасовка не менее 6 флаконов×5 мл в 1 упаковке; -Аттестация на предлагаемые реагенты: Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, , Креатинин, Мочевая кислота, Общий холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинамино-трансфераза (АЛТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ), α-амилаза, Креатинкиназа,Кальций, Магний, Фосфор; Железо, Ферритин, С-реактивный белок и на анализатор; - Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами: Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Мочевина, , Креатинин, Мочевая кислота, Общий холестерин, Триглицериды, Глюкоза, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинамино-трансфераза (АЛТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Гаммаглутамил-транс-фераза (ГГТП), Щелочная фосфатаза (ЩФ), α-амилаза, Креатинкиназа,Кальций, Магний, Фосфор; Железо, Ферритин, С-реактивный белок; - Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент. | 4 упак. |
| 6 | Контроль общего белка в моче и спинномозговой жидкости | Контрольный материал для TPUC используется при контроле качества определения белка в моче и и спинномозговой жидкости (TPUC) для мониторинга точности аналитической системы Mindray BS и работы клинической лаборатории; - Фасовка не менее 2 уровней по 1 флакону×1 мл в 1 упаковке; - Аттестация на предлагаемые реагенты: белка в моче и СМЖ и анализатор; - Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с предлагаемыми реагентами белка в моче и СМЖ; - Предлагаемый контрольный материал должны быть того же производителя, что и реагент. | 12 упак. |
|  |  | ЛОТ № 3 |  |
| 1 | Очищающее CD 80 | Предназначен для очистки зондов проб и реагентов, миксеров и кювет биохимического анализатора производства компании Mindray; - Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное. | 80 упак. |
| 2 | Очиститель зонда | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Активный компонент раствора – гипохлорит натрия; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 упак. |
| ЛОТ № 4 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) |  |  |  |
| 1 | Реагентный пак ISE | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430. Реагент для измерения концентрации калия (K+), натрия (Na+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме или моче человека; - Фасовка Буфера А 460 мл, Буфера Б 360 мл; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 12 упак. |
| 2 | Na электрод | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Ионоселективный электрод для определения ионов натрия прямым методом; - Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 шт. |
| 3 | К электрод | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Ионоселективный электрод для определения ионов калия прямым методом; - Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 8 ммоль/л; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 шт. |
| 4 | Cl электрод | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Ионоселективный электрод для определения хлорид-ионов прямым методом; - Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 150 ммоль/л; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 шт. |
| 5 | Референсный электрод | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 шт. |
| 6 | Раствор для очистки ISE | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430. Раствор для очистки реакционной системы модуля ISE; - Активный компонент раствора – ПАВ, антисептический компонент; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 упак. |
| 7 | Раствор натриевый для очистки | Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-430. Раствор для удаления жировых и белковых компонентов, адсорбированных на поверхности натриевого электрода модуля ISE; - Активный компонент раствора – фторид аммония; - Сопоставимость предлагаемых реагентов и расходных материалов автоматического биохимического анализатора BS-430 производства Mindray должна быть подтверждена документально. | 2 упак. |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Характеристики |
| --- | --- |
| 2.1. | Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором «BS-430», производства Mindray (Китай), что должно быть подтверждено документально. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.