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медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Наркозно-дыхательный аппарат (1 комплект)

	1.1.
	Вентилятор для анестезии, интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров, компактная дыхательная система с подогревом, абсорбер СО2
	шт.
	1

	1.2.
	Встроенный источник автономного электропитания
	шт.
	1

	1.3.
	Шланги высокого давления длиной не менее 3 м и с соответствующими штуцерами и переходниками для подключения к системе подачи медицинских газов:
          - Air
          - O2
          - N20
	шт.






	



1
1
1

	1.4.
	Испаритель анестетика севофлюран c переходником Quick Fill
	шт.
	1

	1.5.
	Испаритель анестетика изофлюран 
	шт.
	1

	1.6.
	Многоразовый контур пациента, для взрослых
	шт.
	2

	1.7.
	Многоразовый контур пациента, педиатрический
	шт.
	2

	1.8.
	Резервный (аварийный) кислородный флуометр
	шт.
	1

	1.9.
	Маски анестезиологические многоразовые:
- размер 1
- размер 2
- размер 3
- размер 4
- размер 5
	шт.
	
2
2
2
2
2

	1.10.
	Абсорбент для использования с изофлюраном и севофлюраном
	кг
	20

	1.11.
	Комплект влагосборников и линий забора проб газа
	комплект
	10

	
	Гемодинамический монитор пациента (1 комплект)

	1.12.
	Гемодинамический монитор пациента 
	шт.
	1

	1.13.
	Встроенный источник автономного электропитания
	шт.
	1

	1.14.
	Кабель ЭКГ для мониторирования в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях
	шт.
	2

	1.15.
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся: 
-для детей
-для взрослых
	шт.
	
100
100

	1.16.
	Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых с кабелем к монитору длиной не менее 2,5 м
	шт.
	2

	1.17.
	Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик педиатричекий с кабелем к монитору длиной не менее 2,5 м
	шт.
	2

	1.18.
	Набор манжет для мониторирования артериального давления неинвазивным методом многоразовых 5-х размеров:
-младенческая
-детская
-взрослая малая
-взрослая
-взрослая большая
	шт. 
	


2
2
2
2
2

	1.19.
	Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления
	шт.
	2

	1.20.
	Многоразовый накожный датчик температуры:
- для детей
- для взрослых
	шт.
	
1
1

	1.21.
	Устройство для быстрого съема и надежной фиксации монитора на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата 
	шт.
	1


1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	0. Общие требования:
	

	0. Предназначение – ингаляционная анестезия изо- или севофлюраном с ИВЛ или с самостоятельным дыханием для анестезиологического обеспечения операций различной сложности и продолжительности у взрослых и детей, включая новорожденных.
	соответствие

	0. Наркозно-дыхательный аппарат для проведения низкопотоковой и минимальнопотоковой анестезии с минимальным потоком свежего газа от 500 мл/мин. 
	соответствие

	0. Система электронных ротаметров (электронных графических флуометров) – О2, N2О, Air.
	наличие

	0. Электронный смеситель газов.
	наличие

	0. Регулировка концентрации галогенсодержащего ингаляционного анестетика для обеспечения высокой точности дозирования. 
	наличие

	0. Аппарат должен обеспечивать смешение газов O2, N2O, AIR, анестетических агентов и подачу газовой смеси к пациенту в задаваемой пропорции независимо от скорости поступления свежего газа в дыхательную систему. Поддержание постоянного дыхательного объема не зависит от уровня потока свежего газа.
	наличие

	0. Цикл самотестирования аппарата должен происходить в автоматическом режиме и сопровождаться следующими измерениями: 
	соответствие

	2.1.1.6.1. -величина утечки из контура;
	соответствие

	2.1.1.6.2. - величина податливости контура аппарата;
	соответствие

	2.1.1.6.3.  -калибровка О2 датчика;
	соответствие

	2.1.1.6.4. -калибровка потоковых сенсоров, калибровка датчика давления в дыхательных путях.
	соответствие

	0. Результаты тестирования должны отображаться на дисплее аппарата с указанием характера нарушения. 
	соответствие

	0. Для экстренной ситуации должна быть возможность прерывания процедуры автотеста с переходом в рабочий режим.
	соответствие

	0. Должен быть режим постоянной готовности к работе (stand-by).
	соответствие

	0. Аппарат должен иметь встроенный блок автономного питания, обеспечивающий автоматическое переключение в случае исчезновения сетевого напряжения. Время автономной работы при полностью заряженных батареях не менее 60 минут. Экран аппарата должен содержать информацию о степени заряда батареи.
	соответствие

	0. Минимальные требования к параметрам и функциям:
	

	0. Интегрированная дыхательная система – соединение дыхательной системы с основным блоком аппарата.
	соответствие

	0. Время реакции электронного смесителя на изменение концентрации кислорода должно составлять не более 500 мсек.
	соответствие

	0. Аппарат должен иметь регулируемую экстренную подачу кислорода с регулировкой потока кислорода в диапазоне не менее 1-10 л/мин.
	соответствие

	0. Объем камеры абсорбера СО2 от 0,7л. Смена натронной извести должна выполняться без разгерметизации контура.
	соответствие

	0. Должно быть предусмотрено наличие системы защиты от нарушения циркуляции газов в контуре вследствие воздействия избыточного накопления конденсата при анестезиях высокой продолжительности.
	соответствие

	0. Наличие автоматической компенсации комплайнса в мехах и абсорбере дыхательного контура.
	соответствие

	0. Режимы вентиляции:
	соответствие

	6. - спонтанного дыхания (spont); 
	соответствие

	6. - мануальной вентиляции (man);  
	соответствие

	6. - управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по объему;
	соответствие

	6. - управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по давлению; 
	соответствие

	6. - вентиляция с поддержкой давлением и вентиляцией апноэ.
	соответствие

	0. Диапазон регулирования параметров вентиляции:
	

	1. Диапазон регулирования дыхательного объема (IPPV, SIMV) в пределах не менее 50-1200 мл.
	соответствие

	1. Диапазон регулирования частоты принудительной вентиляции (все режимы): в пределах не менее 8-60 в минуту. 
	соответствие

	1. Диапазон регулирования инспираторной паузы (IPPV, SIMV): в пределах не менее 20-50%. 
	соответствие

	1. Диапазон регулирования времени вдоха (все режимы) в пределах не менее 0,2-5 сек, с шагом 0,1 сек, диапазон регулирования соотношения вдоха к выдоху (все режимы) в пределах не менее 2:1-1:4.
	соответствие

	1. Диапазон регулирования ограничения давления Pmax (Plimit) в пределах не менее 12 - 50 мбар, пикового давления Pinsp (PCV) в пределах не менее 12-50 мбар, РЕЕР (все режимы) в пределах не менее 5-20 вод ст, времени вдоха (PCV) в пределах не менее 0,2-2 сек.
	соответствие

	1. Регулируемый потоковый триггер (SIMV, PSV) с чувствительностью от 0,5 л/мин.
	соответствие

	1. Автоматическое управление инспираторным потоком в пределах не менее 5-60 л/мин.
	соответствие

	1. Диапазон регулирования поддержки давлением (PSV) в пределах не менее 5-20 см вод ст. с апноэ вентиляцией.
	соответствие

	1. Диапазон электронной регулировки расхода свежего газа в пределах не менее 0,3-10 л/мин.
	соответствие

	1. Возможность выбора синхронной либо раздельной настройки времени вдоха и частоты принудительной вентиляции.
	соответствие

	1. При переключении режимов вентиляции параметры и пределы тревог должны сохраняться, а предварительные настройки должны определяться на основе измеренных параметров вентиляции.
	соответствие

	0. Минимальные требования к газовому мониторингу и мониторингу параметров вентиляции:
	

	2. Сопоставление, обработка и отображение всех вентиляционных и газовых параметров на цветном плоском экране с диагональю не менее 10 дюймов.
	соответствие

	2. Мониторинг частоты дыхания, дыхательного объема (инспираторный и экспираторный), давления в дыхательных путях (Ppeak, Pplato, PEEP, Pmean), минутной вентиляции, податливости легких.
	соответствие

	2. Отображение параметров механики дыхания, измерение дыхательных объемов, расчет утечек, компенсация растяжимости дыхательного контура должна осуществляться за счет присутствия в контуре двух датчиков потока (на вдохе и выдохе).
	соответствие

	2. Встроенный газоанализатор аппарата должен обеспечивать мониторинг концентрации кислорода парамагнитным датчиком.
	соответствие

	2. Мониторирование концентрации О2, СО2, N2О и летучего анестетика на вдохе и выдохе. Обратный поток отобранного для пробы газа должен удаляться из контура пациента.
	соответствие

	2. Расчет минимальной альвеолярной концентрации анестетика с поправкой на возраст.
	соответствие

	2. Отображение трендов с изменением масштаба изображения для концентрации N2O, CO2, O2, летучих анестетиков, минутного объема, комплайнса легких. Сохранение трендов в течение не менее чем за 24 часа. Журнал всех событий, тревог и измеренных значений. Цифровое отображение измеренных значений.
	соответствие

	0. Минимальные требования к мониторингу приоритетных тревог:
	

	3. Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог с обязательным указанием вида тревоги на дисплее: разгерметизации контура, низкое содержание кислорода в смеси, высокое содержание СО2 на выдохе, низкий минутный объем вентиляции, апноэ, высокое давление в контуре.
	соответствие

	3. Иерархическая система тревожной сигнализации. Приоритет уровней звуковых и визуальных тревог. Акустическая и визуальная система тревог для всех мониторируемых параметров респираторных, газовых, технологических. 
	соответствие

	3. Установка границ тревог в соответствии с нуждами пользователя. Пользователь должен иметь возможность автоматической установки пределов тревоги в соответствии с текущими параметрами мониторинга.
	соответствие

	3. Возможность подавления звукового сигнала тревог не более чем на 5 минут (за исключением тревоги при сбое в подаче кислорода).
	соответствие

	0. Резервный (аварийный) кислородный флуометр:
	

	4. Кислородный флуометр должен обеспечивать надежную редукцию высокого давления (2-6 атмосфер) с плавной регулировкой потока кислорода подаваемого к пациенту в диапазоне не менее 1 - 10 литров.
	соответствие

	0. Технические требования к монитору пациента:
	

	1. Минимальные требования к монитору пациента:
	

	0. Монитор должен иметь размер экрана не менее 12 дюймов, фиксироваться при помощи подвижного кронштейна на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата с возможностью расположения экрана монитора под различным углом для оптимальной визуализации отображаемых параметров. 
	соответствие

	0. Монитор должен располагать трендовой памятью и обеспечивать:
	соответствие

	1. -	регистрацию событий с сохранением в течение не менее 24 часов;
	соответствие

	2.2.1.2.2. -	представление трендов в виде таблиц и графиков с выбором интервала представления от 10 минут до 24 часов;
	соответствие

	2.2.1.2.3. -	распечатку отчетов на центральном принтере для выбираемых пользователем временных промежутков.
	соответствие

	0. Монитор должен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам.
	соответствие

	0. Монитор должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 2-x часов, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи.
	соответствие

	1. Мониторирование ЭКГ: 
	

	1. Мониторирование ЭКГ в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях. 
	соответствие

	1. Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ.
	соответствие

	1. Анализ сегмента ST во всех мониторируемых отведениях. Отображение на экране значения смещения сегмента ST одновременно по всем мониторируемым отведениям. Настройка точки измерения ST сегмента и изоэлектрической точки.
	соответствие

	1. Наличие фильтров полосы пропускания ЭКГ для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования.
	соответствие

	1. Наличие функции расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых), желудочковая экстрасистолия.
	соответствие

	1. Частота сердечных сокращений:
	

	2. Диапазон измерения ЧСС не менее 30-250 уд./минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%.
	соответствие

	1. Частота дыхания:
	

	3. Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма.
	соответствие

	3. Возможность выбора отведения для мониторинга дыхания – I, II или вектора RL-LL.
	соответствие

	3. Диапазон измерений ЧД не менее 6-50 вд./мин, разрешение – 1 вд./мин.
	соответствие

	1. Пульсоксиметрия/плетизмография:
	

	4. Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. Диапазон измерения не уже 70-100%, погрешность измерения в диапазоне 70-100% не более ± 2%.
	соответствие

	4. Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазоне не менее 40-200 уд./мин.
	соответствие

	1. Неинвазивное давление:
	

	5. Неинвазивное давление (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 мм. рт. ст. Наличие различных установок максимального давления в манжете в зависимости от возрастной категории пациента.
	соответствие

	5. Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 3 до 120 мин. Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты;
	соответствие

	5. Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме.
	соответствие

	1. Температура:
	

	6. Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С.
	соответствие

	6. Диапазон измерения температуры не менее 32-40 °С.
	соответствие



3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
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