Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) 1 единицы оборудования:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наркозно-дыхательный аппарат (1 комплект) |  |  |
| 1.1. | Вентилятор для анестезии, интегрированный монитор газового состава и респираторных параметров, компактная дыхательная система с подогревом, абсорбер СО2 | шт. | 1 |
| 1.2. | Встроенный источник автономного электропитания | шт. | 1 |
| 1.3. | Шланги высокого давления длиной не менее 3 м и с соответствующими штуцерами и переходниками для подключения к системе подачи медицинских газов: - Air - O2 - N20 | шт. | 1 1 1 |
| 1.4. | Испаритель анестетика севофлюран c переходником Quick Fill | шт. | 1 |
| 1.5. | Испаритель анестетика изофлюран | шт. | 1 |
| 1.6. | Многоразовый контур пациента, для взрослых | шт. | 2 |
| 1.7. | Многоразовый контур пациента, педиатрический | шт. | 2 |
| 1.8. | Резервный (аварийный) кислородный флуометр | шт. | 1 |
| 1.9. | Маски анестезиологические многоразовые: - размер 1 - размер 2 - размер 3 - размер 4 - размер 5 | шт. | 2 2 2 2 2 |
| 1.10. | Абсорбент для использования с изофлюраном и севофлюраном | кг | 20 |
| 1.11. | Комплект влагосборников и линий забора проб газа | комплект | 10 |
|  | Гемодинамический монитор пациента (1 комплект) |  |  |
| 1.12. | Гемодинамический монитор пациента | шт. | 1 |
| 1.13. | Встроенный источник автономного электропитания | шт. | 1 |
| 1.14. | Кабель ЭКГ для мониторирования в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях | шт. | 2 |
| 1.15. | Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся: -для детей -для взрослых | шт. | 100 100 |
| 1.16. | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых с кабелем к монитору длиной не менее 2,5 м | шт. | 2 |
| 1.17. | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик педиатричекий с кабелем к монитору длиной не менее 2,5 м | шт. | 2 |
| 1.18. | Набор манжет для мониторирования артериального давления неинвазивным методом многоразовых 5-х размеров: -младенческая -детская -взрослая малая -взрослая -взрослая большая | шт. | 2 2 2 2 2 |
| 1.19. | Шланг удлинительный для манжет неинвазивного давления | шт. | 2 |
| 1.20. | Многоразовый накожный датчик температуры: - для детей - для взрослых | шт. | 1 1 |
| 1.21. | Устройство для быстрого съема и надежной фиксации монитора на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата | шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| - Общие требования: |  |
| --- | --- |
| - Предназначение – ингаляционная анестезия изо- или севофлюраном с ИВЛ или с самостоятельным дыханием для анестезиологического обеспечения операций различной сложности и продолжительности у взрослых и детей, включая новорожденных. | соответствие |
| - Наркозно-дыхательный аппарат для проведения низкопотоковой и минимальнопотоковой анестезии с минимальным потоком свежего газа от 500 мл/мин. | соответствие |
| - Система электронных ротаметров (электронных графических флуометров) – О2, N2О, Air. | наличие |
| - Электронный смеситель газов. | наличие |
| - Регулировка концентрации галогенсодержащего ингаляционного анестетика для обеспечения высокой точности дозирования. | наличие |
| - Аппарат должен обеспечивать смешение газов O2, N2O, AIR, анестетических агентов и подачу газовой смеси к пациенту в задаваемой пропорции независимо от скорости поступления свежего газа в дыхательную систему. Поддержание постоянного дыхательного объема не зависит от уровня потока свежего газа. | наличие |
| - Цикл самотестирования аппарата должен происходить в автоматическом режиме и сопровождаться следующими измерениями: | соответствие |
| 2.1.1.6.1. -величина утечки из контура; | соответствие |
| 2.1.1.6.2. - величина податливости контура аппарата; | соответствие |
| 2.1.1.6.3. -калибровка О2 датчика; | соответствие |
| 2.1.1.6.4. -калибровка потоковых сенсоров, калибровка датчика давления в дыхательных путях. | соответствие |
| - Результаты тестирования должны отображаться на дисплее аппарата с указанием характера нарушения. | соответствие |
| - Для экстренной ситуации должна быть возможность прерывания процедуры автотеста с переходом в рабочий режим. | соответствие |
| - Должен быть режим постоянной готовности к работе (stand-by). | соответствие |
| - Аппарат должен иметь встроенный блок автономного питания, обеспечивающий автоматическое переключение в случае исчезновения сетевого напряжения. Время автономной работы при полностью заряженных батареях не менее 60 минут. Экран аппарата должен содержать информацию о степени заряда батареи. | соответствие |
| - Минимальные требования к параметрам и функциям: |  |
| - Интегрированная дыхательная система – соединение дыхательной системы с основным блоком аппарата. | соответствие |
| - Время реакции электронного смесителя на изменение концентрации кислорода должно составлять не более 500 мсек. | соответствие |
| - Аппарат должен иметь регулируемую экстренную подачу кислорода с регулировкой потока кислорода в диапазоне не менее 1-10 л/мин. | соответствие |
| - Объем камеры абсорбера СО2 от 0,7л. Смена натронной извести должна выполняться без разгерметизации контура. | соответствие |
| - Должно быть предусмотрено наличие системы защиты от нарушения циркуляции газов в контуре вследствие воздействия избыточного накопления конденсата при анестезиях высокой продолжительности. | соответствие |
| - Наличие автоматической компенсации комплайнса в мехах и абсорбере дыхательного контура. | соответствие |
| - Режимы вентиляции: | соответствие |
| - - спонтанного дыхания (spont); | соответствие |
| - - мануальной вентиляции (man); | соответствие |
| - - управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по объему; | соответствие |
| - - управляемой вентиляции и синхронизированной вентиляции с контролем по давлению; | соответствие |
| - - вентиляция с поддержкой давлением и вентиляцией апноэ. | соответствие |
| - Диапазон регулирования параметров вентиляции: |  |
| - Диапазон регулирования дыхательного объема (IPPV, SIMV) в пределах не менее 50-1200 мл. | соответствие |
| - Диапазон регулирования частоты принудительной вентиляции (все режимы): в пределах не менее 8-60 в минуту. | соответствие |
| - Диапазон регулирования инспираторной паузы (IPPV, SIMV): в пределах не менее 20-50%. | соответствие |
| - Диапазон регулирования времени вдоха (все режимы) в пределах не менее 0,2-5 сек, с шагом 0,1 сек, диапазон регулирования соотношения вдоха к выдоху (все режимы) в пределах не менее 2:1-1:4. | соответствие |
| - Диапазон регулирования ограничения давления Pmax (Plimit) в пределах не менее 12 - 50 мбар, пикового давления Pinsp (PCV) в пределах не менее 12-50 мбар, РЕЕР (все режимы) в пределах не менее 5-20 вод ст, времени вдоха (PCV) в пределах не менее 0,2-2 сек. | соответствие |
| - Регулируемый потоковый триггер (SIMV, PSV) с чувствительностью от 0,5 л/мин. | соответствие |
| - Автоматическое управление инспираторным потоком в пределах не менее 5-60 л/мин. | соответствие |
| - Диапазон регулирования поддержки давлением (PSV) в пределах не менее 5-20 см вод ст. с апноэ вентиляцией. | соответствие |
| - Диапазон электронной регулировки расхода свежего газа в пределах не менее 0,3-10 л/мин. | соответствие |
| - Возможность выбора синхронной либо раздельной настройки времени вдоха и частоты принудительной вентиляции. | соответствие |
| - При переключении режимов вентиляции параметры и пределы тревог должны сохраняться, а предварительные настройки должны определяться на основе измеренных параметров вентиляции. | соответствие |
| - Минимальные требования к газовому мониторингу и мониторингу параметров вентиляции: |  |
| - Сопоставление, обработка и отображение всех вентиляционных и газовых параметров на цветном плоском экране с диагональю не менее 10 дюймов. | соответствие |
| - Мониторинг частоты дыхания, дыхательного объема (инспираторный и экспираторный), давления в дыхательных путях (Ppeak, Pplato, PEEP, Pmean), минутной вентиляции, податливости легких. | соответствие |
| - Отображение параметров механики дыхания, измерение дыхательных объемов, расчет утечек, компенсация растяжимости дыхательного контура должна осуществляться за счет присутствия в контуре двух датчиков потока (на вдохе и выдохе). | соответствие |
| - Встроенный газоанализатор аппарата должен обеспечивать мониторинг концентрации кислорода парамагнитным датчиком. | соответствие |
| - Мониторирование концентрации О2, СО2, N2О и летучего анестетика на вдохе и выдохе. Обратный поток отобранного для пробы газа должен удаляться из контура пациента. | соответствие |
| - Расчет минимальной альвеолярной концентрации анестетика с поправкой на возраст. | соответствие |
| - Отображение трендов с изменением масштаба изображения для концентрации N2O, CO2, O2, летучих анестетиков, минутного объема, комплайнса легких. Сохранение трендов в течение не менее чем за 24 часа. Журнал всех событий, тревог и измеренных значений. Цифровое отображение измеренных значений. | соответствие |
| - Минимальные требования к мониторингу приоритетных тревог: |  |
| - Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог с обязательным указанием вида тревоги на дисплее: разгерметизации контура, низкое содержание кислорода в смеси, высокое содержание СО2 на выдохе, низкий минутный объем вентиляции, апноэ, высокое давление в контуре. | соответствие |
| - Иерархическая система тревожной сигнализации. Приоритет уровней звуковых и визуальных тревог. Акустическая и визуальная система тревог для всех мониторируемых параметров респираторных, газовых, технологических. | соответствие |
| - Установка границ тревог в соответствии с нуждами пользователя. Пользователь должен иметь возможность автоматической установки пределов тревоги в соответствии с текущими параметрами мониторинга. | соответствие |
| - Возможность подавления звукового сигнала тревог не более чем на 5 минут (за исключением тревоги при сбое в подаче кислорода). | соответствие |
| - Резервный (аварийный) кислородный флуометр: |  |
| - Кислородный флуометр должен обеспечивать надежную редукцию высокого давления (2-6 атмосфер) с плавной регулировкой потока кислорода подаваемого к пациенту в диапазоне не менее 1 - 10 литров. | соответствие |
| - Технические требования к монитору пациента: |  |
| - Минимальные требования к монитору пациента: |  |
| - Монитор должен иметь размер экрана не менее 12 дюймов, фиксироваться при помощи подвижного кронштейна на базовом блоке наркозно-дыхательного аппарата с возможностью расположения экрана монитора под различным углом для оптимальной визуализации отображаемых параметров. | соответствие |
| - Монитор должен располагать трендовой памятью и обеспечивать: | соответствие |
| - - регистрацию событий с сохранением в течение не менее 24 часов; | соответствие |
| 2.2.1.2.2. - представление трендов в виде таблиц и графиков с выбором интервала представления от 10 минут до 24 часов; | соответствие |
| 2.2.1.2.3. - распечатку отчетов на центральном принтере для выбираемых пользователем временных промежутков. | соответствие |
| - Монитор должен иметь иерархическую систему звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах и предупреждениях по всем мониторируемым параметрам. | соответствие |
| - Монитор должен иметь встроенный источник автономного питания с гарантированным ресурсом работы не менее 2-x часов, на экране монитора должна быть представлена информация о степени заряда батареи. | соответствие |
| - Мониторирование ЭКГ: |  |
| - Мониторирование ЭКГ в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях. | соответствие |
| - Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ. | соответствие |
| - Анализ сегмента ST во всех мониторируемых отведениях. Отображение на экране значения смещения сегмента ST одновременно по всем мониторируемым отведениям. Настройка точки измерения ST сегмента и изоэлектрической точки. | соответствие |
| - Наличие фильтров полосы пропускания ЭКГ для уменьшения воздействия искажений и помех от различного оборудования. | соответствие |
| - Наличие функции расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых), желудочковая экстрасистолия. | соответствие |
| - Частота сердечных сокращений: |  |
| - Диапазон измерения ЧСС не менее 30-250 уд./минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%. | соответствие |
| - Частота дыхания: |  |
| - Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. | соответствие |
| - Возможность выбора отведения для мониторинга дыхания – I, II или вектора RL-LL. | соответствие |
| - Диапазон измерений ЧД не менее 6-50 вд./мин, разрешение – 1 вд./мин. | соответствие |
| - Пульсоксиметрия/плетизмография: |  |
| - Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. Диапазон измерения не уже 70-100%, погрешность измерения в диапазоне 70-100% не более ± 2%. | соответствие |
| - Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазоне не менее 40-200 уд./мин. | соответствие |
| - Неинвазивное давление: |  |
| - Неинвазивное давление (цифровое отображение) осциллометрическим методом систолическое, диастолическое, среднее, с разрешением 1 мм. рт. ст. Наличие различных установок максимального давления в манжете в зависимости от возрастной категории пациента. | соответствие |
| - Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 3 до 120 мин. Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты; | соответствие |
| - Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме. | соответствие |
| - Температура: |  |
| - Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,1 °С. | соответствие |
| - Диапазон измерения температуры не менее 32-40 °С. | соответствие |

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.