                                                                               Приложение 
                                                                                           к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование инструмента
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Система медицинская лазерная (С02) хирургическая
	шт.
	1

	1.2
	Педаль включения лазерного излучения
	шт.
	1

	1.3
	Сканер хирургический.
	шт.
	1

	1.4
	Микроманипулятор для совмещения лазера с операционным микроскопом.
	шт.
	1

	1.5
	Наконечник для назальной хирургии
	шт.
	1

	1.6
	Сменные стерилизуемые насадки для назального наконечника, комплект
	комплект
	1

	1.7
	Наконечник хирургический
	шт.
	1

	1.8
	Наконечник орально-фарингеального типа 
	шт.
	1

	1.9
	Сменные стерилизуемые насадки для наконечника орально-фарингеального типа, комплект
	комплект
	1

	1.10
	Насадка с отражающим зеркалом на 90 градусов
	шт.
	2

	1.11
	Насадка для прямого выхода излучения
	шт.
	2

	1.12
	Насадка с ограничителем лазерного излучения
	шт.
	1

	1.13
	Насадка с выходным зеркалом для поворота луча на 90 градусов 
	шт.
	1

	1.14
	Насадка с выходным зеркалом для поворота луча на 120 градусов
	шт.
	1

	1.15
	Автоклавируемая рукоятка
	шт.
	1

	1.16
	Очки защитные для пациента
	шт.
	1

	1.17
	Очки защитные в диапазоне СО2 лазера для врача
	шт.
	2
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2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	№
п/п
	Технические требования

	1
	Работает от сети переменного тока, энергия используется для возбуждения диоксида углерода для создания пучка интенсивного когерентного монохроматического электромагнитного излучения. Используется для хирургических разрезов, удаления или испарения в глубоких тканях, для коагуляции малых сосудов

	2
	Целевое назначение СО2 лазерного источника: надрезание, вырезание, абляция, вапоризация и коагуляция мягких тканей тела в отоларингологии (в т.ч. эндоскопической), в хирургии ротовой полости, в пластической хирургии

	3
	Высота аппарата (со сложенным шарнирным манипулятором) не более 190 см

	4
	Ширина аппарата не более 60 см

	5
	Глубина аппарата не более 60 см

	6
	Вес аппарата не более 100 кг

	7
	Длина волны лазерного излучения 10,6 мкм

	8
	Наличие металлокерамической лампы с углекислым газом с дополнительным радиочастотным источником возбуждения электронных переходов

	9
	Количество режимов излучения – 3 и более

	10
	Наличие непрерывного режима воздействия на ткань – обработка лазерным лучом продолжается, пока нажата педаль

	11
	Наличие одиночного режима воздействия на ткань – каждое нажатие на педаль сопровождается одной ограниченной временем экспозицией

	12
	Наличие многократного режима – лазерный луч циклически включается и выключается, пока нажата педаль

	13
	Минимальное время включения лазерного излучения ≤ 0,01 с

	14
	Минимальная длительность паузы между импульсами ≤ 0,1 с

	15
	Минимальная средняя мощность на ткани в непрерывном режиме ≤ 1 Вт

	16
	Максимальная средняя мощность на ткани в непрерывном режиме ≥ 40 Вт

	17
	Минимальная средняя мощность на ткани в импульсном режиме ≤ 1 Вт

	18
	Максимальная средняя мощность на ткани в импульсном режиме ≥ 35 Вт

	19
	Тип направляющего лазера – диодный

	20
	Длина волны направляющего лазера 635 нм

	21
	Минимальное настраиваемое значение мощности направляющего лазера ≤ 1 %

	22
	Максимальное настраиваемое значение мощности направляющего лазера ≥ 100 %

	23
	Наличие системы управления параметрами и режимами работы

	24
	Наличие поворотного сенсорного экрана с отображаемыми настройками

	25
	Наличие внутренней памяти устройства

	26
	Наличие предустановленных программ с настройками для различных клинических применений

	2.3
	Количество ячеек памяти для сохранения индивидуальных настроек работы лазера – 10 и более

	27
	Система доставки излучения - зеркально-шарнирный манипулятор 

	28
	Количество зеркал манипулятора – 7 и более

	29
	Наличие противовеса для шарнирного манипулятора 

	30
	Угол поворота шарнирного манипулятора – 360 градусов и более

	31
	Наличие встроенного измерителя мощности 

	32
	Наличие индикатора состояния источника излучения 

	33
	Наличие аварийного выключателя

	34
	Наличие предупреждающих знаков

	35
	Хирургическая система сканирования с различными фигурами, с визуализацией зоны воздействия – Наличие

	36
	Блок управления оптическим сканирующим модулем встроен в лазерную консоль

	37
	Количество форм паттерна хирургического сканера* – 6 и более

	38
	Подключение сканера к микроманипулятору для управления паттерном с джойстика – Наличие

	39
	Минимальное фокусное расстояние – 200 мм и менее

	40
	Максимальное фокусное расстояние –  400 мм и более

	41
	Наличие оптической системы с возможностью плавной регулировки фокусного расстояния, дополнительной расфокусировки пятна, с подвижным отклоняющим лазерный луч зеркалом 

	42
	Наличие встроенного канала обдува микроманипулятора 

	43
	Наличие ограничения рабочей области лазера путём уменьшения чувствительности хода джойстика на микроманипуляторе* 

	44
	Джойстик должен обеспечивать поворот влево/вправо на не менее 360 град. и регулировку масштаба паттерна лазерного излучения в плоскости операционного поля 

	45
	Вращение фигур по и против часовой стрелки с помощью джойстика, изменение масштаба фигур*

	46
	Дополнительная система безопасности – вращение фигур только при отсутствии лазерного излучения*


Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.
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