Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование инструмента | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Система медицинская лазерная (С02) хирургическая | шт. | 1 |
| 1.2 | Педаль включения лазерного излучения | шт. | 1 |
| 1.3 | Сканер хирургический. | шт. | 1 |
| 1.4 | Микроманипулятор для совмещения лазера с операционным микроскопом. | шт. | 1 |
| 1.5 | Наконечник для назальной хирургии | шт. | 1 |
| 1.6 | Сменные стерилизуемые насадки для назального наконечника, комплект | комплект | 1 |
| 1.7 | Наконечник хирургический | шт. | 1 |
| 1.8 | Наконечник орально-фарингеального типа | шт. | 1 |
| 1.9 | Сменные стерилизуемые насадки для наконечника орально-фарингеального типа, комплект | комплект | 1 |
| 1.10 | Насадка с отражающим зеркалом на 90 градусов | шт. | 2 |
| 1.11 | Насадка для прямого выхода излучения | шт. | 2 |
| 1.12 | Насадка с ограничителем лазерного излучения | шт. | 1 |
| 1.13 | Насадка с выходным зеркалом для поворота луча на 90 градусов | шт. | 1 |
| 1.14 | Насадка с выходным зеркалом для поворота луча на 120 градусов | шт. | 1 |
| 1.15 | Автоклавируемая рукоятка | шт. | 1 |
| 1.16 | Очки защитные для пациента | шт. | 1 |
| 1.17 | Очки защитные в диапазоне СО2 лазера для врача | шт. | 2 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Технические требования |
| --- | --- |
| 1 | Работает от сети переменного тока, энергия используется для возбуждения диоксида углерода для создания пучка интенсивного когерентного монохроматического электромагнитного излучения. Используется для хирургических разрезов, удаления или испарения в глубоких тканях, для коагуляции малых сосудов |
| 2 | Целевое назначение СО2 лазерного источника: надрезание, вырезание, абляция, вапоризация и коагуляция мягких тканей тела в отоларингологии (в т.ч. эндоскопической), в хирургии ротовой полости, в пластической хирургии |
| 3 | Высота аппарата (со сложенным шарнирным манипулятором) не более 190 см |
| 4 | Ширина аппарата не более 60 см |
| 5 | Глубина аппарата не более 60 см |
| 6 | Вес аппарата не более 100 кг |
| 7 | Длина волны лазерного излучения 10,6 мкм |
| 8 | Наличие металлокерамической лампы с углекислым газом с дополнительным радиочастотным источником возбуждения электронных переходов |
| 9 | Количество режимов излучения – 3 и более |
| 10 | Наличие непрерывного режима воздействия на ткань – обработка лазерным лучом продолжается, пока нажата педаль |
| 11 | Наличие одиночного режима воздействия на ткань – каждое нажатие на педаль сопровождается одной ограниченной временем экспозицией |
| 12 | Наличие многократного режима – лазерный луч циклически включается и выключается, пока нажата педаль |
| 13 | Минимальное время включения лазерного излучения ≤ 0,01 с |
| 14 | Минимальная длительность паузы между импульсами ≤ 0,1 с |
| 15 | Минимальная средняя мощность на ткани в непрерывном режиме ≤ 1 Вт |
| 16 | Максимальная средняя мощность на ткани в непрерывном режиме ≥ 40 Вт |
| 17 | Минимальная средняя мощность на ткани в импульсном режиме ≤ 1 Вт |
| 18 | Максимальная средняя мощность на ткани в импульсном режиме ≥ 35 Вт |
| 19 | Тип направляющего лазера – диодный |
| 20 | Длина волны направляющего лазера 635 нм |
| 21 | Минимальное настраиваемое значение мощности направляющего лазера ≤ 1 % |
| 22 | Максимальное настраиваемое значение мощности направляющего лазера ≥ 100 % |
| 23 | Наличие системы управления параметрами и режимами работы |
| 24 | Наличие поворотного сенсорного экрана с отображаемыми настройками |
| 25 | Наличие внутренней памяти устройства |
| 26 | Наличие предустановленных программ с настройками для различных клинических применений |
| 2.3 | Количество ячеек памяти для сохранения индивидуальных настроек работы лазера – 10 и более |
| 27 | Система доставки излучения - зеркально-шарнирный манипулятор |
| 28 | Количество зеркал манипулятора – 7 и более |
| 29 | Наличие противовеса для шарнирного манипулятора |
| 30 | Угол поворота шарнирного манипулятора – 360 градусов и более |
| 31 | Наличие встроенного измерителя мощности |
| 32 | Наличие индикатора состояния источника излучения |
| 33 | Наличие аварийного выключателя |
| 34 | Наличие предупреждающих знаков |
| 35 | Хирургическая система сканирования с различными фигурами, с визуализацией зоны воздействия – Наличие |
| 36 | Блок управления оптическим сканирующим модулем встроен в лазерную консоль |
| 37 | Количество форм паттерна хирургического сканера* – 6 и более |
| 38 | Подключение сканера к микроманипулятору для управления паттерном с джойстика – Наличие |
| 39 | Минимальное фокусное расстояние – 200 мм и менее |
| 40 | Максимальное фокусное расстояние – 400 мм и более |
| 41 | Наличие оптической системы с возможностью плавной регулировки фокусного расстояния, дополнительной расфокусировки пятна, с подвижным отклоняющим лазерный луч зеркалом |
| 42 | Наличие встроенного канала обдува микроманипулятора |
| 43 | Наличие ограничения рабочей области лазера путём уменьшения чувствительности хода джойстика на микроманипуляторе* |
| 44 | Джойстик должен обеспечивать поворот влево/вправо на не менее 360 град. и регулировку масштаба паттерна лазерного излучения в плоскости операционного поля |
| 45 | Вращение фигур по и против часовой стрелки с помощью джойстика, изменение масштаба фигур* |
| 46 | Дополнительная система безопасности – вращение фигур только при отсутствии лазерного излучения* |

Пункты, отмеченные * - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.