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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Пленка рентгеночувствительная для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 30.06.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 6 Пленка рентгенографическая

1. Состав расходных материалов:

	№

лота
	Наименование
	Размеры
	Количество, листов

	1
	Пленка рентгенографическая
	13х18 см
	16 600

	2
	
	18х24 см
	23 900

	3
	
	18х43 см
	16 100

	4
	
	24х30 см
	25 400

	5
	
	30х40 см
	20 800

	6
	
	35х35 см
	22 900


2. Технические требования 

	№

п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечание



	2.1.
	Спектральная совместимость с зеленосветящимися усиливающими экранами
	чувствительность 

в диапазоне 530-570 nm
	*

	2.2.
	Содержание серебра в фотоэмульсии
	1,7 – 5.0 г/м2
	

	2.3.
	Тип фотообработки
	автоматическая,

возможность ручной  фотообработки
	

	2.4.
	Устойчивость к возникновению электростатических разрядов
	наличие
	

	2.5.
	Сенситометрические параметры при автоматической фотообработке
	

	
	Лазерная маркировка листов
	наличие
	

	2.6.
	Сенситометрические параметры при автоматической фотообработке (по данным производителя)

	2.6.1.
	Вуаль
	не более 0,23 ед.


	*

	2.6.2.
	Средний градиент
	2,38-2,92 ед. 
	*

	2.6.3.
	Относительная чувствительность
	не менее 0,690 ед. 
	*

	2.7.
	Документы, подтверждающие сенситометрические параметры пленки

	2.7.1.
	График (характеристическая кривая) с указанием следующих основных показателей:
	минимальная плотность (D min), максимальная плотность (D max); экспозиция, вызвавшая плотность 0.25 +Dmin; экспозиция, вызвавшая плотность 2.0+D min;
	

	2.7.2.
	Расчет значения среднего градиента
	наличие
	

	2.7.3.
	Значение оптической плотности на 1.0 выше уровня плотности вуали (1.0+Dmin) с определением соответствующего значения относительной чувствительности образца предлагаемой пленки
	наличие
	

	2.7.4.
	Обобщенные результаты проведенных сенситометрических исследований предлагаемой рентгенографической пленки с указанием следующих параметров:
	Величина вуали, градиент контрастности, относительная чувствительность
	*


Примечания:

*) данное требование технического задания определяет уровень диагностических возможностей пленки, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.
