УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Зайцева Е.А.

«_26_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

# Заявка на закупку

# Аппараты ультразвуковые диагностические стационарные

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Аппарат ультразвуковой диагностики стационарный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 367400 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

1.Состав (комплектация) 1-го комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Новый аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических и сосудистых исследований с набором датчиков: |  |
| 1.1.2. | Датчики в составе: |  |
| 1.1.2.1 | Секторный матричный датчик для трансторакальных кардиологических исследований в режиме 2D | 2 шт. |
| 1.1.2.2 | Линейный датчик для исследований сосудов и поверхностно расположенных органов | 1 шт. |
| 1.1.2.3 | Конвексный датчик для сосудистых исследований | 1 шт. |
| 1.1.3. | Блок бесперебойного питания | 1 шт. |
| 1.1.4. | Черно-белый термопринтер | 1 шт. |
| 1.1.5 | Термобумага | 20 рулонов |

2.Показатели (характеристики):

| №п/п | Требуемые характеристики (показатели) | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических и сосудистых исследований: |  |  |
| 2.1.1 Клинические программы для расчетов при исследовании сердца, сосудов. |  | наличие |
| 2.1.2. *Количество цифровых каналов, не менее |  | 5000000 |
| 2.1.3. Общий динамический диапазон систем, дБ, не менее |  | 300 |
| 2.1.4.Размер рабочего монитора (дюймов), не менее |  | 21 |
| 2.1.5. Режим расширения отображения зоны сканирования по всей площади экрана монитора |  | наличие |
| 2.1.6. *Наличие сенсорной панели управления для облегчения работы со сканером |  | наличие |
| 2.1.7. *Максимальная глубина сканирования в В-режиме, см, не менее |  | 30 |
| 2.1.8. Увеличение изображения в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра, кратно, не менее |  | 10 |
| 2.1.9. Максимальное количество зон фокусировки в В-режиме, не менее |  | 8 |
| 2.1.10. Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой допплерометрии в одном направлении, м/с, не менее |  | 10 |
| 2.1.11. Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерометрии в одном направлении, м/с, не менее |  | 20 |
| 2.1.12. *Режим тканевой допплерографии |  | наличие |
| 2.1.12.1. Режим импульсно-волновой тканевой допплерографии |  | наличие |
| 2.1.12.2. Максимальная частота кадров в сек. в режиме тканевой допплерографии, не менее |  | 240 |
| 2.1.13. М-режим:цветовой, анатомический |  | наличие |
| 2.1.14. *Программа недоплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка по данным 2D сканирования |  | наличие |
| 2.1.14.1. Обработка данных без синхронизации с ЭКГ |  | не менее 17” |
| 2.1.14.2 Автоматическое обнаружение и позиционирование зоны интереса вдоль миокарда. |  | наличие |
| 2.1.14.3 *Автоматический количественный анализ степени сегментарной и глобальной деформации левого и правого желудочков, левого предсердия |  | наличие |
| 21..14.4. *Программа недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка по данным 2 D сканирования при проведении стресс-эхокардиографии |  | наличие |
| 2.1.15. Автоматическое смещение рамки контрольного объёма в соответствии с направлением кровотока в режиме цветного допплеровского сканирования. |  | наличие |
| 2.1.16. Автоматическая трассировка спектра допплеровских кривых. |  | наличие |
| 2.1.17.* Программа для проведения стресс-эхокардиографии. |  | наличие |
| 2.1.18.* Программа для визуализации коронарных артерий |  | наличие |
| 2.1.19 Жесткий диск, не менее 1 Тб. |  | наличие |
| 2.1.20 Система архивации: DVD/CD-RW, USB в форматах jpeg, AVI |  | наличие |
| 2.1.21.* Сетевая передача данных в формате DICOM |  | наличие |
| 2.2 Датчики: |  | наличие |
| 2.2.1Секторный матричный датчик для трансторакальных кардиологических исследований и транскраниальных сосудистых исследований в режиме 2 D: |  |  |
| 2.2.1.1* технология монокристальных и многослойных пьезоэлементов |  | наличие |
| 2.2.1.2 диапазон частот, МГц, не уже |  | 2.0-4.0 |
| 2.2.1.3 количество элементов, не менее |  | 3000 |
| 2.2.1.4 угол объемного сканирования, градусов, не менее |  | 90/90 |
| 2.2.1.5 биплановая визуализация сердца |  | наличие |
| 2.2.2Линейный датчик для исследования сосудов и поверхностно расположенных органов: |  |  |
| 2.2.2.1 диапазон часто, МГц, не уже |  | 3-12 |
| 2.2.2.2 количество элементов, не менее |  | 160 |
| 2.2.2.3 ширина сканируемого участка, мм, не более |  | 40 |
| 2.2.3 Конвексный датчик для сосудистых исследований: |  |  |
| 2.2.3.1Количество элементов |  | 160 |
| 2.2.3.2 Апертура плоскости сканирования, мм |  | Не менее 55 |
| 2.2.3.3 Поле обзора,° |  | Не менее 110 |
| 2.2.3.4Диапазон широкополосных частот, МГц |  | 5-1 |
| 2.3. Блок бесперебойного питания: |  |  |
| 2.3.1 *Выходная мощность не менее 2000 ВА |  | Наличие |
| 2.3.2 Онлайн с двойным преобразованием |  | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко