УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты, расходные, калибровочные и контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора серии BA400, производства BioSystemsS.A., (Испания)

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, контроли и калибраторы для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystemsS.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 52 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 222993,29 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест, конечная точка; бромкрезол зеленый 2. диапазон линейности не менее 70,0 г/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 10000 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест, конечная точка; биуретовый 2. диапазон линейность не менее 130,0 г/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 24000 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод 2.диапазон линейности не менее 250,0мкмоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 10400 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод 2.диапазон линейности не менее 400,0 мкмоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 28000 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения глюкозы | 1. принцип метода – конечная точка глюкозоксидаза 2.диапазон линейности не менее 25,0ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 28000 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения креатинина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест, JAFFE 2. диапазон линейности не менее 1600,0мкмоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке | 43000 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест;уриказа/пероксидаза 2. диапазон линейности не менее 1400,0мкмоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 12000 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения мочевины | 1. принцип метода – УФ кинетический; уреаза / глутаматдегидрогеназа 2. диапазон линейности не менее 50,0ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 40000 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест 2. диапазон линейности не менее 6,5ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 43000 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест 2. диапазон линейности не менее 25,0 ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 43000 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест 2. диапазон линейности не менее 5,0ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 15000 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест 2. диапазон линейности не менее 20,0ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 11000 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; прямой субстрат 2.диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л для сыворотки или плазмы и не менее 2600,0 Е/л для мочи; 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 4000 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; прямой субстрат 2.диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 200 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение 2. диапазон линейности не менее 500,0 Е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 44000 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСАТ) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение 2. диапазон линейности не менее 500,0 Е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 32000 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; пируват 2. диапазон линейности не менее 1250,0 Е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 3000 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. Принцип метода – кинетика (DEA буфер или АМР-буфер) 2.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 4.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 10000 тестов |
| 19 | Набор для определения гаммаглютамилтрансферазы (ГГТ) | 1.принцип метода – кинетический 2.линейность: до 1000,0 Е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 3000 тестов |
| 20 | Калибратор системный биохимический | 1. должен быть аттестован и предназначен для применения на анализаторах серии ВА-400 для следующих параметров: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, мочевая кислота, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота. 2. должен быть предназначен для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 200 мл |
| 21 | Контроль биохимический, сыворотка человеческая, уровень I, норма | 1. аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод) (подтвердить паспортом) 2. предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, железо, фосфор, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 200 мл |
| 22 | Контроль биохимический, сыворотка человеческая, уровень II, патология | 1. аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, фосфор, железо, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод) (подтвердить паспортом) 2. предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ЩФ, альбумин, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатическая амилаза, общий/прямой билирубин, креатинин, ТГ, холестерин, ЛДГ, ГГТ, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза, триглицериды, белок общий, мочевина, кальций, магний, железо, фосфор, мочевая кислота, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 200 мл |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка (CRP) | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия 2.диапазон линейности не менее 150,0 мг/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 11000 тестов |
| 24 | Калибратор для С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: С-реактивный белок стандартной чувствительности (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 20 мл |
| 25 | Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия 2. диапазон линейности не менее 140,0 ммоль/моль 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 2000 тестов |
| 26 | Калибратор для гликозилированного гемоглобина | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликозилированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 14 мл |
| 27 | Контроль гликозилированного гемоглобина (норма) | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликозилированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке | 7 мл |
| 28 | Контроль гликозилированного гемоглобина (патология) | 1. должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: гликозилированный гемоглобин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке | 7 мл |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия 2. диапазон линейности не менее 160,0 МЕ/мл 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 4000 тестов |
| 30 | Калибратор для ревматоидного фактора | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: ревматоидный фактор (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 50 мл |
| 31 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия 2. диапазон линейности не менее 800,0 МЕ/мл 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 2000 тестов |
| 32 | Калибратор для антистрептолизина О | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: антистрептолизин О (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 15 мл |
| 33 | Контрольная сыворотка ревматоидная, уровень I, норма | 1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах ВА-400 по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 50 мл |
| 34 | Контрольная сыворотка ревматоидная, уровень II, патология | 1.Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах ВА-400 по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 50 мл |
| 35 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия 2. диапазон линейности не менее 500,0 мкг/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 10000 тестов |
| 36 | Набор реагентов для определения трансферрина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия 2. диапазон линейности не менее 85,0 мкмоль/л; 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 250 тестов |
| 37 | Мультикалибратор для специфических белков | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: ферритин, трансферрин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Калибратор должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте реагентами для определения показателей: ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 30 мл |
| 38 | Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень I, норма | 1.Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: трансферин, ферритин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 20 мл |
| 39 | Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень II, патология | 1.Контрольная сыворотка должна быть предназначена для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: трансферин, ферритин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей: ферритин, трансферрин, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 20 мл |
| 40 | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче | 1.принцип метода - иммунотурбидиметрия 2. диапазон линейности не менее 200,0 мг/л; 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 1000 тестов |
| 41 | Калибратор для микроальбумина | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах ВА-400 по параметрам: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 4 мл |
| 42 | Контрольный материал для микроальбумина, уровень 1, норма | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: микроальбумин (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 2 мл |
| 43 | Контрольный материал для микроальбумина, уровень 2, патология | 1.Контрольный материал должен быть аттестован для применения на анализаторах серии ВА-400 по следующим показателям: микроальбумин(с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. должен быть предназначен для применения совместно с предлагаемыми в данном лоте соответствующими наборами реагентов, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 2 мл |
| 44 | Контроль биохимический мочи, уровень 1, норма | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован для биохимических анализаторов серии BА-400 по параметрам: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Контрольный материал должен быть предназначен для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей в моче: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 25 мл |
| 45 | Контроль биохимический мочи, уровень 2, патология | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован для биохимических анализаторов серии BА-400 по параметрам: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота (с предоставлением паспорта, где будут указаны аттестованные значения). 2. Контрольный материал должен быть предназначен для совместного применения с наборами реагентов, предложенных в данном лоте для определения показателей в моче: альбумин, а-амилаза, кальций, хлориды (потенциометрический метод), калий (потенциометрический метод), натрий (потенциометрический метод), креатинин, глюкоза, белок в моче, мочевина, мочевая кислота, что должно подтверждаться документально. 3. Инструкция по применению на русском языке. | 25 мл |
| 46 | Набор реагентов для определения концентрации кальция | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII) 2. диапазон линейности не менее 4,0 ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 10000 тестов |
| 47 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора | 1.принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат) 2. линейность: не менее 4,5 ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 2000 тестов |
| 48 | Набор реагентов для определения концентрации магния | 1.принцип метода – конечная точка (ксилидиновый синий) 2.диапазон линейности не менее 1,5 ммоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 2500 тестов |
| 49 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1.принцип метода – конечная точка, феррозин 2. линейность не менее 30,0мкмоль/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 7000 тестов |
| 50 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение 2. диапазон линейности не менее 1300,0 Е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 2500 тестов |
| 51 | Реагенты для определения НЖСС | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест, феррозин 2.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 3. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 4.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 5.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 6. Инструкция по применению на русском языке. | 500 тестов |
| 52 | Реагенты для определения холинэстеразы | 1.принцип метода – колориметрический 2. линейность до 20000 е/л 3.Предлагаемые реагенты должны быть стабильны не менее 30 дней после вскрытия флакона и оставаться стабильны на борту анализатора не менее 14 дней. 4. реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5.* флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования 6.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 7. Инструкция по применению на русском языке. | 100 тестов |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystemsS.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 26240,20 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во мл |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Концентрат промывочного раствора | 11000 |
| 1.2 | Кислотный промывочный раствор | 500 |
| 1.3 | Щелочной промывочный раствор | 500 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые материалы должны быть предназначены для работы на автоматических биохимических анализаторах серии ВА-400 производства BioSystemsS.A., (Испания) с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.2.Весь товар, должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для электролитного блока для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 84641,81 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор промывочного раствора для ионоселективного блока (флакон на 90 мл очищающего/моющего раствора и 6 флаконов, содержащих по 0,3г пепсина) | 11 наборов |
| 1.2 | Электрод Na | 7 шт. |
| 1.3 | Электрод К | 7 шт. |
| 1.4 | Электрод Cl | 7 шт. |
| 1.5 | Референсный электрод | 7 шт. |
| 1.6 | Кассета с реагентами | 16 шт. |

2. Показателей (характеристики):

2.1.Предлагаемые материалы должны быть предназначены для работы на автоматических биохимических анализаторах серии «ВА-400» производства BioSystemsS.A., (Испания) с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.

2.2.Весь товар, должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская