УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

________________К.В.Дроздовский

«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Оборудование для анестезиологии и реаниматологии

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: анестезиология и реаниматология

4.	Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дефибриллятор-монитор |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 2 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 33 000,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Теплообменник с комплектом водяных шлангов и разъёмов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.530 |
| Объем (количество) | 3 штуки |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 320 760,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Полифункциональный аппарат для почечной заместительной терапии у взрослых и детей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.530 |
| Объем (количество) | 1 штука |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 162 400,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) 1 комплекта медицинских изделий:

| № пп | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основной блок дефибриллятор-монитор с разъемами для моинторирования ЭКГ, пульсоксиметрии, НиАД, кардиостимуляции | штука | 1 |
| 1.2 | Электроды «утюжкового» типа для дефибрилляции для взрослых со встроенными педиатрическими вставками | пара | 1 |
| 1.3 | Элемент питания | штука | 1 |
| 1.4 | Зарядное устройство с адаптером переменного тока | штука | 1 |
| 1.5 | Адаптер постоянною тока (12В) для питания от бортовой сети | штука | 1 |
| 1.6 | Кабель и датчик пульсоксиметрический многоразовый пальцевой для взрослых | комплект | 1 |
| 1.7 | Кабель и датчик пульсоксиметрический одноразовый пальцевой педиатрический | комплект | 10 |
| 1.8 | Многоразовые манжеты для неинвазивного измерения давления: взрослая малая, взрослая | штука | По 1 шт. каждого размера |
| 1.9 | Многоразовая манжета для неинвазивного измерения давления детская | штука | 1 |
| 1.10 | Шланг для неинвазивного измерения давления | штука | 1 |
| 1.11 | Кабель ЭКГ на 3 отведения | штука | 1 |
| 1.12 | Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых | штука | 300 |
| 1.13 | Одноразовые клеящиеся мультифункциональные электроды для кардиостимуляции, дефибрилляции, мониторинга ЭКГ | комплект | 4 |
| 1.14 | Гель для электродов утюжкового типа в тубе объемом не менее 150 мл | штука | 2 |
| 1.15 | Транспортно-эксплуатационная сумка | штука | 1 |
| 1.16 | Встроенный термопринтер | штука | 1 |
| 1.17 | Бумага для термопринтера | рулон | 2 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Предлагаемое оборудование должно обеспечивать возможность мониторинга ЭКГ,

неинвазивного измерения артериального давления, пульсоксиметрии/плетизмографии;

2.2.        Режимы работы:

- дефибрилляция асинхронная;

- дефибрилляция синхронизируемая с зубцом R ЭКГ пациента;

- ЭКГ мониторирование;

- кардиостимуляция.

2.3.	Бифазная конфигурация импульса;

2.4.	Время набора энергии: не более 10 сек.;

2.5.	Количество установочных уровней энергии разряда - не менее 10;

2.6.	Возможность управления разрядом с ручек электродов;

2.7.	Наличие индикатора остаточной емкости аккумуляторной батареи;

2.8.	Аккумулятор должен обеспечивать непрерывную работу прибора не менее 2-х                 часов в режиме мониторинга и не менее 50 дефибрилляций на энергии в 200 Дж.;

2.9.	Мультипараметрический мониторинг с отражением на дисплее основных параметров: АД, ЧСС, Sр02, ЭКГ.;

2.10.	Отображение на дисплее не менее двух кривых одновременно;

2.11.	Масса дефибриллятора не более 7 кг;

2.12.	Возможность записи и хранения данных;

2.13.	Автоматическая подзарядка аккумуляторной батареи при работе от бортовой или

стационарной сети;

2.14.	Транспортно-эксплуатационная сумка с возможностью быстрой подготовки

аппарата к работе, без извлечения из сумки, с ручками или отверстием для ручки

дефибриллятора, плечевым ремнем с наплечником, с отсоединяющийся (или отдельной)

секцией для принадлежностей и дополнительных материалов.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	 для пункта 1.1. состава (комплектации) медицинских изделий гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

3.2.	для пунктов 1.7 и 1.12 – 1.14. состава (комплектации) медицинских изделий срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий (состав 1 комплекта):

| 1.1. | Теплообменник с комплектом водяных шлангов и разъёмов | штука | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

2.	Показатели (характеристики):

2.1. Устройство должно обеспечивать управление температурой крови в контуре пациента.

2.1.	Диапазон управления температурой от 15 до 39 градусов цельсия.

2.2.	Масса пустого теплообменника не более 20 кг.

2.3.	Портативное исполнение: габариты – не более 250 х 300 х 500 (±50) мм.

2.4.	Обеспечение индикации заданной температуры, текущей температуры, системы предупреждения и тревог.

2.5.  Водяные шланги устройства должны быть совместимы с выходами оксигенатора на ¼ ʺ и ⅜ʺ.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.	Гарантийный срок – не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.

4.	Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.

4.1.	Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

Разработчик:

Врач-анестезиолог-реаниматолог

(заведующий отделением)

анестезиологии и реанимации № 3					В.Ю.Назарова

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Полифункциональный аппарат для почечной заместительной терапии у взрослых и детей, включая не менее 2-х нагревателей замещающего раствора, не менее 4-х насосов (для крови, замещающего раствора, диализирующего раствора, фильтрата), не менее 4-х датчиков контроля давления в системе, не менее 3-х весов (для взвешивания мешков с диализирующим раствором, замещающим раствором, фильтратом), шприцевой насос для подачи антикоагулянта | комплект | 1 |
| 1.2. | Ультразвуковой детектор наличия воздуха в системе | штук | 1 |
| 1.3. | Оптический детектор контроля заполнения системы кровью | штук | 1 |
| 1.4. | Оптический детектор утечки крови либо датчик контроля воздуха | штук | 1 |
| 1.5. | Встроенный источник автономного питания | штук | 1 |

- Показатели (характеристики):

2.1. Наличие цветного дисплея с отображением основных параметров процедуры.

2.2. Автоматическое полное тестирование после включения аппарата.

2.3. Автоматическое заполнение магистрали и фильтра раствором после его подключения с сообщением о готовности к процедуре.

2.4 Подсказки при срабатывании аварийных сигналов в процессе процедуры на русском языке.

2.5. Аппарат должен обеспечивать следующие процедуры:

- Непрерывная вено-венозная гемофильтрация;

- Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация;

- Непрерывный вено-венозный гемодиализ;

- Мембранная плазмасепарация;

- непрерывной вено-венозной гемофильтрации и гемодиализа совместимой с педиатрическим одноразовым контуром.

2.6. Насос крови: регулирование скорости подачи в диапазоне не уже 30-300 мл/мин.

2.7. Возможность как болюсной, так и продленной подачи антикоагулянта, с регулировкой скорости подачи в диапазоне не уже 0,5-10 мл/час.

2.8. Возможность автоматического регулирования положения окна аварийных сигналов по давлению около актуального значения.

2.9. Возможность регулировки температуры нагрева замещающих растворов в диапазоне не уже 350-390С

2.10. Встроенная батарея должна поддерживать ограниченную работоспособность аппарата при отключении питания от электросети с сохранением в памяти устройства всех эксплуатационных параметров.

*2.11.   Аппарат должен иметь Сi-Сa комплекс в составе насосов для кальция, цитрата; с детектором воздуха и счетчиком капель Ci-Ca.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1.	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Примечание. *Обязательное требование. Несоответствие указанным пунктам, как принципиально важным и определяющим класс предлагаемой аппаратуры, приведет к отклонению конкурсного предложения.

Разработчик:

Врач – эндоскопист						К.Д.Санфиров