УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_____» _______ 2026 года

Заявка на закупку

Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Инструменты должны быть многократного применения; 1.2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик; 1.3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению; 1.4. Инструменты должны быть совместимыми с имеющимся оборудованием: эндоскопической (лапароскопической) стойкой KARL STORZ, электрохирургическим аппаратом, видеокамерой, источником света; 1.5. Состав (комплектация, наименование) согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 48 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 105292,91 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение  к  лоту №1:

| №п/п | Состав | Показатели (характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редукционная гильза-переходник | 1.для троакара 10 (± 1) мм. /5,5 (± 0,5) мм 2.длиной не менее 150 (± 40) мм. | 2 |
| 2. | Переходник надвижной | 1.12 (± 1) мм /5,5 (± 0,5) мм | 2 |
| 3. | Вставка переходная накидная | 1.12 (± 1) мм /5,5 (± 0,5) мм | 2 |
| 4. | Игла для инсуфляции по Veress для пневмоперитонеума | 1.с пружиной, тупой внутренней канюлей, 2.с замком LUER, 3.автоклавируемая, 4.диаметр не менее 2 мм. 5.Длина не менее 150 (±10) мм. | 4 |
| 5. | Клипс аппликатор разборный для средне-больших клипс | 1.Диаметр 10 мм. 2.Длинна не менее 320 (±10) мм. 3.Вращающийся на 360 гр. Автоклавируемый. | 2 |
| 6. | Ножницы лапароскопические изогнутые по плоскости | 1.двухбраншевые, длина бранши 17 (±2) мм.(типа METZENBAUM), 2.разборные, со съемной рукояткой без кремальеры. 3.Диаметр 5 мм. 4.Длинна не менее 320 (±10) мм. Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 7. | Диссектор средний лапароскопический (типа KELLY) изогнутый | 1.разборный, со съемной рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм, длина бранши 16-22 мм. Длинна не менее 320 (±10) мм. Вращающийся на 360 гр. 3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 4.Автоклавируемый. | 2 |
| 8. | Коагуляционный и диссекционный электрод | 1.L-образный. 2.Диаметром 5 (±0,5) мм. 3.Длина не менее 320 (±10) мм. 4.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 5.Автоклавируемый. | 2 |
| 9. | Коагуляционный и диссекционный электрод | 1.Шпателевидный, тупоконечный. Диаметром 5 (±0,5) мм. 2.Длина не менее 320 (±10) мм. 3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 4.Автоклавируемый. | 3 |
| 10. | Захватывающие щипцы усиленные | 1.Одна подвижная бранша, разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 2.Диаметр 5 (±0,5) мм. 3.Длина не менее 320 (±10) мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. 5.Автоклавируемые. | 2 |
| 11. | Инъекционная игла | 1.Наличие замка ЛЮЕР. 2.Диаметр иглы - 1.2-1,8мм, 3.диаметр штока – 5 мм, 4.длина 330 (±10) мм. | 1 |
| 12. | Оптоволоконный световод | 1.Диаметр, не менее 4,8 мм. 2.Длина, не менее 300 см. 3.Прямой штекер для соединения световода с источником света. 4.Возможность стерилизации. | 1 |
| 13. | Оптика жесткая угол обзора 00. | 1.Оптика с системой стержневых линз, со встроенным световодом. 2.Диаметр 10 мм. 3.длина 300 (±30) мм, 4.Оптика совместимая со всеми стандартными эндоскопическими камерами, имеющая повышенное качество изображения, автоклавируемая. | 2 |
| 14. | Оптика жесткая угол обзора 300 | 1.Оптика с системой стержневых линз, со встроенным световодом. 2.Диаметр 10 мм, длина 300 (±30) мм, 3.Оптика совместимая со всеми стандартными эндоскопическими камерами, имеющая повышенное качество изображения, автоклавируемая. | 2 |
| 15. | Металлический троакар: диаметр 5,5 (±0,5) мм | 1.длина не менее 90 мм; 2.наличие многофункционального клапана (открытие автоматическое и ручное), с запорным краном; состоит из гильзы троакара, стилета пирамидального, крана для газоподачи и клапана | 6 |
| 16. | Металлический троакар: диаметр не менее 10 мм | 1.длина 90-110 мм; 2.наличие многофункционального клапана (открытие автоматическое и ручное); состоит из гильзы троакара с запорным краном, стилета пирамидального, клапана | 6 |
| 17. | Стилет для физиологического раствора |  | 2 |
| 18. | Трубка для аспирации и ирригации | 1.с дистальным концом с боковыми отверстиями, 5 (±1) мм, длина 360 мм. | 3 |
| 19. | Рукоятка в форме пистолета, с зажимным вентилем, для аспирации и ирригации с 2-х ходовым каналом | 1.Автоклавируемая, 2. для использования с трубками для аспирации и ирригации, с центральным рабочим каналом, размер 5 мм и 10 мм | 2 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструменты для эндоскопической (лапароскопической) хирургии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Инструменты должны быть многократного применения; 2.Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик; 3 .Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию. Поставщик должен предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению; 4. Инструменты должны быть совместимыми с имеющимся оборудованием: эндоскопической (лапароскопической) стойкой KARL STORZ, электрохирургическим аппаратом, видеокамерой, источником света; 5. Состав (комплектация, наименование) согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 16 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 30318,62 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение  к  лоту №2:

| №п/п | Состав | Показатели (характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вставка переходная накидная | 1.10 (±1) мм/5,5 (±0,5) мм. | 2 |
| 2. | Ножницы лапароскопические прямые по плоскости двухбраншевые | 1.Длина бранши 14 мм (типа METZENBAUM), разборные, со съемной рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. Длинна не менее 330±20 мм. Вращающиеся на 360 гр. 3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 4.Автоклавируемые. | 2 |
| 3. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Клюв утки" тупые, для частичного сжимания тканей | 1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330±20мм., длина бранши не менее-20 мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 5.Автоклавируемые. | 2 |
| 4. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline "Аллигатор" тупые, для захвата и дессекции | 1.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330±20 мм, длина бранши не менее-18 мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 5. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline с особо тонкими атравматическими зубцами | 1.Окончатые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330±20 мм, длина бранши не менее-26 мм. 4.Вращающиеся на 360 гр. 5.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 6.Автоклавируемые. | 2 |
| 6. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline по CROCE-OLMI атравматические | 1.Окончатые, загнутые, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. Диаметр 5 мм. 2.Длина не менее 330±20 мм, длина бранши не менее-27мм. Вращающиеся на 360 гр. 3.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 4.Автоклавируемые. | 2 |
| 7. | Захватывающие щипцы типа CLICKcline по MURET атравматические | 1.Окончатые, круглые бранши , узкие, разборные, со съемной изогнутой рукояткой без кремальеры. 2.Диаметр 5 мм. 3.Длина не менее 330±20 мм, длина бранши не менее-30мм. Вращающиеся на 360 гр. 4.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 5.Автоклавируемые. | 2 |
| 8. | Захватывающие щипцы типа MANHES "Пасть тигра" | 1.С зубцами 2х4, для захвата и отделения больших органов, 2.Разборные, со съемной изогнутой рукояткой с кремальерой. 3.Диаметр 5 мм. Длина не менее 330±20 мм. Вращающиеся на 360 гр. 4.С соединением для монополярной коагуляции совместимой с ЭХВЧ генератором. 5.Автоклавируемые. | 2 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ложкообразные щипцы |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав: 1.1.Ложкообразные щипцы в сборе: 1.1.1 рукоятка пистолетного типа без кремальеры с усиленной подвижной браншей – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1Диаметр 10 мм, длина не менее 360 мм. 2.1. Инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию (против трещин, сколов и коррозии) и стерилизацию в течение гарантийного срока, не теряя при этом своих функциональных характеристик (предоставить подтверждающие документ). 2.2. Инструменты должны быть устойчивы к газовой стерилизации этилен-оксидом и другим методом стерилизации. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению. 2.3. Инструменты должны быть многократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1760 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                           Ю.В.Сергиенко