Приложение №1

Описание потребительских, функциональных, технических,

качественных и эксплуатационных показателей

(характеристик) предмета государственной закупки медицинского назначения

- Состав (комплектация) 1-го комплекта медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Универсальный электрохирургический генератор (моно- и биполярный, для диссекции, коагуляции, резания, РЧ аблации и электролигирования крупных кровеносных сосудов и тканей). | 1 шт. |
| 1.2. | Подставка-держатель для аппарата. | 1 шт. |
| 1.3. | Универсальная ножная педаль с возможностью переключения режимов заваривания крупных сосудов и моно/биполярной эпикардиальной РЧ аблации (или может быть реализовано разными педалями). | 1 шт. |
| 1.4. | Электрод пациента двухсекционный, гидрогелевый, клеящийся, одноразовый. | 200 шт. |
| 1.5. | Многоразовый кабель к электроду пациента двухсекционному, клеящемуся одноразовому | 4 шт. |
| 1.6. | Электрохирургическая ручка для резания, коагуляции и диссекции тканей, с ручным управлением, мощностью, с электродом-лезвием и кабелем длиной не менее 3 м. | 25 шт. |
| 1.7. | Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая, с кабелем длиной не менее 4 м и трехштырьковой вилкой, автоклавируемая. | 10 шт. |
| 1.8. | Монополярный электрод-лезвие из стали, стерильный , одноразовый, длина 6,0 -7,0 см, длина рабочей части 2,5-3,0 см . | 150 шт. |
| 1.9. | Электрод-лезвие монополярный с антипригарным покрытием, стерильный, одноразовый, длина 6,0 -7,0 см, длина рабочей части 2,5-3,0 см. | 50 шт. |
| 1.10. | Электрод-лезвие удлиненный монополярный с антипригарным покрытием, не менее 10 см, длина рабочей части 2,5 – 3,0 см. | 50 шт. |
| 1.11. | Многоразовый биполярный кабель, длина не менее 4,5 м. | 2 шт. |
| 1.12. | Биполярный пинцет, 21-23 см, ширина браншей 1-2 мм. | 1 шт. |
| 1.13. | Биполярный пинцет, прямой, 17-20 см, ширина браншей 1,5-2,5 мм. | 1 шт. |
| 1.14. | Инструмент лигирующий многоразовый, длина инструмента 21 -25 см. Изогнутые бранши, в комплекте с электродом лигирующим-рассекающим к многоразовому лигирующему инструменту. | 3 шт. |
| 1.15. | Инструмент лигирующий с малыми изогнутыми браншами. Общая длина инструмента 21-22 см. Бранши с антипригарным покрытием. Кабель не менее 3 м. | 3 шт. |
| 1.16. | Инструмент лигирующий-пересекающий, с ножом, длина штока не менее 18 см, диаметр не менее 5,0 мм. | 3 шт. |
| 1.17. | Инструмент лигирующий-пересекающий, с ножом, длиной 30+2 см, диаметр штока 5,0-5,5 мм, одноразовый. | 3 шт. |
| 1.18. | Инструмент биполярный с кабелем, для орошаемой РЧ абляции, с изгибаемым штоком. Бранши длиной 6-7см, с гибкой частью 5,0 - 5,5см, вращаемые на 300-320˚. Специальное покрытие бранш от нагара. Стерильный. | 1 шт. |
| 1.19. | Инструмент биполярный с кабелем, для орошаемой РЧ абляции, с изгибаемым штоком. Жесткие деликатные бранши длиной 6-7см, вращаемые на 300-320 ˚. Специальное покрытие бранш от нагара. Стерильный. | 3 шт. |
| 1.20. | Инструмент биполярный с кабелем, для орошаемой РЧ абляции, с гибким штоком. Бранши с направляющими, длиной 6-6,5см, вращаемые на 300-320 ˚. Специальное покрытие бранш от нагара. Стерильный. | 1 шт. |
| 1.21. | Электрод монополярный с кабелем, для орошаемой РЧ абляции, с гибким изолированным штоком длиной 8-9см и рукояткой-держателем с противоскользящим покрытием. Стерильный. | 3 шт. |
| 1.22. | Электрод монополярный с кабелем, для орошаемой РЧ абляции, с гибким изолированным штоком длиной 19-20см и рукояткой-держателем с противоскользящим покрытием. Стерильный. | 1 шт. |
| 1.23. | Универсальный адаптер для монополярных кабелей разных фирм-производителей (разъем диаметром до 6 мм). | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 2.1. | Аппарат должен быть защищен от повреждения при дефибрилляции. |
| 2.2. | Функция самотестирования при включении, автоматическое циклическое тестирование ВЧ-аппарата во время работы. |
| 2.3. | Постоянный контроль за током утечки. |
| 2.4. | Наличие системы автоматической поддержки постоянства мощности тока при воздействии на ткани с различным электрическим сопротивлением. |
| 2.5. | Аппарат должен иметь не менее 4-х разъемов для подключения электрохирургических инструментов. |
| 2.6. | Аппарат должен обладать возможностью одновременной визуализации параметров и регулировки не менее 3-х активных инструментов. Активные разъемы должны быть освещены, неактивные – отображаться в сером цвете. |
| 2.7. | Аппарат должен обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении с отображением названия инструмента, а также автоматическим выбором оптимальных настроек для подключенного инструмента. |
| 2.8. | Подбор параметров должен производиться на сенсорном интерфейсном дисплее прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности. |
| 2.9. | Аппарат должен обладать возможностью подключения не менее чем двух педальных переключателей. |
| 2.10. | Конвекционное охлаждение, а также автоматическое принудительное охлаждение вентилятором с температурным регулированием. |
| 2.11. | Обучающий демонстрационный режим вызываемый через меню аппарата |
| 2.12. | Функция АВТОСТАРТ. |
| 2.13. | Максимальная выходная мощность при монополярном методе не менее 300 Вт (300 Ом). |
| 2.14. | Необходимые монополярные режимы работы: 1. Коагуляция тканей в контактном режиме. 2. Коагуляция тканей в бесконтактном режиме типа «фульгурации». 3. Коагуляция тканей в бесконтактном режиме типа «спрэй». 4. Рассечение тканей с регулируемой сопутствующей коагуляцией (не менее 3-х уровней: без коагуляции, с умеренной и выраженной сопутствующей коагуляцией). 5.Режим рассечения тканей с автоматически контролируемым сопутствующим гемостазом, не допускающий формирование коагуляционного струпа по линии реза. 6. Режим монополярной эпикардиальной РЧ абляции. |
| 2.15. | Наличие системы контроля электрической дуги для всех режимов монополярного сечения. |
| 2.16. | Возможность одновременного подключения и последовательной коагуляции двумя монополярными инструментами с независимой регулировкой мощности для каждого инструмента. |
| 2.17. | Максимальная выходная мощность при биполярном методе не менее 350 Вт, не менее напряжение 100 Ом. |
| 2.18. | Аппарат должен иметь электролигирующий режим, для заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром. |
| 2.19. | Подключенный электролигирующий инструмент должен автоматически определяться. Параметры и регулировка должны производиться автоматически. |
| 2.20. | В электролигирующем режиме должна работать автоматическая система оповещения по достижении эффекта расплавления и заваривания тканей. |
| 2.21. | В электролигирующем режиме генератор должен подавать пользователю оповещение об ошибках при использовании лигирующего инструмента. |
| 2.22. | Аппарат должен иметь возможность подключения двухсекционного возвратного электрода пациента с системой контроля качества прилегания, а также индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов. |
| 2.23. | Появление звукового и визуального сигналов тревоги при наличии ошибок с двухсекционным нейтральным электродом. |
| 2.24. | Встроенный журнал пользовательских активаций |
| 2.25. | Наличие внутренней памяти для хранения информации, наличие WiFi модуля, наличие интернет модуля для подключения к локальной сети. |
| 2.26. | Оповещение о сбоях в работе ВЧ-генератора с выводом сообщения на экран аппарата. |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.