ГродМТ 245/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Цистоскоп

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Цистоскоп
	шт.
	2



2. Технические требования:
	№

	наименование комплектующих
	Требования, предъявляемые к товарам 
(работам, услугам)

	   1
	Тубус цистоскопа (1 шт) с осветителем
	 
Тубус диаметр 18-22 по Шарьеру в комплекте с обтуратором

	2
	Механизм подъемника (Альбарран или аналог) в составе конструкции (1 шт)
	Наличие не менее одного рабочего канала не 7 по Шарьеру

	3
	Телескоп (1 шт)
	Оптическая трубка 30 градусов и 70 градусов
Должна быть автоклавируемая

	4
	Световод волоконно-оптический (1 шт)
	Длина световода 2,0-3,5

	5
	Щипцы биопсийные захватывающие гибкие (не менее 2 шт)

	Щипцы биопсийно-захватывающие гибкие:
-две подвижные бранши с зубцами
-диаметр не более 7 шр., рабочая длина 33-45 см

	6
	Колпачок уплотняющий 100 шт. в упаковке
	

	7
	Щетка жесткая щистящая 2 шт.
	



Инструменты и оптика должны быть многоразового использования, проходить предстерилизационную обработку, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию без повреждения и коррозии, в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

