ГродМТ 372/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Одноразовый набор принадлежностей для выполнения кардиохирургических вмешательств
1. Состав (комплектация) оборудования:
	 № п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество

	1.
	Комплект для кардиохирургических вмешательств в единой стерильной упаковке
Комплектация:
- обкладочная простыня размером 220*330 см (с выделением операционного поля и липким слоем) – 1 штука. Выполнена из материала категории «В»;
- обкладочная простыня размером 100*100 см – 9 штук. Выполнен из материала плотность не менее 32 г/м² с одной стороной впитывающей.
- обкладочная простыня размером 100*100 см – 1 штука. Выполнена из материала категории «В». 

- обкладочная простыня размером 210*160 см – 3 штуки. Выполнена из материала категории «В». 
- обкладочная простыня размером 210*160 см – 2 штуки. Выполнен из материала плотность не менее 32 г/м² с одной стороной впитывающей.

- боковой карман с липкой фиксацией 30*40 см – 1 штука. Выполнена из материала категории «А».

- простыня для инструментального столика Мейо размером 145*90 см – 4 штуки. Выполнена из материала категории «А».

- халат хирургический стерильный. Выполнен из материала категории «С». На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, шириной не менее 7 см. Длина халата 140 см – 4 шт.
- халат хирургический стерильный. Выполнен из материала категории «А». На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, шириной не менее 7 см. Длина халата 140 см – 4 шт.

- Весь стерильный хирургический комплект должен быть упакован в стерильную водонепроницаемую простынь не менее 210х160 см. – 1 штука. Выполнена из материала категории «В».
	350 компл.


2. Технические требования:
Изделия должны быть изготовлены из следующих материалов:
- «Тип «А» - синтетический нетканый многослойный (минимум в 3-4 слоя) воздухопроницаемый материал (типа СМС, СММС) с плотностью не менее 45 г/м². Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей.
- «Тип «В» - синтетический нетканый многослойный (трехслойный) влагоустойчивый материал полностью не менее 65-74 г/м². Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей.
- «Тип «С» - синтетический материал типа «Сонтара» («Софтес») плотностью 68 г/м² (не менее 65-70 г/м²) на основе синтетического нетканого целлюлозного волокна со специальной пропиткой, обеспечивающий бактериальный барьер. (Содержание целлюлозы не менее 50% от общего состава ткани).
- Края изделий, непосредственно прилегающие к операционному полю, должны иметь липкий адгезивный слой. Основа этого слоя должна быть изготовлена из гипоаллергенного полиакрилата, при этом не вызывать аллергии, прочно фиксироваться на любых типах обкладочного материала, а также легко удаляться, не оставляя следов самого адгезивного слоя.*
- Поверхность материала не должна скатываться или образовывать ворс.*
- Материал, из которого изготовлены изделия, должен обладать высокой прочностью на разрыв сухом и влажном состоянии.
- Срок годности (стерильности) изделий – не менее 2-х лет с момента поставки.*
- Поставка всех компонентов набора в одной стерильной упаковке. *
-Изделия должны быть изготовлены с впитывающими и адгезивными краями.
-Стерильные хирургические комплекты и изделия должны иметь индивидуальную упаковку, поставляться в индивидуальной упаковке по 1 штуке.*
- Весь стерильный хирургический комплект должен быть упакован в стерильную водонепроницаемую простынь не менее 210х160 см.*
- Изделия должны быть зарегистрированы в Минздраве РБ и разрешены к применению в РБ.
2.1. Технические требования к материалу, из которого изготовлены изделия:
2.1.1. Хорошая воздухопроницаемость.
2.1.2. Повышенные гидрофильные свойства наружного слоя.
2.1.3. Высокие гидрофильные свойства внутреннего слоя.
2.1.4. Высокие барьерные свойства по отношению к проникновению микроорганизмов (материал должен обеспечивать бактериальный барьер для микроорганизмов 4-ой группы патогенности).*
2.1.5. Сочетание высокой прочности с минимальной толщиной материала; кроме того, должен обладать высокой прочностью на разрыв в сухом и влажном состроянии.*
0. . Устойчивость к истиранию и пылеобразованию.
2.2.1. Не должен вызывать побочные эффекты при контакте с кожей (аллергические реакции и пр.).*
2.2.2. Хорошая драпируемость (способность собираться в складки).

Лот 2 Наборы для катетеризации
1.Соcтав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Наборы для катетеризации 
	 шт.
	 1 500


2.Технические требования:
2.1. Халат хирургический, одноразовый; пеленка размером 70/70 см + 10см; пеленка размером 70/70 см + 10см с отверстием 20/20 см + 2см и с липким слоем

